Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый  запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку  радиометра загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами РЗБА-04-04М для нужд  Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого запроса ценовых котировок:

Заключение договора на поставку радиометра загрязненности поверхностей альфа и бета-активными веществами РЗБА-04-04М для нужд Ленинградского отделения Филиала «Северо-Западный территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" (г. Сосновый Бор).

- Срок поставки товаров:

Поставка оборудования осуществляется в течение 150 календарных дней с момента подписания договора поставки но не позднее 20 декабря 2012 г.

- Требования к предоставлению гарантий качества:

Не менее 12 мес.

- Перечень и технические характеристики товаров:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Срок гарантии | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами РЗБА-04-04М исп. 24 в комплекте с групповым ЗИП | Основные технические характеристики: Назначение: - контроль и сигнализация о превышении порогового значения бета-загрязненности (при наличии выносных блоков детектирования альфа-излучений – также альфа-загрязненности) поверхности кожных покровов и одежды персонала. Свойства: - световая сигнализация готовности (сигнал «ГОТОВ»); - световая и звуковая сигнализация превышения (сигнал «ГРЯЗНО») или не превышения (сигнал «ЧИСТО») пороговых значений; - установка пороговых уровней индивидуально для каждого канала регистрации; - автоматическая компенсация гамма-фона и бета-загрязнения блоков детектирования (БД); - индикация уровня загрязнения БД по команде с клавиатуры установки; - ввод пороговых значений с клавиатуры; - автоматическая проверка исправности БД и каналов регистрации; - индикация зоны загрязнения на мнемосхеме с изображением фигуры человека; - возможность подключения к информационной сети по интерфейсу связи RS-485 и RS-232; - различные варианты исполнения радиометра позволяют пользователю выбрать прибор с необходимым количеством каналов (от 15 до 36) и автономным блоком измерения, датчиками для контроля тыльной стороны ладоней, датчиком для измерения загрязненности поверхности головы, встроенным компьютером, дополнительными выносными блоками детектирования альфа- и бета-излучения. Контролируемые участки тела: № канала; Тип БД; Контролируемый участок тела; Измерительные каналы. 1; БДЗБ; Лицо; Стационарные. 2; БДЗБ; Грудь. 3; БДЗБ; Ладонь левой руки. 4; БДЗБ; Ладонь правой руки. 5; БДЗБ; Живот. 6; БДЗБ; Колено левое. 7; БДЗБ; Колено правое. 8; БДЗБ; Затылок. 9; БДЗБ; Лопатки (шея). 10; БДЗБ; Спина. 11; БДЗБ; Ягодицы. 12; БДЗБ; Икра правой ноги. 13; БДЗБ; Икра левой ноги. 14; БДЗБ; Ступня левой ноги. 15; БДЗБ; Ступня правой ноги. 18; БДЗБ; Верхняя часть головы. 19; БДЗБ; Измерение бета-загрязненности; Выносные. 21; БДЗБ; Контроль уровня фонового гамма-излучения; Встроенный. Вариант поставки: Стойки с двумя выходными дверями: 24. Вариант исполнения; Состав. 24; - стойка с 15 стационарными БДЗБ для измерения бета-загрязненности - 1 выносной бета-канал; - БОИ-04.. Детекторы (блоки БДЗБ); газоразрядные счетчики СБТ-10 (СБТ-10А). Диапазон измерений плотности потока бета-частиц; 5 ÷ 15000 мин-1см-2. Диапазон энергий регистрируемых бета-частиц; 0,15 ÷ 2,5 МэВ. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотностей потока бета- и альфачастиц при доверительной вероятности 0,95; не более ± 30 %. Чувствительность блоков детектирования БДЗБ к бета-излучению от рабочих эталонных источников типа СО с радионуклидами Sr-90 + Y-90:; не менее 0,5 (имп./с)/(мин-1см-2). Пределы установки уровней срабатывания сигнализации для блока детектирования (пороги срабатывания сигнализации устанавливаются индивидуально для каждого измерительного канала):. - БДЗБ; 5 ÷ 9999 мин-1см-2. Дискретность установки порогов при уровнях:. - менее 5 мин-1см-2; 0,1 мин-1см-2. - более 5 мин-1см-2; 1 мин-1см-2. Время установления рабочего режима; не более 10 мин. Время непрерывной работы; не менее 24 ч. Нестабильность показаний радиометра за 24 ч; не более 5 %. Условия эксплуатации:. - диапазон рабочих температур; +5 ÷ +50°С. - отн. влажность; до 95 % (при +35°С). - атмосферное давление; 84 ÷ 106,7 кПа. Габаритные размеры; масса:. - стойка (со стационарными блоками детектирования БДЗБ и блоком измерения УАК-07); 2560×940×690 мм; 310 кг. - блок детектирования БДЗБ (выносной канал); 230×110×100 мм; 1,8 кг. - блок измерения БОИ-04 (для выносных каналов); 165×190×110 мм; 2,8 кг. Электропитание; 187÷242 В, 49÷51 Гц, не более 150 ВА. Средняя наработка на отказ радиометра; не менее 10000 ч. | Не менее 12 мес. | 1 шт. |

- Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»):

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации,  уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования к технической документации:

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.

- Прочие условия:

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия и должно быть предъявлено заказчику при поставке оборудования. Оборудование, подлежащее поверке, должно иметь свидетельство о первичной поверке.

- Место поставки и условия допуска:

Ленинградская обл., г. Сосновый бор, промзона, а/я5