Приложение № 1 

к извещению о проведении запроса ценовых котировок 

Раздел 3. Техническое задание

3.1. Предмет запроса ценовых котировок в электронной форме:

Поставка «Прибора для измерения краевого угла смачивания KRUSS DSA20 (Easy Drop)» 2011 года выпуска в Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова».
3.2. Предлагаемые к поставке товары должны соответствовать следующим требованиям:

Прибор должен поставляться в комплектации DSA20E. Технические требования к поставляемому прибору, приведены в таблице:

	№

п/п
	Наименование/Параметр
	Значение параметра

	1
	Диапазон измерения
	1…180°

	2
	Разрешение краевого угла
	± 0,1°

	3
	Методы расчета свободной энергии поверхности (СЭП)
	WORK, Wu, Zisman, Fowkes, Schultz, Van Oss & Good

	4
	Максимальный размер образца, мм
	300(∞(50

	5
	Интерфейс
	RS232

	6
	Габаритные размеры, мм
	520(160(530

	7
	Вес, кг
	10

	8
	Питание
	220 В/ 50 Гц


В комплектацию прибора должны входить: 

– FM40MK2 Рама для системы с подсветкой, линзой 6,5-и кратного увеличения;

– PS4000 Столик для образца (100 х 100 мм) с ручным управлением для образцов размером 300(∞(50мм;

– CF4016MK2 Модуль высокоскоростной камеры: Камера A2F, 61…311 кадр/сек, макс.изображениt 780 х 580 пкс; KA20 – Карта PCI (IEEE1394a/b);
– DS4010 Система дозирования одной жидкости (контролируется ПО) со стеклянным шприцем SY20 (500 мкл) и 5 дозирующими иглами NE44, NE45;
– SW4001 Программное обеспечение для определения статического и динамического краевого угла смачивания с помощью лежачей капли;
– SW4002 ПО для определения СЭП по данным краевого угла;
– SW4003 ПО для определения поверхностного натяжения жидкостей по методу падающей капли.
Дополнительно должны быть поставлено следующее оборудование и материалы:
– SY20 Стеклянный шприц, 500 μл, шаг 0,06 μл в количестве 1 шт.;

– NE44 «Иглы одноразовые для измерения краевого угла, 50 шт/уп, внешний Ø 0,5 мм; длина 38 мм в количестве 1 упаковки;

– NE45 «Иглы одноразовые для измерения МН методом «висящей капли», 50 шт/уп, внешний Ø 1,8 мм; длина 38 мм в количестве 1 упаковки.

3.3. Срок поставки прибора – 8 недель с момента перечисления авансового платежа.
