Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Высоковольтный источник питания с гальванически развязанной системой управления и синхронизации | Источник предназначен для заряда высоковольтной конденсаторной батареи и выдачи импульсов синхронизации на коммутирующую и регистрирующую аппаратуру. Источник должен обеспечить: - заряд конденсаторной батареи емкостью от 10 до 3000 мкФ до напряжения +25 кВ за время не более 60 с; - выдачу импульсов синхронизации на коммутирующую и регистрирующую аппаратуру (10В, 10мкс, на 50 Ом) по четырем оптоволоконным каналам длиной 10 м, с регулируемой в диапазоне 1-1000 мкс задержкой; - возможность управления, как с лицевой панели, так и с компьютера связанного с высоковольтным блоком оптоволоконным кабелем длиной 2 м; - возможность подачи сигналов блокировки по трем оптоволоконным каналам длиной 10 м; - сохранение работоспособности в случае разрыва или электрического пробоя изоляции внешних цепей; - регулировку зарядного напряжения в диапазоне 10-25 кВ с точностью 1%; - нестабильность выходного напряжения заряда от цикла к циклу при отклонении величины питающего напряжения на 10% от номинала: 0,1% (от максимального напряжения). Расстояние между Источником и конденсаторной батареей – 12.5 м Время между циклами зарядки-разряда - не менее 5 мин. Охлаждение – воздушное. Питание источника осуществляется от трехфазной переменного тока напряжением 220/380 В 10% и частотой 50 – 60 Гц. Условия эксплуатации - стационарные при температуре окружающей среды от плюс 15С до плюс 30С и относительной влажности до 70% без конденсации влаги на элементах источника питания. | шт. | 1 |
|  |  | Комплект поставки |  |  |
|  |  | Источник питания | шт. | 1 |
|  |  | Компьютер в промышленном исполнении с программой управления источником питания. | шт. | 1 |
|  |  | Модуль оптического приемника | шт. | 4 |
|  |  | Модуль оптического передатчика | шт. | 3 |
|  |  | Оптические волокна ST-ST (по 10 метров) | шт. | 10 |
|  |  | Высоковольтные и соединительные кабели (длина высоковольтных -12,5 м) | комплект | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – до 25 ноября 2012г.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  1 266 666 руб., в т. ч. НДС 18%

7. Порядок формирования цены: В цену включены все расходы с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

8. Порядок расчетов:

Аванс в размере 50% от общей суммы в течение 10 (десяти) банковских дней

Окончательный расчет в размере 50% от общей суммы в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

9. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /   Фомин В.М.   /