Техническая часть
Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Код ОКДП
	Код ОКВЭД
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Система измерения параметров полупроводников Keithley4200 (или эквивалент)
	В состав системы измерения параметров полупроводников Keithley4200 входят: 

1. Базовый блок анализатора параметрических испытаний полупроводников 4200-SCS – 1шт;
2. Прецизионный источник-измеритель

Keithley 2651A – 2шт;
3. Прецизионный источник-измеритель

Keithley 2657A – 2шт;
4. Испытательный блок большой мощности Keithley 8010 – 1шт.
Система измерения параметров полупроводников Keithley 4200 должна обеспечивать:

1. Измерение вольт-амперных характеристик полупроводниковых устройств на постоянном токе и в импульсном режиме

2. Измерение вольт-фарадных характеристик полупроводниковых устройств на постоянном токе и в импульсном режиме
3. Диапазон токов при измерении вольт-амперных характеристик – в диапазоне токов от 1.05 мкA / 50 пA (полный диапазон / номинальное разрешение) до 100 А.

4. Диапазон напряжений при измерении вольт-амперных характеристик – от 210 мВ / 1 мкВ (полный диапазон / номинальное разрешение) до 3000 В.
5. Точность задания выходного тока – 0,042%+1,5мкА

6. Разрешение при измерении тока – 10 нА
7. Точность измерения тока – 0,037%+300 нА. при пределе 1 нА, разрешение должно быть 10 фА, режим интеграции (ADC точность  ±(% от шкалы + В)): 0,1% + 6Е-13+VoE-15
8. Разрешение при задании выходного тока – при диапазоне 105 мA / должно составлять 5 мкА.
9.  Полярность выходного напряжения – биполярное ±3000В

10. Диапазон напряжений при измерении вольт-фарадных характеристик – до 400 В

11. Разрешение при задании выходного напряжения – от 500 мкВ

12. Точность задания выходного напряжения – 0,02%+1,5мВ

13. Разрешение при измерении напряжения – 20 мкВ
14. Точность измерения напряжения – 0,01%+1мВ.  При пределе 3000 В, разрешение должно быть 10 мВ, режим интеграции (ADC точность  ±(% от шкалы + В)):  0,025% + 600 мВ.
15. Импульсный режим  - длительность импульсов до 100 мкс со скважностью от 1% до 100%. Минимальная программируемая ширина импульса - 100 мкс. Разрешение при программировании импульса: 1 мкс Коэффициент заполнения 1%...100%. Диапазон тока : 50 А (в сумме 100А). Нагрузка: 0,05 Ом. Мин. время нарастания 25 мкс.
16. Точность программирования напряжения - при пределе:  3000.00 В, разрешение должно быть:  80 мВ.
17. Точность программирования тока - 1 нА, разрешение должно быть:  30 фА.
Оборудование должно быть внесено в реестр средств измерения РФ.
	3120189
	33.204
	комплект
	1


1.                Условия поставки: 

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, проведение пуско-наладочных работ и обучение персонала работе с прибором.
2. Срок поставки:

Поставка Оборудования: не позднее 14.11.2013 года.
Срок проведения пуско-наладочных работ и обучение персонала работе с прибором в количестве 3-х человек, в течение 2-х недель с момента подписания накладной ТОРГ-12.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания Акта проведения пуско-наладочных работ.
4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.
6. НМЦ:   5 677 334,07 руб., в т. ч. НДС 18% .
7. Порядок расчетов:  50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.

40% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.

10% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Акта проведения пуско-наладочных работ.
8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 
