ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку блоков детектирования
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка блоков детектирования  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	БДИГ-31П2 
или (эквивалент)
	                                                           1.1 Назначение блока детектирования

1.1.1
Блок детектирования должен быть предназначен для использования в системах контроля за нераспространением радиоактивных веществ и ядерных материалов, в системах радиационного контроля, в составе дозиметрической аппаратуры. 

1.2
 Характеристики

1.2.1
Блоки детектирования должны обеспечивать регистрацию гамма-излучения в диапазоне энергий не менее чем от 9 до 1250 кэВ.

1.2.2
Блоки детектирования должны обеспечивать работу в диапазоне   мощностей экспозиционной дозы гамма-излучения не менее чем от 10 до 103 мкР/ч.  

1.2.3
Чувствительность к мощности экспозиционной дозы фотонного излучения нуклида 137Cs должна составлять не менее 20 (имп/c)/(мкР/ч). Предел погрешности не более 10 % (0,95).

1.2.4
Нелинейность блока детектирования не должна превышать 1•10-3 %/(имп/c) и должна приводиться в сертификате о поверке.

1.2.5
Предел допускаемой основной погрешности не более 25 % при доверительной вероятности 0,95 и учете поправки на нелинейность.

1.2.6
Уровень собственного фона блока детектирования не более  50 с-1.

1.2.7 Температурная зависимость чувствительности ±2 % на каждые 10 ºС.

1.2.8 Питание блока детектирования должно осуществляться от сети постоянного тока напряжением 12,0 +3,0 -1,0  В.

1.2.9
Ток потребления не более 75 мА.

1.2.10 Время установления рабочего режима не более 15 минут, при  отрицательных температурах  – не более 30 минут.

1.2.11 Нестабильность чувствительности не более 5 % за 8 ч.

1.2.12
 Время непрерывной работы должно быть не ограничено.

1.2.13
 Рабочий диапазон температур блока детектирования не менее чем от минус 30 и не более  +50 ºС.  

1.2.14
 Относительная влажность 95 % при +35 ºС и более низких  температурах без конденсации влаги.  

1.2.15
 Блок детектирования должен устойчиво работать при воздействии брызг интенсивностью не менее чем 5 мм/мин. 

1.2.16
 Устойчивость  к воздействию вибраций в диапазоне частот не менее чем от 5 до 25 Гц со смещением не более чем 0,1 мм.

1.2.17 Устойчивость   к   пониженному   атмосферному   давлению   по  группе Р1 ГОСТ 27451 (от 84 до 106,7 кПа).

1.2.18
 Наработка на отказ блока детектирования должна составлять не менее 10000 ч. Срок службы блока детектирования не менее 10 лет.

1.2.19 Срок хранения не менее 1 года с последующей переконсервацией.

1.2.20 Габаритные размеры, мм, не более: диаметр 68 х 420.

1.2.21 Масса, кг, не более 2.

1.3 В состав блока детектирования должен входить разъем типа РС7ВГ в кол-ве 1 шт.


	не менее 24 месяцев со дня поставки
	44
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30  дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

в течение 60 дней со дня заключения договора
Начальник подразделения                                                                            ______________________Давыдов Д.П.________________________

                                                                                                                                                                    подпись                                         ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                    ________________________Тугушев А.А.___________

                                                                                                                                                                 подпись                                         ФИО                                                                                                    
