	
	УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер отделения ОиИТ

А.В. Артемьев
«26» сентября 2013 г.






ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку пьезоэлектрических актюаторов 5×5×18 с 2-мя сферическими наконечниками и покрытием (или эквивалент)


ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»



СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора отделения ОиИТ

В.Н. Федосеев
«26» сентября 2013 г.

Начальник лаборатории

А.В. Черных
«26» сентября 2013 г.



Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru/223  

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru

Извещение размещено на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru





Подольск, 2013 г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку пьезоэлектрических актюаторов 5×5×18 с 2-мя сферическими наконечниками и покрытием (или эквивалент)

ОКВЭД 73.10
ОКДП 3321110

Актюаторы предназначены для установки в оптико-механические устройства с микроперемещениями.
1. СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ АКТЮАТОРОВ
1.1 Спецификация и особенности конструкции актюаторов приведены в таблице 1.
Таблица 1
	Размеры 
A x B x L (по керамике) [мм]
	Номинальное изменение размера 
[мкм 100 В]
	Максимальное изменение размера 
[мкм @ 120 В]
	Блокирующая сила 
[Н @ 120 В], не менее
	Жесткость [Н/мкм]
	Электрическая емкость [мкФ] ±20%, не более
	Резонансная частота [кГц], не менее
	Толщина покрытия
[мм], не более

	5×5×18
	15 ±10%
	18 ±10%
	1600
	60
	3
	40
	1



1.2   Условия эксплуатации:
Рабочий диапазон температур от -50 °C до 80 °C;
Относительная влажность воздуха до 80% при температуре воздуха 25 °С;
1.3   Количество поставляемых актюаторов – 800 шт.
1.4   Срок поставки – не позднее 20.11.2013.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Поставщик вместе с товаром предоставляет паспорт (этикетку) с измеренными параметрами по таблице 1 в бумажном виде.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ГАРАНТИЙНОМУ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА
Гарантийные сроки на предлагаемый товар не менее 12 месяцев.
Поставщик должен обеспечить замену актюаторов, не прошедших входной контроль, и вышедших из строя во время гарантийного периода не позднее 90 календарных дней.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Упаковка и маркировка поставляемого Товара международным стандартам упаковки.
Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учётом нескольких перегрузок).



5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Поставляемый товар должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации) выпуска не ранее 2013 года. 
Не допускается поставка выставочных образцов.
Поставщик, в случае предоставления товара-эквивалента, обязан приложить к заявке документы, подтверждающие соответствие технических характеристик эквивалента характеристикам, указанным в ТЗ.
В целях корректного сравнения заявка должна содержать детальную спецификацию предлагаемого товара с указанием производителей, моделей, каталожных номеров отдельных блоков, а также точных значений их технических характеристик.



