Приложение № 1

к Спецификации

к договору № ____ от «___» _____2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплекта радиометрической аппаратуры

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- Дозиметр гамма-излучения ДКГ-07Д «Дрозд» или эквивалент -  3 шт.

- Аэрозольный альфа-радиометр РАА-20П2 или эквивалент - 1 шт.

- Дозиметр гамма-излучения ДКГ-07Д «Дрозд» или эквивалент, 3 шт.

1. Документация

1.1. Поставку оборудования произвести с комплектом  документации (паспорт изделия, техническое описание, инструкция по эксплуатации, свидетельство о метрологической аттестации, сертификат соответствия). Прибор должен быть сертифицирован на территории РФ и Казахстана.

2. Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для  радиационного (дозиметрического) контроля.

Техническая характеристика

Дозиметр предназначен для измерения мощности дозы гамма-излучения и дозы гамма-излучения (дозы оператора). Технические характеристики дозиметра согласно таблицы № 1.

Табл. 1

| Детектор | газоразрядный счетчик |
| --- | --- |
| Диапазон измерения: |  |
| - мощности дозы Н*(10) | 0,1 мкЗв/ч ÷ 1,0 мЗв/ч |
| - дозы Н*(10) | 1,0 мкЗв ÷ 0,2 Зв |
| Диапазон энергий гамма-излучения | 0,05 ÷ 3,0 МэВ |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения | ±[15+2,5/Н*(10)] %, где Н*(10) – измеренное значение, мкЗв/ч (мкЗв) |
| Время измерения | от 36 до 1 сек (уменьшается с ростом мощности дозы) |
| Энергетическая зависимость чувствительности (относительно 0,662 МэВ) | не более ±25 % |
| Вывод информации: | - цифровая индикация с подсветом экрана - звуковая сигнализация |
| Рабочая температура | минус 20 ÷ +50°С |
| Конструктивное исполнение | корпус из пластмассы |
| Питание | 2 элемента по 1,5 В типа АА |
| Время непрерывной работы с одним комплектом батарей | не менее 200 ч |
| Габаритные размеры, масса | 111×28×73 мм, 0,2 кг |

Требуемые свойства: два независимых измерительных канала: мощности дозы и дозы; непрерывное измерение с постоянным уточнением результата; оценка радиационной обстановки звуковыми сигналами (щелчками), частота которых пропорциональна мощности дозы; результат измерения с любой необходимой статистической погрешностью; автоматический перезапуск прибора при значительном изменении радиационной обстановки в процессе измерения; индикация статистической погрешности в процессе измерения; индикация единицы измерения; подсветка табло; карманный размер; высокая чувствительность.

3. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

3.1. Поставка оборудования производится в упаковке с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

Комплектация приобретаемого оборудования приведена в таблице №2

Табл. № 2

| Наименование и тип | Кол-во |
| --- | --- |
| 1. Дозиметр | 1 |
| 2. Элементы питания | 2 |
| 3. Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4. Свидетельство о поверке | 1 |
| 5. Сумка | 1 |
| 6. Упаковочная коробка | 1 |

4. Требования к качеству поставляемого товара.

4.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

4.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим Гостам, ТУ, сертификатам в РФ.

5. Требования к безопасности поставляемого товара.

5.1. Оборудование должно отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствовать техническим характеристикам оборудования.

5.2. Оборудование должно иметь свидетельство (сертификат) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии об утверждении типа средств измерений.

5.3. Оборудование должно быть Зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений и допущено к применению на территории Российской Федерации.

6. Гарантийный срок эксплуатации

6.1 - 12 месяцев со дня поставки товара заказчику. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

Аэрозольный альфа-радиометр РАА-20П2 или эквивалент, 1 шт.

1. Документация

1.1. Поставку оборудования произвести с комплектом  документации (паспорт изделия, техническое описание, инструкция по эксплуатации, свидетельство о метрологической аттестации, сертификат соответствия).

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для  радиационного (дозиметрического) контроля, оценки радиационной обстановки.

Техническая характеристика

Аэрозольный альфа-радиометр. Прибор предназначен для измерения эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) дочерних продуктов радона и дочерних продуктов торона в воздухе; оценки объемной активности (ОА) радона в воздухе, “фактора равновесия”, а также кратности воздухообмена в помещениях; измерения мощности эффективной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения. Технические характеристики радиометра согласно таблицы № 1.

Табл. 1

| Диапазон измерений ЭРОА радона и торона в воздухе, Бк/м3 | от 1 до 105 |
| --- | --- |
| Продолжительность экспрессной оценки ЭРОА радона на уровне 100 Бк/м3 | не более 2 мин |
| Основная погрешность измерений | не более 30% |
| Размеры радиометра | 190х110х70 мм |
| Масса радиометра | 1,1 кг |
| Температура окружающей среды при проведении измерений | от 0 до 40 град.С |
| Относительная влажность воздуха при температуре плюс 30 град.С | до 95 % |

Режимы измерений:

- “Поиск” отбор пробы воздуха на фильтр с одновременной селективной регистрацией альфа-излучения 218Po (RaA) и 214Po (RaC’) для экспрессного измерения ЭРОА дочерних продуктов радона в воздухе, а также оценки “фактора равновесия”, ОА радона в воздухе и кратности воздухообмена в помещении.

- “САС”(суммарный альфа-счет) продолжение измерения активности фильтра после окончания отбора пробы для уточнения значения ЭРОА дочерних продуктов радона, а также для измерения ЭРОА дочерних продуктов торона в воздухе по альфа-излучению 212Bi и 212Po. Измерение ЭРОА дочерних продуктов торона выполняется не ранее, чем через 5 часов после окончания пробоотбора в состоянии радиоактивного равновесия дочерних продуктов распада торона 212Pb и 212Bi на фильтре.

- “ЭРОА-монитор” непрерывный автоматический мониторинг ОА радона и ЭРОА дочерних продуктов радона в воздухе, а также кратности воздухообмена и “фактора равновесия” в воздухе помещений с периодом регистрации результатов измерений - 1, 2 или 3 часа.

- “МЭД” измерения мощности эффективной дозы внешнего гамма-излучения, выполняемые либо в автоматическом режиме одновременно с отбором пробы воздуха на фильтр, либо по команде оператора.

3. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

3.1. Поставка оборудования производится в упаковке с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

Комплектация приобретаемого оборудования приведена в таблице №2

Табл. № 2

| Наименование и тип | Кол-во |
| --- | --- |
| 1. Пробоотборный блок | 1 |
| 2. Карманный персональный компьютер типа Palm-Size с программным обеспечением “Поиск” | 1 |
| 3. Фильтродержатель с фильтрами АФА-РСП-3 | 1 |
| 4. Контрольный альфа-источник | 1 |
| 5. Зарядное устройство | 1 |
| 6. Кожаный чехол | 1 |
| 7.Кожанная сумка | 1 |

4. Требования к качеству поставляемого товара.

4.1. Оборудование должно отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствовать техническим характеристикам оборудования.

4.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

4.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим Гостам, ТУ, сертификатам в РФ.

5. Требования к безопасности поставляемого товара.

5.1. Оборудование должно иметь свидетельство (сертификат) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии об утверждении типа средств измерений.

5.2. Оборудование должно быть Зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений и допущено к применению на территории Российской Федерации.

5. Гарантийный срок эксплуатации.

5.1 -3 года со дня поставки товара заказчику. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

Место поставки : у: Иркутская область, г.Иркутск, ул. Байкальская, д.293/7 оф. 610. ЗАО «Русбурмаш» ОСП «Иркутск».