	
	Приложение № 1

к договору № ____________

от «____» _______ 2012 г.



	
	

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Генеральный директор

ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» 



	
	_________________Филатов О.Г.
«_____»_______________2012 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на опытно-конструкторскую работу
«Корректировка документации КСОИ по результатам испытаний 2011 г. Изготовление КСОИ. Разработка приемника КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET. Разработка системы измерения высокого напряжения на основе КСОИ. Изготовление опытных образцов волоконно-оптических оптронов СИУ-04/ ФПУ-Э-м»
№ ведомственной регистрации ИТЭР – 1019 –  12
Санкт-Петербург 

2012 г.
1. Наименование и область применения
1.1 Наименование ОКР
Корректировка документации КСОИ по результатам испытаний 2011 г. Изготовление КСОИ. Разработка приемника КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET. Разработка системы измерения высокого напряжения на основе КСОИ. Изготовление опытных образцов волоконно-оптических оптронов СИУ-04/ФПУ – Э - м.
1.2. Шифр ОКР
Шифр «СБОР - 3».

2. Основание для разработки
2.1. 2.1 Основанием для заключения договора является Решение комиссии Заказчика о размещении заказа, зафиксированное протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме №________ от «___»________2012г.

ОКР выполняется в рамках договора между Частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частное учреждение «ИТЭР – Центр») (Генеральный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» по теме: «Разработка, опытное изготовление и испытания прототипов коммутирующей аппаратуры, токопроводов и энергопоглащающих резисторов для электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы реактора ИТЭР в 2012 – 2013 годах», финансирование которого осуществляется за счет средств государственного контракта № Н.4к.52.90.11.1151 от 28 апреля 2011г., заключенного между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Государственный заказчик) и Частным учреждением «ИТЭР-Центр».

Разработанная научно-техническая документация должна содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций, подтвержденных экспериментальными данными и теоретическими расчетами и удовлетворять требованиям следующих документов: 

- соглашение о поставке № РА 4.1.Р3.RF.01, Annex В от 03 марта 2011г. с целью обеспечения части взноса Российской Федерации в Международную организацию ИТЭР в натуральной форме в соответствии с согласованными с Международной организацией ИТЭР зачетной стоимостью, технической спецификацией;

- план – график изготовления и поставки специального оборудования и элементов сверхпроводящей магнитной системы реактора ИТЭР;

- ГОСТ 7.32-2001

2.2. Начало работ – с даты подписания договора, 
      окончание работ – 01.12.2012 г.
2.3 Заказчик и финансирующая организация: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им Д.В. Ефремова»), 196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3.
2.4 Исполнитель -

3. Цель и задачи разработки
Цель: создание помехоустойчивых систем сбора и синхронизации информации, являющихся частью системы автоматического управления сильноточными коммутационными аппаратами.
Задачи:

1. Корректировка РКД на комплекс для сбора и обработки информации (КСОИ). Изготовление и поставка КСОИ в количестве 4 комплексов.
Комплекс для сбора и обработки информации (КСОИ) состоит из:

· приемника – 1 шт.

· передатчиков – 8 шт.
2. Разработка РКД на КСОИ-PROFINET. Изготовление и поставка приемника КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET в количестве 1 штуки.
3. Разработка РКД на систему измерения высокого напряжения на основе КСОИ (КСОИ-ВН). Изготовление и поставка КСОИ-ВН. 

КСОИ-ВН состоит из:

· приёмника КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET - 1 шт.;

· передатчиков напряжения - 8 шт.

· первичных преобразователей ВН – 8 шт. (поставляет Заказчик).

4. Разработка РКД на опытный образец волоконно-оптического оптрона 
СИУ-04/ФПУ-Э-м. Изготовление и поставка опытных образцов: 
· оптических передатчиков CИУ-04 – 50 шт.;

· приёмников оптических сигналов ФПУ-Э-м – 50 шт;

4.Технические требования
4.1 Технические требования к комплексу для сбора и обработки информации 
4.1.1 Состав КСОИ
Комплекс для сбора и обработки информации (КСОИ) состоит из:

· приемника – 1 шт.

· передатчиков – 8 шт.

Виды передатчиков:
· передатчик напряжения ± 10 В

· передатчик напряжения 0…10 В
· передатчик напряжения 0…1 В

· передатчик температуры 0 ºС … 125 ºС
· передатчик температуры 100 ºС … 480 ºС
Количество передатчиков каждого вида, поставляемых Заказчику, определяется в течение двух месяцев с даты подписания договора №…..
4.1.2 Требования к электрическим параметрам

4.1.2.1 Электрические параметры передатчиков
Передатчик напряжений должен обеспечивать преобразование нормализованных первичными измерительными преобразователями напряжений в сигнал для передачи его по волоконно-оптической линии связи. Первичные измерительные преобразователи не входят в состав разработки.
Передатчик температуры должен обеспечивать преобразование сигнала с датчика температуры в сигнал для передачи по волоконно-оптической линии связи. 
Таблица 1. Электрические параметры передатчиков

	№
	Наименование
	Величина
	Примечание

	1
	Диапазон входных сигналов
	1. ± 10 В

2. 0…10 В

3. 0…1 В
	Могут быть двух видов:

1. С общей точкой 

2. Дифференциальный

	
	
	4. 0 ºС … 125 ºС
5. 100 ºС …480 ºС
	

	2
	Напряжение питания
	= 24 В 
[image: image1.wmf]%

10

%

20

+

-


	


4.1.2.2 Электрические параметры приёмника
Приемник должен обеспечивать преобразование получаемых по волоконно-оптическим каналам, в цифровые сигналы, передаваемые по шине PROFIBUS или PROFINET (для приёмника с коммуникационным протоколом PROFINET).
Таблица 2. Электрические параметры приёмника
	№
	Наименование
	Величина
	Примечание

	1
	Количество каналов
	8 
	

	2
	Коммуникацион-ный протокол передачи данных
	PROFIBUS DP

	

	3
	Скорость передачи данных, не менее
	12 Mбит/с
	

	4
	Напряжение питания
	= 24 В 
[image: image2.wmf]%

10

%

20

+

-


	

	5
	Параметры импульса внешней синхронизации
	Амплитуда импульса 
[image: image3.wmf]m

U

= 10 В … 24 В, длительность фронта 
[image: image4.wmf]£

ф

t

 0,5 мкс, длительность импульса 
[image: image5.wmf]³

и

t

5 мкс, сопротивление входа внешней синхронизации 
[image: image6.wmf]вх

R

=1 кОм
	См. рис. 1


	
[image: image7.png]




	Рис. 1 Параметры импульса внешней синхронизации: амплитуда импульса 
[image: image8.wmf]m

U

, длительность фронта 
[image: image9.wmf]ф

t

, длительность импульса
[image: image10.wmf]и

t

.


4.1.2.3 Электрические параметры КСОИ

4.1.2.3.1 КСОИ должен измерять и регистрировать входные напряжения в двух режимах:

1) измерение и передача текущих значений напряжения или температуры;

2) измерение напряжения с накоплением результатов в буфере приёмника КСОИ.
4.1.2.3.2 Настройка процесса записи в буфер приёмника КСОИ должна состоять из предварительной передачи по шине PROFIBUS или PROFINET (для приёмника с коммуникационным протоколом PROFINET) следующей информации:
1) номера каналов, по которым производится запись импульсных напряжений;

2) период выборки, кратный минимальному периоду выборки 
[image: image11.wmf]t

D

;

3) опережение или задержка относительно импульса внешней синхронизации записи в буфер приемника КСОИ для канала, используемого для записи импульсных напряжений.
4.1.2.3.3 Запись отсчётов в буфер приёмника производится после:

1) появления импульса внешней синхронизации;
2) получения команды типа «запись» по шине PROFIBUS или PROFINET (для приёмника с коммуникационным протоколом PROFINET).
Таблица 3. Электрические параметры КСОИ
	№
	Наименование
	Обозна-чение
	Величина
	Примечание

	1
	Погрешность АЦ преобразования напряжения, не более
	
	1% от диапазона измерения
	

	2
	Погрешность АЦ преобразования температуры, не более 
	
	1% от диапазона измерения
	

	3
	Минимальный период выборки для записи в буфер приёмника
	
[image: image12.wmf]t

D


	20 мкс
	По согласованию с Заказчиком возможно увеличение 
[image: image13.wmf]t

D



	4
	Количество записей в буфер, не менее
	N
	64 тысячи отсчётов на канал
	

	5
	Разрядность АЦ преобразования входных сигналов
	
	8 бит
	

	6
	Тип волоконно-оптического проводника
	
	стекловолокно
	

	7
	Используемые протоколы локальной вычислительной сети
	
	PROFIBUS DP
или
PROFINET IO
	PROFINET IO для приёмника с коммуникацион-ным протоколом PROFINET


4.1.3 Требования надёжности

4.1.3.1 Средний срок службы КСОИ должен составлять не менее 20 лет.
4.1.3.2 Гарантийный срок эксплуатации КСОИ – не менее 3 лет со дня ввода в эксплуатацию.

4.1.4 Требования к обеспечению качества 

РКД должна удовлетворять ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.103.
4.1.5 Требования стойкости к внешним воздействиям
4.1.5.1 КСОИ должны устойчиво работать в постоянном магнитном поле до 30 мТ. 

4.1.5.2 КСОИ должны удовлетворять требованиям ЭМС в соответствии со стандартами:

1) IEC 61000-4-8 (критерий функционирования А).

2) IEC 61000-4-4 (критерий функционирования А).

3) IEC 61000-4-2 (критерий функционирования B).
4.1.5.3 КСОИ предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой воздуха от 5 ºС до 40(С. Относительная влажность 95% при температуре 35ºС.

4.1.5.4 КСОИ должен выдерживать механические воздействия с ускорениями 1g в горизонтальном направлении и 2g в вертикальном направлении.
4.1.6 Требования безопасности 

КСОИ при хранении, транспортировании и эксплуатации не должны выделять агрессивные и легко воспламеняющиеся газы и аэрозоли.
КСОИ не должны представлять опасности для окружающей среды.

В комплексах для сбора и обработки информации не допускается использовать галогеносодержащие материалы.
4.1.7 Требования по метрологическому обеспечению

4.1.7.1 При разработке КСОИ должен быть регламентирован порядок метрологического обеспечения разработки:
· порядок поверки (калибровки) средств измерений;

· порядок проведения метрологической экспертизы КД и ТД.

4.1.7.2 Технические характеристики средств испытаний и измерений должны быть достаточными для подтверждения соответствия испытываемых изделий КСОИ, установленным требованиям.
4.1.8 Требования к конструктивному устройству

4.1.8.1 КСОИ должны представлять собой совокупность конструктивно законченных функциональных узлов передатчика и приемника, соединенных оптоволоконной линией связи.
4.1.8.2 Конструктивное исполнение передатчика

4.1.8.2.1 Передатчик должен быть выполнен в виде блока.
4.1.8.2.2 Крепление передатчика должно осуществляться винтами к монтажной панели.

4.1.8.3 Конструктивное исполнение приёмника 
4.1.8.3.1 Приёмник должен быть выполнен в виде блока с креплением на DIN-рейку. 

4.1.8.3.2 Приёмник должен иметь 8 входов для волоконно-оптических кабелей.

4.1.8.3.3 Приёмник должен иметь переключатели для установки сетевого адреса либо Разработчик должен предоставить Заказчику ПО для установки сетевого адреса.
4.1.8.4 Лицевая панель приёмника должна иметь:

1)индикатор, сигнализирующий о наличии питания на приёмнике;

2)индикатор, сигнализирующий о возникновении ошибки на шине передачи данных.

4.1.8.5 Блок приёмника должен иметь:

1) разъём для питания;

2) разъём для RS485, совместимый с соединителями сети PROFIBUS (Siemens).

3) разъём для сигнала внешней синхронизации.

4.1.8.6 Разъём для сигнала внешней синхронизации должен иметь гальваническую развязку от корпуса и цепей питания приёмника 0…24 В.
4.1.9 Требования к маркировке и упаковке

Маркировка КСОИ должна быть выполнена на английском языке в соответствии с ГОСТ 18620.
4.1.10 Требования к транспортированию

Должна быть обеспечена возможность транспортирования любым видом транспорта.

4.2 Технические требования к приемнику КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET
4.2.1 Требования к электрическим параметрам 
Приёмник КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET должен принимать частотно-модулированные сигналы от всех видов передатчиков, указанных в п.4.4.1. Режимы работы приёмника указаны в пунктах 4.1.2.3.1-4.1.2.3.3.
Требования к электрическим параметрам приемника КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET приведены в таблице 4. 
Таблица 4. Электрические параметры приёмника КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET.
	№
	Наименование
	Величина
	Примечание

	1
	Количество каналов
	8 
	

	2
	Коммуникацион-ный протокол передачи данных
	PROFINET IO
	

	3
	Скорость передачи данных, не менее
	100 Мбит/с
	

	4
	Напряжение питания приемника
	= 24 В 
[image: image14.wmf]%

10

%

20

+

-


	

	5
	Параметры импульса внешней синхронизации
	Амплитуда импульса 
[image: image15.wmf]m

U

= 10 В … 24 В, длительность фронта 
[image: image16.wmf]£

ф

t

 0,5 мкс, длительность импульса 
[image: image17.wmf]³

и

t

5 мкс, сопротивление входа внешней синхронизации 
[image: image18.wmf]вх

R

=1 кОм
	См. рис. 1


4.2.2 Требования надёжности

Смотри п. 4.1.3.
4.2.3 Требования к обеспечению качества 

РКД должна удовлетворять ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.103.
4.2.4 Требования стойкости к внешним воздействиям
Смотри п. 4.1.5.
4.2.5 Требования безопасности 
Смотри п. 4.1.6.
4.2.6 Требования к конструктивному устройству

4.2.6.1 Лицевая панель приемника КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET должна иметь:

1)индикатор, сигнализирующий о наличии питания на приёмнике;

2)индикатор, сигнализирующий о возникновении ошибки на шине передачи данных.

4.2.6.2 Блок приёмника должен иметь:

1) разъём для питания;

2) разъём для RJ45, совместимый с соединителями сети ETHERNET;
3) разъём для сигнала внешней синхронизации.

4.2.6.3 Разъём для сигнала внешней синхронизации должен иметь гальваническую развязку от корпуса и цепей питания приёмника 0…24 В.
4.2.7 Требования к маркировке и упаковке

Маркировка приемника КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET должна быть выполнена на английском языке в соответствии с ГОСТ 18620.
4.2.8 Требования к транспортированию

Смотри п.4.1.10.
4.3 Технические требования к системе измерения высокого напряжения на основе КСОИ

КСОИ-ВН разрабатывается на основе КСОИ с учётом дополнительных технических требований, перечисленных ниже.
Состав КСОИ-ВН:

· приёмник КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET - 1 шт.;

· передатчики напряжения - 8 шт.

Первичный преобразователь VD30-12.5-A-30KV, коэффициент передачи 1000/1, производитель ROSS ENGINEERING, США предоставляется Заказчиком.

Основной режим работы КСОИ-ВН – непрерывное измерение напряжения с периодом 

[image: image19.wmf]T

= 1 мс.

Таблица 5. Дополнительные технические требования к КСОИ-ВН
	№
	Наименование
	Величина
	Примечание

	1
	Приведенная погрешность измерения высокого напряжения, не более
	1% от диапазона измерения
	

	2
	Диапазон измерения напряжения 
	
[image: image20.wmf]±

20 кВ
	

	3
	Полоса пропускания
	20 кГц
	


4.4 Технические требования к волоконно-оптическому оптрону СИУ-04/ФПУ-Э-м
4.4.1 Состав волоконно-оптического оптрона СИУ-04/ФПУ-Э-м

· Оптический передатчик CИУ-04;

· Приёмник оптического сигнала ФПУ-Э-м;

· Многомодовый волоконно-оптический кабель (диаметр 62,5/125 мкм).
4.4.2 Требования к электрическим параметрам 

Основные требования к электрическим параметрам приведены в таблице 6.
Таблица 6. Электрические характеристики волоконно-оптического оптрона СИУ-04/ФПУ-Э-м
	Оптрон:

	№
	Наименование
	Величина

	1
	Длина оптического излучения
	0,85 мкм

	2
	Максимальная длина волоконно-оптического кабеля
	
[image: image21.wmf]£

1000 м

	3
	Тип оптического разъёма
	ST

	4
	Суммарная задержка (
[image: image22.wmf]м

L

вок

50

=

)
	
[image: image23.wmf]£

500 нс

	5
	Диапазон рабочих температур
	
[image: image24.wmf]C

C

o

o

60

...

40

+

-



	Передатчик СИУ-04:

	№
	Наименование
	Величина

	6
	Выходная оптическая мощность
	
[image: image25.wmf]³

2 мВт (
[image: image26.wmf]+

3 dBm)

	7
	Длительность фронта/спада оптического излучения
	
[image: image27.wmf]£

5 нс

	8
	Уровни входных сигналов
	TTL/CMOS

	9
	Длительность входного импульса
	неограничена

	10
	Напряжение питания
	
[image: image28.wmf]%

10

5

±

+

В



	11
	Ток потребления 
	
[image: image29.wmf]£

30 мА

	Приёмник ФПУ-Э-м:

	№
	Наименование
	Величина

	12
	Максимальная длительность выходного импульса
	
[image: image30.wmf]£

1 мс

	13
	Длительность фронта импульса выходного тока
	
[image: image31.wmf]£

150 нс

	14
	Выходной ток приёмника (амплитудное значение)
	
[image: image32.wmf]£

15 А

	15
	Выходное напряжение приёмника
	20 В

	16
	Ёмкость внутреннего зарядного конденсатор
	
[image: image33.wmf]мкФ

%

20

10

±



	17
	Пороговая оптическая мощность на входе
	0,7 мВ

	18
	Сопротивление нагрузки
	
[image: image34.wmf]³

1,5 Ом

	19
	Максимальный зарядный ток
	
[image: image35.wmf]£

5 мА

	20
	Номинальное напряжение внутреннего стабилитрона
	22 B


4.4.3 Требования надёжности

4.3.3.1. Средний срок службы волоконно-оптического оптрона должен составлять не менее 20 лет.
4.3.3.2 Гарантийный срок эксплуатации волоконно-оптического оптрона – не менее 3 лет со дня ввода в эксплуатацию.

4.4.4 Требования к обеспечению качества
РКД должна удовлетворять ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.103.
4.4.5 Требования стойкости к внешним воздействиям

4.4.5.1 Волоконно-оптические оптроны СИУ-04/ФПУ -Э-м предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой воздуха от -40(С до +60(С. Относительная влажность 95% при температуре 35ºС.

4.4.5.2 Волоконно-оптические оптроны СИУ-04/ФПУ-Э-м должны выдерживать механические воздействия с ускорениями 1g в горизонтальном направлении и 2g в вертикальном направлении.
4.4.6 Требования безопасности 

Волоконно-оптические оптроны СИУ-04/ФПУ-Э-м при хранении, транспортировании и эксплуатации не должны выделять агрессивные и легко воспламеняющиеся газы и аэрозоли.
Волоконно-оптические оптроны СИУ-04/ФПУ-Э-м не должны представлять опасности для окружающей среды.

В волоконно-оптических оптронах СИУ-04/ФПУ-Э-м не допускается использовать галогеносодержащие материалы.
4.4.7 Требования по метрологическому обеспечению

Технические характеристики средств испытаний и измерений должны быть достаточными для подтверждения соответствия испытываемых изделий установленным требованиям.
4.4.8 Требования к конструктивному устройству
4.4.10.1 Передатчик СИУ-04 должен быть выполнен в виде микросборки.
4.4.10.2 Приёмник ФПУ – Э - м должен быть выполнен в виде микросборки.
4.4.9 Требования к маркировке и упаковке
Маркировка волоконно-оптических оптронов СИУ-04/ФПУ – Э -м должна быть выполнена на английском языке в соответствии с ГОСТ 18620.
4.4.10 Требования к транспортированию

Должна быть обеспечена возможность транспортирования любым видом транспорта 
5. Этапы выполнения ОКР и отчётная документация
Работа выполняется в 4 этапа.

Этап 1. Изготовление комплексов для сбора и обработки информации 
Сроки: дата подписания договора- 01.06.2012

Содержание работ этапа 1

1. Корректировка РКД ПИЖМ.465645.001
2. Корректировка эксплуатационной документации по результатам 2011 г.

3. Корректировка технических условий ПИЖМ.465645.001ТУ по результатам испытаний.

4. Изготовление четырёх КСОИ ПИЖМ.465645.001.
КСОИ состоит из:

· приемника – 1 шт.

· передатчиков – 8 шт.
5. Испытания на соответствие техническим условиям ПИЖМ.465645.001ТУ

Отчётность по выполнению работ этапа 1

1.Двусторонний акт сдачи-приёмки работ

2. Протокол испытаний на соответствие техническим условиям ПИЖМ.465645.001ТУ 
3. Акт приёма-передачи четырёх КСОИ.
4. Откорректированные технические условия ПИЖМ.465645.001ТУ
5. Документация в составе:

1) Чертёж общего вида КСОИ

2) Габаритные чертёжи (на английском и русском языках): 
· приемника,
· передатчиков напряжения,
· передатчиков температуры. 
3) Электромонтажный чертёж (на английском и русском языках),
4) Монтажный чертёж (на английском и русском языках),
5) Эксплуатационная документация (на английском и русском языках):
· Руководство по эксплуатации КСОИ

· Паспорт на КСОИ согласно ГОСТ 2.610

· Этикетки приемников и передатчиков.
6) Руководство программиста (на английском и русском языках).
Этап 2. Изготовление волоконно-оптических оптронов СИУ-04/ФПУ – Э - м
Сроки: 01.06.2012 - 14.09.2012

Содержание работ этапа 2

1. Разработка РКД на опытный образец волоконно-оптического оптрона
СИУ-04/ФПУ – Э - м.
2. Изготовление опытных образцов:

· оптические передатчики СИУ-04 – 50 шт.;

· приёмники оптических сигналов ФПУ – Э - м – 50 шт.
Отчётность по выполнению работ этапа 2

1. Акт приёма-передачи опытных образцов:

оптические передатчики СИУ-04 – 50 шт.;

приёмники оптических сигналов ФПУ – Э - м – 50 шт.
2. Документация в составе:
1) ТУ на волоконно-оптический оптрон СИУ-04/ФПУ – Э - м.
2) Руководство по эксплуатации.
3) Паспорт на волоконно-оптический оптрон СИУ-04/ФПУ – Э - м.
4) Этикетка на оптический передатчик СИУ-04 (на английском языке).
5) Этикетка на приёмник оптического сигнала ФПУ – Э - м (на английском языке).

Этап 3. Разработка приемника КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET
Сроки: 01.06.2012- 01.12.2012

Содержание работ этапа 3
1. Разработка РКД на КСОИ-PROFINET.
2. Изготовление приемника КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET – 1 шт.
3. Выпуск проекта ТУ на КСОИ-PROFINET.
4. Испытания приемника КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET совместно с передатчиками, указанными в п.4.1.1, согласно проекту ТУ на КСОИ-PROFINET.
Отчётность по выполнению работ этапа 3
1. Двусторонний акт сдачи-приёмки работ.
2. Протокол испытаний приемника КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET совместно с передатчиками, указанными в п.4.1.1.
3. Акт приёма-передачи:

приемник КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET – 1 шт.
4. Документация в составе :

1) Проект ТУ на КСОИ-PROFINET
2) Габаритный чертёж приемника КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET (на английском и русском языках)
3) Эксплуатационная документация (на английском и русском языках):

· Руководство по эксплуатации 

· Образец паспорта КСОИ-PROFINET согласно ГОСТ 2.610

· Этикетка приемника КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET.
4) Руководство программиста (на английском и русском языках).

Этап 4. Разработка системы измерения высокого напряжения на основе КСОИ
Сроки: 14.09.2012- 01.12.2012

Содержание работ этапа 4

1. Разработка РКД на систему измерения высокого напряжения на основе КСОИ (КСОИ-ВН).

2. Изготовление КСОИ-ВН.
Состав КСОИ-ВН:

· приёмник КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET - 1 шт.;

· передатчики напряжения - 8 шт.
· первичные преобразователи ВН – 8 шт. (поставляет Заказчик).

3. Испытания КСОИ-ВН по разработанной и согласованной с Заказчиком программе и методике испытаний.
Отчётность по выполнению работ этапа 4
1. Двусторонний акт сдачи-приёмки работ.

2. Протокол испытаний КСОИ-ВН.
3. Акт приёма-передачи КСОИ-ВН в составе:

· приёмник КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET - 1 шт.;

· передатчики напряжения - 8 шт.
6. Требования к разрабатываемой документации

Эксплуатационная документация должна быть на русском и английском языках.
7. Порядок контроля и приёмки
Сдача-приемка этапов работ осуществляется на основании двустороннего подписания акта сдачи-приемки, который оформляется после предъявления исполнителем отчетных документов, и проверки соответствия представленных отчетных документов требованиям, установленным в настоящем ТЗ.

8. Особые условия

8.1 Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться в процессе работы с утверждением в установленном порядке.
8.2 Требования защиты государственной тайны при выполнении ОКР не предъявляются. Охранных сведений нет. Результаты работы могут быть опубликованы по согласованию Заказчика с Исполнителем.

	
	От Заказчика

	
	ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»

	
	

	
	

	
	Начальник БИ-1 

	
	______________ А.Г. Рошаль 

«___»__________2012 г.


	
	Начальник БЛ-7

	
	______________Б.Э. Фридман
«___»__________2012 г.


	
	Ведущий инженер договора

	
	__________С.И. Дашкина

«___»__________2012 г.



	
	Начальник НИТЛНБ

	
	______________П.Ю. Чайка

«___»__________2012 г.


	
	Координатор по качеству

	
	______________В.В. Шальнев

«___»__________2012 г.



PAGE  
8

_1386064743

_1387706688.unknown

_1388305635.unknown

_1388307023.unknown

_1387706709.unknown

_1386064847.unknown

_1386063993.unknown

_1386064146.unknown

_1374993928.unknown

_1374994444.unknown

_1385381840.unknown

_1386057963.unknown

_1374996189.unknown

_1374996321.unknown

_1374995114.unknown

_1374994362.unknown

_1374994411.unknown

_1359879574.unknown

_1374993822.unknown

_1304233154.unknown

