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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

на Поставку датчика сцинтилляционного пластикового (ДСП) ГКАЖ.467748.001
№ 1/130802/1-ОЗЦ 

от «02» августа 2013г.

том 2 «Техническая частЬ»

Дубна 2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1  Общие требования

1.1 Участник процедуры закупки должен представить копии сертификатов соответствия ГОСТ, ГОСТ Р и санитарно-эпидемиологические заключения на поставляемую продукцию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2 Вся поставляемая продукция должна быть упакована в упаковку, быть новой и не бывшей ранее в эксплуатации. 

2  Состав продукции

2.1. В таблице перечислена продукция, являющаяся предметом поставки настоящей процедуры закупки:

	№ п.п.
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Датчик сцинтилляционный пластиковый (ДСП) ГКАЖ.467748.001 
	шт.
	22

	
	
	
	


2.2. Поставка осуществляется автотранспортом поставщика.

2.3. В комплект поставки, кроме перечисленной в таблице продукции, должны входить:

– паспорт;

– упаковка с указанием наименований упакованной продукции и её количества.

3  Технические требования

3.1 Поставляемые изделия должны быть выполнены в специальных металлических корпусах, обеспечивающих их эксплуатацию в составе устройств, предназначенных для установки на проходных и контрольно-пропускных пунктах с целью обнаружения ядерных материалов и радиоактивных веществ.

3.2 Поставляемая продукция должна соответствовать следующим характеристикам:

а) габаритные размеры, не более, мм – (В×Ш×Г) 980×98×85; 

б) размеры рабочего окна, не более, мм – (В×Ш) 670×80; 

в) чувствительность 

Таблица 1 

	Источник гамма излучения
	Чувствительность (имп/с  кБк,

не менее

	241 Аm
	50

	137 Cs
	230

	60 Co
	450

	Параметры импульсов: 

- Напряжение, В - +5±2%

- Форма  импульсов – прямоугольная длительностью – 1 мкс


г) напряжение высоковольтного питания, В - 1500÷2000

3.3  Изготовление, контроль. испытания и приемку деталей, узлов датчика сцинтилляционного пластиковый (ДСП) ГКАЖ.467748.001 в целом проводить в соответствии с требованиями ОСТ 92-0400, ОСТ 92-8828, ОСТ 92-0286 и другой НТД.

3.4 Технологические процессы при изготовлении должны обеспечивать выполнение всех требований документации, Все приспособления и стенды, необходимые для проведения испытаний должны быть разработаны, изготовлены предприятием-исполнителем работ.

3.5 Средства измерений, используемые при испытаниях, должны быть признаны годными к применению по результатам поверки, осуществленной в соответствии с ПР 50.2.006. 

Испытательное оборудование (вкл. Стенды проверки) должны быть аттестованы в соответствии с ГОСТ Р8.568.

3.6 Приемка, подготовка и проведение испытаний пульта местного управления, а так же оформление результатов испытаний производить в полном соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.307.

3.7 Все детали и узлы перед поступлением на сборку должны иметь маркировки и клейма, подтверждающие их соответствии. 

3.8 Условия эксплуатации: 

- диапазон температуры окружающего воздуха, оС – от +5 до 50;

- верхнее значение относительной влажность окружающего воздуха, % - 80 при 35 оС и более низких температурах, без конденсации влаги.

3.9 В соответствии с требованиями конструкторской документации на изделие «Спектр» ГКАЖ.425718.001, положением п.12.2.2 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом» поставка эквивалента не допускается.
4  Гарантийные обязательства

4.1 Гарантийные обязательства на поставляемую продукцию должны составлять не менее 12 месяцев, считая от даты поставки продукции Заказчику.
УТВЕРЖДАЮ


Директор ОАО «НПК «Дедал»





_______________ С.Л. Федяев


«____» ___________ 201_ г.








