«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка экспресс-анализатора на углерод.

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

Подраздел 1.1 Наименование	3

Подраздел 1.2 Сведения о новизне	3

Подраздел 1.3 Код ОКП	3

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры	3

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели	3

Подраздел 4.3. Требования по надежности	3

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования	3

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования	4

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды	4

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию	4

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике	4

Подраздел 4.9 Требования к комплектности	4

Подраздел 4.10 Требования к маркировке	4

Подраздел 4.11 Требования к упаковке	4

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	4

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки	4

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	4

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	5

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	5

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	5

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ	5

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	5

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	5

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	6

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	6

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	6

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	6

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	6

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	6

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА	6

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	6

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	7

- РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Подраздел 1.1 Наименование

Экспресс-анализатор на углерод АН-7560М или эквивалент. Соответствие требованиям заказчика, предлагаемого участником в своей заявке эквивалента, будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в разделе 4.

## Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Производство не ранее ноября 2013 года

## Подраздел 1.3 Код ОКП

421598

- РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Экспресс-анализатор будет применяться для определения массовой доли углерода в сталях, сплавах и других материалах методом автоматического кулонометрического титрования по величине pH

- РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Анализатор будет эксплуатироваться в условиях лабораторий при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°С, относительной влажности до 80% в соответствии с требованиями, предъявляемыми к приборам группы 2 ГОСТ 22261-76.

- РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Габаритные размеры - не более 330x150x335 мм; Масса - не более 10 кг.

## Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Диапазоны измеряемых концентраций углерода - от 0,001 до 0,1 % Продолжительность анализа: - обычных сталей от 1,5 до 3 мин - легированных сталей от 1,5 до 5 мин

## Подраздел 4.3. Требования по надежности

Средний срок службы должен быть не менее 10 лет.

## Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предусмотрено

## Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предусмотрено

## Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предусмотрено

## Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Мощность, потребляемая от сети, не более: - анализатором (без устройства сжигания) 150 В•А - устройством сжигания 3000 В•А Питание от сети переменного тока (220±22)В / (50±0,5)Гц

## Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрено

## Подраздел 4.9 Требования к комплектности

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Измерительный блок - 1шт. Датчик - 1шт. Блок газоподготовки - 1шт. Устройство сжигания - 1 компл. Комплект запчастей и принадлежностей - 1 компл. Руководство по эксплуатации - 1 экз Экспресс-анализаторы комплектуются электродами: - измерительным - 4 шт., - вспомогательным - 2 шт.

## Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Товар должен быть четко идентифицирован, указана его торговая марка и модель.

## Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Товар должен быть поставлен в упаковке предприятия-изготовителя.

- РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

## Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. - Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

## Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Согласно комплекту поставки производителя

- РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- При транспортировании на открытых автомашинах тара с экспресс-анализатором должна быть защищена от прямого воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения; - Расстановка и крепление блоков анализатора в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее свободное перемещение тары, удары о стенки транспортного средства и других грузовых мест; - При транспортировании должны выполняться все правила перевозки грузов, действующие на применяемом для транспортирования виде транспорта и соблюдаться требования предупредительных и манипуляционных знаков, нанесенных на транспортной таре.

- РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено.

- РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев с момента поставки. Замена некачественного Товара должна осуществляться в течение 14 календарных дней.

- РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Ремонтопригоден в течение гарантийного срока.

- РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

При обнаружении заводского брака во время гарантийного срока, бракованный Товар или детали товара меняются незамедлительно фирмой - Поставщиком за свой счёт.

- РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Утилизация стандартная для данного вида приборов.

- РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено.

- РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставляемый товар по своим параметрам должен соответствовать требованиям, указанным в нормативной документации. Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара.

- РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

- РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

- РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка разовая до 22.08.2014г.

- РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация должна быть предоставлена в форме технического задания в электронном виде.

- РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

- РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

- РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Некрасова Л.А., (48439) 9-48-96.