
УТВЕРЖДАЮ


Главный инженер

_______________ Г.В. Кондратьев

«_____» _______________ 2015
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование: Бокс абактериальной воздушной среды
2. Технические характеристики оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Срок гарантии
	Кол-во

	1
	Бокс абактериальной воздушной среды БАВип-01

«Ламинар-с»-1,2 МЭ
	не менее 12 месяцев
	28

	Назначение

	Предназначен для создания беспылевой воздушной среды в рабочей зоне для защиты продукта от внешней среды. Используется при организации отдельных локальных рабочих мест при монтажных и сборочных работах.

	Технические характеристики

	Габаритные размеры бокса с подставкой, мм, не более
	1170×705×1765

	Габариты рабочей камеры, мм, не менее
	1105×620×670

	Масса бокса с подставкой, кг, не более 
	125

	Потребляемая мощность, Вт, не более 
	220

	Питание
	220 В, 50 Гц

	Лампа освещения рабочей камеры, мощностью, Вт, не менее 
	2×39

	Суммарная максимально допустимая нагрузка на блоки розеток, 
Вт, не более 
	800

	Класс чистоты воздуха в рабочей зоне

 по ГОСТ ИСО 14644-1-2002, не менее
	5ИСО

	Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешанных частиц размером более 0,3 мкм, %, не менее
	99,9995

	Средняя скорость воздушного потока на расстоянии 150 мм от фильтра, м/с, не менее
	0,45±20%

	Освещенность рабочей зоны, Лк, не менее
	1000

	Время непрерывной работы бокса в любом режиме
	неограничено

	Комплектация

	Тумба выкатная с тремя выдвижными ящиками. Тумба выполнена из стали с порошковым покрытием.
	1 к-т

	Наклонная передняя панель
	1 шт

	Панель управления – шильд -панель с ж/к дисплеем
	1 шт

	Система автоматического поддержания скорости потока воздуха
	1 шт

	4 розетки
	1 к-т

	Подсветка рабочей камеры
	1 шт

	Двухступенчатая система фильтрации (классы G4, НЕРА Н14)
	1 к-т

	Столешница из токонепроводящего пластика
	1 шт

	Фронтальное и боковые стекла - каленые
	1 к-т

	Система подъема передней панели – лифт -шарниры
	1 к-т

	Подставка с колесными и винтовыми опорами
	1 шт

	Выдвигающийся ящик для хранения инструмента
	1 шт

	Дополнительные розетки с разъемами для подвода специального напряжения (5 В , 36 В)
	2 шт.


Требуемое оборудование является дооснащением имеющегося комплекта оснастки, замена моделей на эквивалент не допускается. Модели определены из условий необходимости обеспечения взаимодействия и совместимости с приобретенным оборудованием для выполнения технологических процессов и непрерывности производственного цикла, в соответствии с ЕОСЗ п.12.2.2 Б.
2. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000») DDP, склад Заказчика.

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
3. Требования к упаковке оборудования
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
4. Требования к технической документации
Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке и каталог запасных частей, а также документы, подтверждающие безопасность применения и утилизации рабочих материалов. 

Поставщик обязуется предоставить технический паспорт или информацию для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки, подключения, монтажа (подготовка производственных помещений, электричества, подачи воздуха и схемы фундамента) в течение 30 (тридцати) рабочих дней после поступления поставщику суммы предоплаты по платежу.

5. Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

В комплект оборудования должны входить рекомендованные производителем расходные материалы необходимые для работы оборудования в гарантийный период.

6. Место поставки и условия допуска

Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира д.1.

Поставщик должен осуществлять сервисное обслуживание в гарантийный и после гарантийный период, специалистами гражданами РФ, с постоянной пропиской на территории РФ и принятыми на работу согласно законодательству РФ.

7. Условия оплаты

30%-аванс, 70%-по факту поставки на склад заказчика.
8. Срок поставки- 8 недель от даты оплаты  аванса.
Начальник цеха № 08
М.Г. Андрюшечкин

Главный технолог
В.А. Белов

Начальник ОКС






       В.В. Колмогорцев









Бузин Андрей Николаевич
34-18
