ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку блоков детектирования и блоков питания и управления
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:

Поставка блоков детектирования и блоков питания и управления для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Предлагаемое к поставке оборудование должно быть серийным, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Требования к техническим характеристикам товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Блок питания и управления ТСРМ82.200

(или эквивалент)
	· Должен быть предназначен для автоматического обнаружения ядерных материалов (ЯМ) и радиоактивных веществ (РВ) с целью предотвращения их несанкционированного выноса людьми и вывоза на транспортных средствах через контрольно-пропускные пункты (КПП);

· Должен контролировать радиоактивное загрязнение транспортных средств, местности и обнаружение источников ионизирующего излучения в различных технологических и производственных процессах
          Принцип действия: работа системы основана на регистрации рентгеновского и гамма-излучения ЯМ и РВ на уровне естественного фона, величина которого измеряется и учитывается при анализе сигналов с блоков детектирования (ТСРМ82.100 или эквивалент)
Питание

сетевое, 220В, 50 Гц, 30 Вт

Время непрерывной работы

без ограничений

Диапазон рабочих температур, не менее
от -10 до +50°С

Масса блока питания и управления

не более 1,6кг

Габаритные размеры блока питания и управления

не более 196х126х70 мм

     Должен иметь интерфейс RS485 (RS232), позволяющий использовать ТСРМ82.200 (или эквивалент) совместно (в составе) с другими системами.

      Должен иметь  звуковую, световую и цифровую индикацию, обеспечивающую лёгкость настройки и автономность применения.

      Программное обеспечение должно позволять производить регулировку обнаружительных характеристик в эксплуатации.
	Не менее 24 месяцев
	1
	Шт.

	2
	Блок детектирования ТСРМ82.100

(или эквивалент)
	Порог обнаружения (для одного БД при времени контроля 3с на расстоянии 50см от БД):

 

ядерных материалов, г

1,8 (U-235); 0,15 (Pu-239

радиоактивных веществ, кБк

87 (Co-60); 102 (Cs-137);
70 (Am-241); 107 (Ra-226)

превышения мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения над фоном, мкР/ч

12 (Co-60); 3,4 (Cs-137);
0,47 (Am-241); 10,8 (Ra-226)

Диапазон регулирования времени контроля не менее

От 1 до 100 с

Частота ложных тревог не более

1 на 1000 проходов

Время непрерывной работы

без ограничений

Диапазон рабочих температур, не менее

от -40 до +50 °С

Масса блока детектирования гамма-излучения

не более 1,7 кг

Габаритные размеры блока детектирования гамма-излучения

не более 332х60х38мм

	
	3
	Шт.

	3
	Блок питания и управления ТСРМ85.200
(или эквивалент)
	· Должен быть предназначен для автоматического обнаружения ядерных (ЯМ) и радиоактивных веществ (РВ) с целью предотвращения их несанкционированного выноса людьми и вывоза на транспортных средствах через контрольно-пропускные пункты (КПП);

· Должен контролировать радиоактивное загрязнение транспортных средств, местности и обнаружение источников ионизирующего излучения в различных технологических и производственных процессах.

Принцип действия: работа системы основана на регистрации нейтронного излучения ЯМ и РВ на уровне естественного фона, величина которого измеряется и учитывается при анализе сигналов с блоков детектирования (ТСРМ85.100 или эквивалент)
Питание

сетевое, 220 В, 50 Гц, 100 Вт

Время непрерывной работы

без ограничений

Диапазон рабочих температур не менее

от -10 до +50°С

Масса блока питания и управления

не более 1,6кг

Габаритные размеры блока питания и управления

не более 196х126х70 мм

Дополнительная информация: 

1. Должен иметь интерфейс RS485 (RS232), позволяющий использовать ТСРМ85.200 (или эквивалент) совместно (в составе) с другими системами.

2. Должен иметь звуковую, световую и цифровую индикацию, обеспечивающую лёгкость настройки и автономность применения.

Программное обеспечение должно позволять производить регулировку обнаружительных характеристик в эксплуатации.
	
	1
	Шт.

	4
	Блок детектирования ТСРМ85.100
(или эквивалент)
	Порог обнаружения ядерных материалов (для одного БД при времени контроля 3 сна расстоянии 50см от БД)

50г плутония

Диапазон регулирования времени контроля не менее

От 1 до 100 с

Частота ложных тревог не более

1 на 1000 проходов

Питание

Сетевое, 220В, 50 Гц, 100 Вт

Время непрерывной работы

без ограничений

Диапазон рабочих температур не менее

от -40 до +50°С

Масса блока детектирования нейтронов

не более 3,2кг

Масса БД с дополнительным замедлителем

не более 6,7кг

Габаритные размеры блока детектирования нейтронов

не более 460х140х70 мм


	
	1
	Шт.

	5
	Блок питания и управления ТСРМ61.200
(или эквивалент)
	Диапазон регулирования времени контроля, не менее
От 0,2 до 1500 секунд

Питание

Сетевое, 220В, 50 Гц, потребляемая мощность не более 50 Вт
Время непрерывной работы

Не менее 24 часов, при этом нестабильность показаний СРМ за 24 ч непрерывной работы  не должна быть более ± 10 %.

Диапазон рабочих температур, не менее
От -10 до +40°С 

Масса блока питания и управления

Не более 6,2кг

Габаритные размеры блока питания и управления  

Не более 310х125х265 мм


	
	1
	Шт.

	6
	Блок детектирования ТСРМ61.100

(или эквивалент)
	Характеристики

Предлагаемые Участником запроса цен

Расположение источника при определении порогов обнаружения

В любой точке пространства кабины, в которой установлен блок
Порог обнаружения ядерных материалов не более, грамм.

10 (235U);

0,3 (239Рu)

Частота ложных тревог

Не более 1 на 1000 проходов

Диапазон рабочих температур, не менее
От -40 до +50°С 

Масса блока детектирования гамма-излучения

Не более 2,5кг

Габаритные размеры блока детектирования гамма-излучения

Не более 405х60х60 мм


	
	2
	Шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, страхование, полный комплект  документации, налоги и другие обязательные платежи.

 4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры и др.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя и/или паспорта на русском языке. 

        7. Место и порядок поставки продукции:

Самовывоз со склада Поставщика в г. Москве
       8. Срок поставки продукции:

Начало поставки – с момента  заключения договора.

Окончание поставки – в течение 30 дней с момента заключения договора
Начальник отдела                                                                                                                                            Д. П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                                      Г. Б. Ручкина
