«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка дозиметра-радиометра

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Дозиметр-радиометр ДКС-96 (дозиметр комбинированный серийный) – 1 шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКДП 3319111

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дозиметр-радиометр будет применяться для дозиметрического контроля в помещениях.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочих температур при эксплуатации дозиметра-радиометра в рабочем состоянии должен быть от минус 20 до +50 °C.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Дозиметр-радиометр с измерительным пультом УИК-06 (управляющий измерительный комплекс) должен позволять измерять дозы, мощности дозы, плотности потока гамма-излучений, нейтронного потока, измерять плотности потока альфа и бета-излучений. Корпус – носимый, ударопрочный, пластмассовый. Степень защиты – IP54. Сигнализация – звуковая. Время установления рабочего режима – не более 1 мин. Время непрерывной работы (для разных типов блоков детектирования) – 10 ÷75 час. Нестабильность показаний за 10 часов непрерывной работы - ± 10%. Габариты – не более 165х80х50 мм. Вес пульта – не более 0,4÷0,45 кг.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Дозиметр-радиометр должен представлять собой носимый прибор, состоящий из измерительного пульта УИК-06 (управляющий измерительный комплекс) и блоков детектирования: - блок детектирования БДПГ-96 (блок детектирования потока гамма-излучения) для измерения плотности потока гамма-излучения (поиска и локализации радиоактивных источников и мест загрязнения). Степень защиты – IP65; диапазон измерения плотности потока гамма-излучения (по Cs-137) - 10÷8000 1/(с∙см²); диапазон измерения мощности – 0.1÷100 мкЗв/ч; основная погрешность измерения плотности потока гамма-излучения - ±13%; длина раздвижной штанги – не менее 0.5 м; габаритные размеры – не более 55х200х500 мм; вес – не более 1.1 кг. - блок детектирования БДЗА-96 (блок детектирования загрязнения альфа-излучений) для измерения плотности потока альфа-излучения. Степень защиты -IP54; диапазон измерения плотности потока альфа-излучения (по Pu-239) – (0.1÷10∙10³)/(мин∙см²); эффективность регистрации по Pu-239 ≥ 42%, по U-234 ≥ 25%, по U-238 ≥ 15%; габаритные размеры – не более Ø140х250 мм; вес – не более 1,2 кг. - блок детектирования БДЗБ-96 (блок детектирования загрязнения бета-излучений) для измерения плотности потока бета-излучения. Степень защиты - IP54; диапазон измерения плотности потока бета-излучения (поSr-90 иY-90) – (10÷100∙10³)/(мин∙см²); диапазон энергии регистрируемого бета-излучения – 0.3÷3.0 МэВ; эффективность регистрации (поSr-90 иY-90) – не менее 25%; габаритные размеры – не более Ø100х250 мм; вес – не более 1,0 кг. - блок детектирования БДМН-96 (блок детектирования мощности нейтронного излучения) для измерения амбиентного эквивалента дозы и мощности амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения. Степень защиты – IP65; диапазон измерения дозы нейтронов – 0.1 мкЗв ÷ 1.0 Зв; диапазон измерения мощности дозы нейтронов – 0.1 мкЗв/ч ÷ 0.1 Зв/ч; диапазон регистрируемых энергий нейтронного излучения – 0.025 эВ ÷ 10 МэВ; габаритные размеры - не более Ø55х200 мм; вес – не более 1,0 кг; габаритные размеры замедлителя - не более Ø250 мм; вес – не более 7,5 кг. - кабель для соединения всех блоков детектирования с дозиметром-радиометром. Длина – не менее 20 м.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Не предусмотрены

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предусмотрены

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предусмотрены

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предусмотрены

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Параметры питающей сети: - аккумуляторы – 3 шт., тип АА; - 220/50/1 В/Гц/фаза

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрены

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Дозиметр-радиометр должен состоять из: - измерительного пульта УИК-06 – 1 шт.; - блок детектирования БДПГ-96 – 1 шт.; - блок детектирования БДЗА-96 – 1 шт.; - блок детектирования БДЗБ-96 – 1 шт.; - блок детектирования БДМН-96 – 1 шт.; - зарядное устройство ЗУ-02С – 1 шт.; - кабель для соединения всех блоков детектирования с дозиметром-радиометром – не менее 20 м.; - блок питания сетевой БПС-06 – 1 шт.; - светозащитные экраны для блоков детектирования типа БДЗА и типа БДЗБ – по 1 шт.; - головные телефоны; - кейс – 1 шт.; - паспорт и руководство по эксплуатации.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

На корпусе измерительного пульта закреплена табличка, на которой нанесены следующие обозначения: - наименование предприятия - изготовителя; - наименование изделия; - заводской номера; - год изготовления

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Товар должен находиться в оригинальной упаковке. Упаковка должна исключать воздействие атмосферных осадков и механических повреждений при транспортировке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные), паспорт, инструкции, гарантийные талоны (текст на русском языке) передаются Покупателю одновременно с получением Товара с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка Товара в количестве 1 шт. должна быть осуществлена в полном объеме 31 июля 2014 года. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Павлова Юлия Викторовна, (48439) 9-47-50.