	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора 

по материально-техническому снабжению 

и комплектации оборудования

______________Е.А. Гуляев

«____»_________ 20__г.

Приложение № 1 к заявке

 на проведение процедуры закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование лота:  № 3300-C Поставка оборудования дозиметрического контроля. Договор №23-3-3300-С-13
2. Предмет закупки, технические характеристики продукции:
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность

(наименование работ, услуг)


	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Количество

(объем работ, содержание услуг)


	Единица

измерения


	Начальная (максимальная) цена за ед. без НДС, руб.
	Стоимость с НДС (18%), руб.
	График поставки (при необходимости)

	1
	Установка для измерений объемной активности УДА-1АБ или эквивалент
	Питание: сеть 220 (-15 %,+10 %) В, 50 Гц ±5 %

объёмная активность аэрозолей:

      по альфа-излучению 1-1000(альфа)Бк/м3;

      по бета-излучению 0,1-1000 (бета) Бк/м3

Степень защиты: IP65

Комплект поставки:

установка с кабелем питания;

 кабель связи с ПЭВМ;

 катушка фильтра;

 пластина-аппликатор;

 коллиматор – 2 шт.;

 специализированный комбинированный источник;

 лента фильтрующая ЛФАС-4-50 – 100 м. или эквивалент;

 программное обеспечение "Конфигуратор" (для поверки и настройки установки).

Установка комплектуется интерфейсом RS-232 и интерфейсами Ethernet IEEE 802.3 или RS-485. 

 RS-232 является служебным интерфейсом для управления, диагностики, настройки и ремонта с помощью программы «Конфигуратор», а RS-485 и Ethernet IEEE 802.3 внешними интерфейсами для включения установки в системы радиационного контроля. Устройство, подключенное к выходу «сухой контакт», может быть включено/выключено при превышении уставки.

Внешний блок аварийной сигнализации подключается БАС.

Свидетельства о поверке средств измерений входящих в состав системы.
	3
	Шт.
	869 575,86
	3 078 298,56
	Не требуется

	2
	Дозиметр-радиометр  ДРБП-03 или эквивалент
	В комплекте: пульт, встроенные блоки детектирования для измерения плотности потока альфа-бета частиц  БДБА-02(с крышкой-фильтром и рабочей крышкой) для измерения дозы ионизирующего фотонного излучения БДГ-01,головной телефон, аккумулятор, детектор, газоразрядные счетчики.

Диапазон измерения:

- мощности дозы Н*(10) гамма-излучения 0,1 . 3·106 мкЗв/ч;                               

- дозы Н*(10) гамма-излучения 0,001 . 9999 мЗв;

- плотности потока альфа-излучения 0,1 . 700 см-2с-1;                                        - плотности потока бета-излучения 0,1 . 700 см-2с-1;

Основная погрешность измерения:

- плотности потока альфа-излучения 20 % (в диапазоне 1,0 . 600 см-2с-1); 

- плотности потока бета-излучения 20 % (в диапазоне 1,0 . 600 см-2с-1);

- мощности дозы Н*(10) гамма-излучения 15 % (в диапазоне 1,00 . 3000 мЗв/ч);                                                                                                                       - дозы Н*(10) гамма-излучения 10 %;

Диапазон энергий регистрируемого излучения:

- гамма-излучения 0,05 . 3,0 МэВ;                

- бета-излучения 0,15 . 3,5 МэВ;                       

- альфа-излучения по Pu-239;

Время измерения 6 - 70 сек (в зависимости от канала); Диапазон установки порогов по всем каналам во всем диапазоне;

Вывод информации:        

- цифровая индикация с подсветкой экрана;                     

- звуковая сигнализация при превышении порогов;

Рабочая температура минус 20 - +500С;                             

Питание аккумулятор (батарея типа «Крона»);

Время непрерывной работы от батареи (при нормальных условиях) не менее 100 ч.
	1
	Шт.
	89 316,61
	105 393,60
	Не требуется

	3
	Дозиметр-радиометр МКС-07Н или эквивалент
	В составе:

1. Пульт МКС-07Н

Диапазон измерения МАЭД 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 Зв·ч-1;

Диапазон измерения АЭД 1,0 мкЗв ÷ 999 Зв;

Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения 0,05 ÷ 3,0 МэВ;

Энергетическая зависимость чувствительности (относительно Cs-137) не более ±25 %;

Пределы допустимой основной относительной погрешности измерения МЭД  ±15 %;

Вид сигнализации: световая, звуковая;

Связь с ПЭВМ RS-232;

Габаритные размеры (ДхВхШ) мм: 135×65×160; масса не более 1,3 кг

2. Внешний блок детектирования БДБГ-07

Диапазон измерения МАЭД 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 Зв·ч-1

МЭД фотонного ионизирующего излучения в поисковом режиме 10-5 ÷ 10 Зв/ч

Диапазон энергий регистрируемого гамма¬-излучения 0,05 ÷ 3,0 МэВ

Габаритные размеры (ДхВхШ) мм: 97×27×186; масса не более 0,6 кг

3. Внешний блок детектирования БДКС-07

Диапазон измерения МАЭД 0,10 мкЗв·ч-1 ÷ 2,0 мЗв·ч-1

Диапазон измерения плотности потока бета-излучения 0,10 ÷ 1500 с-1см-2

Диапазон энергий регистрируемого гамма¬излучения 0,05 ÷ 3,0 МэВ

Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения 0,2 ÷ 3,5 МэВ 

МЭД фотонного ионизирующего излучения в поисковом режиме 10-5 ÷ 10 Зв/ч

Габаритные размеры (ДхВхШ) мм: 97×27×186; масса не более 0,6 кг

4. Внешний блок детектирования БДПБ-07

Диапазон измерения плотности потока бета-излучения 0,10 ÷ 1500 с-1см-2

Диапазон граничных энергий регистрируемого бета-излучения 0,2 ÷ 3,5 МэВ

Габаритные размеры (ДхВхШ) мм: 97×27×186; масса не более 0,6 кг

5. Внешний блок детектирования БДПА-07

Диапазон энергий регистрируемого альфа-¬излучения (радионуклиды) 4,1 ÷ 6,2 МэВ (Pu-239, U-234, U-238)

Регистрируемые нуклиды Pu-239, U-234, U-238

Диапазон измерения плотности потока альфа-¬излучения 0,01 ÷ 1500 с-1см-2

Габаритные размеры (DхД) мм: 58×140; масса не более 0,4 кг

6. Штанга телескопическая

Габаритные размеры (ДхВхШ) мм:85×28×380 ; масса не более 0,3 кг

Длина раздвижной штанги не менее 0,75 м

7. Кабель соеденительный пульт-внешний БД 1,5 м.
8. Комплект оснастки
        адаптер; 

        адаптер сетевой; 

        комплект аккумуляторов – 2 шт. 

        отсек батарейный выносной; 

        ремень; 

        укладочный футляр; 
	1
	комп.
	214 369,41
	252 955,90
	Не требуется

	4
	Бета-спектрометр сцинтилляционный Прогресс-бета или эквивалент
	Тип детектора сцинтилляционный пластиковый

Размеры детектора Ø70×10 мм

Масса счетного образца до 15 г 

Энергетический диапазон 200 ÷ 3000 кэВ

Фон, имп/с, не более 1,7 или 10 

Минимальная измеряемая активность (Sr-90) в счётном образце массой 10 г в стандартной кювете за время измерения 1 час составляет:

- при отсутствии калия-40 в измеряемой пробе 0,1 Бк 

- при наличии калия-40 активностью до 5 Бк/г в пробе 0,5 Бк

Основная погрешность измерения не более 30 %

Потребляемая мощность не более 200 Вт

Диапазон рабочих температур +10 ÷ +40°С

Подключение блока детектирования к ПЭВМ USB

Масса со свинцовой защитой (без ПЭВМ) не более 50 кг

В комплекте:

• цифровой блок детектирования c встроенными блоками питания, усиления и АЦП; 

• защита свинцовая;

• калибровочный источник бета-излучения (Sr-90 + Y-90);

• кювета для бета-спектрометра (диаметром 70 мм) 5 шт.;

• устройство для уплотнения проб; 

• методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра «Прогресс»;

• программное обеспечение «Прогресс»; 

• ПЭВМ с принтером.
	1
	комп.
	319 001,53
	376 421,80
	Не требуется

	5
	Переносной гамма-спектрометр Прогресс-Г(П) или эквивалент
	Значение минимальной измеряемой активности (МИА) при измерении удельной объемной активности радионуклидов без отбора проб в однородных объектах за 30 мин. (геометрия «4π»):

• по Cs-137  2 Бк/кг; • по К-40  30 Бк/кг; • по Ra-226  4 Бк/кг; • по Th-232  3 Бк/кг;

Значение минимальной измеряемой активности (МИА) при измерении удельной объемной активности радионуклидов (геометрия Маринелли 0,5 л, защита 20 мм), Бк/кг:

• по Cs-137  10 Бк/кг; • по К-40  100 Бк/кг; • по Ra-226  18 Бк/кг; • по Th-232  16 Бк/кг

Значение МИА при измерении содержания Cs-137 в теле человека за 10 мин 1000 Бк/кг

Время непрерывной работы от:

• автономного источника питания  не менее 8 ч

• с дополнительным источником питания  не менее 20 ч 

Предел допускаемой основной относительной погрешности: 

• активности гамма-излучающих радионуклидов  ±10 % 

• поверхностной активности гамма-излучающих нуклидов по Cs-137  ±30 %

Масса спектрометра в сборе (без защиты) 3 кг

Масса защиты 60 кг

В комплекте:

• сцинтилляционный блок детектирования с кристаллом NaI(Tl) Ø 45×50; 

• микропроцессорное устройство накопления и обработки аппаратурных спектров «Спутник» с возможностью запоминания спектров;

• программное обеспечение «Прогресс»;

• свинцовая защита (гамма) для измерений в стационарных условиях;

• портативная ПЭВМ типа Notebook; 

• сосуд Маринелли 0,5 л - 5 шт.; 

• контрольный источник (Na-22);

• пульт с блоком питания; 

• кабель связи с ПЭВМ;• переходник USB/RS-232;

• методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма¬-спектрометра «Прогресс»;

• чемодан (дипломат) для переноски спектрометра.
	1
	комп.
	341 426,1
	402 882,80
	Не требуется

	6
	Блок аварийной сигнгализации БАС-1 или эквивалент
	Потребляемая мощность: не более 15/22 ВА

Звуковая сигнализация: 80 ÷ 100 дБА на расстоянии 1 м 

Световая сигнализация: зеленый,  желтый,  красный,  различимы в угле +60° от нормали

Расстояние от БОП, УД до БАС-1с : до 1,2 км

Питание: 220 (-15 %,+10 %) В, 50 Гц ±5 %

Габаритные размеры (ДхВхШ)мм: не более  145×112×420; масса  не более  1,8 кг;

Состав: акустический (звуковой) сигнализатор;

трехцветный оптический (световой) сигнализатор.
	3
	Шт.
	50 021,85
	177 077,34
	Не требуется

	7
	Блок обработки и передачи данных БОП-1М или эквивалент
	Тип интерфейса связи: 

информационная сеть             Ethernet (TCP/IP)

информационная сеть           RS-485 (Modbus RTU)

настроечный интерфейс RS-232

Питание: сеть 220 (-15 %,+10 %) В, 50 Гц ±5 %

Диапазон рабочих температур: минус 30 ÷ +50°С

Степень защиты: IP65

Габаритные размеры (ДхВхШ) мм: не более  240×176×100; масса не более 3 кг;
	1
	Шт.
	168333,56
	198 633,60
	Не требуется

	8
	Блок насосный БН-01 или эквивалент
	Тип насоса: пластинчато-роторный

Обеспечиваемый объемный расход: 2,4 ÷ 3 м3/ч (40 ÷ 50 л/мин)

Режим работы: непрерывный

Диапазон рабочих температур: минус 10 ÷ +50°С

Потребляемая мощность: не более 150 Вт

Питание: 220 (-15%,+10%) В, 50 Гц ±5 %

Габаритные размеры (ДхВхШ), масса:

- без ручки: не более  328×468×262 мм,  не более  21 кг

- с ручкой: не более  328×468×950 мм,  не более  22,8 кг

Среднее время наработки на отказ: 10000 ч
	3
	Шт.
	125 963,24
	445 909,86
	

	9
	Стойка газоаэрозольного контроля ФВКМ.412123.012 или эквивалент
	Металоконструкция в комплекте с распределительным щитом и блоком питания, для установки следующего оборудования:

- установка для измерения объемной активности УДА-1АБ;

- блок обработки и передачи данных БОП-1М;

- блок насосный БН-01;
	1
	Шт.
	469 525,42
	554 040,00
	

	10
	Стойка газоаэрозольного контроля ФВКМ.412123.012 или эквивалент
	Металоконструкция  для установки следующего оборудования:

- установка для измерения объемной активности УДА-1АБ;

- блок обработки и передачи данных БОП-1М;

- блок насосный БН-01;
	2
	Шт.
	469 525,42
	1 108 080,00
	


	Начальная (максимальная) цена договора (руб.)
	             6 699 693,46


3. Комплект поставки:

а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия; сертификат на контрольные образцы; и т. д, при их наличии); 

б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и инструкция пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;

г) счет, счет-фактура, выставленные Покупателю;

д) товарная накладная в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);
4. Порядок формирования цены: В начальную цену включены:

стоимость самого товара, НДС 18%, расходы по транспортировке товара до склада Покупателя, упаковка, стоимость технической документации на русском языке, уплата таможенных сборов и пошлин  и другие обязательные платежи.

5. Срок гарантии качества:
В соответствии с гарантией завода изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента получения оборудования Покупателем
6. Прочие условия (требования к упаковке, технической документации, к оборудованию, о том, что оно д.б. новым….)

Товар является новым, не бывшим в употреблении и произведён не ранее февраля 2013г., должен иметь сертификат соответствия. Оборудование должно быть работоспособным, должно быть поверено, а также протестировано на совместимость комплектующих.
7. Место, способ, условия поставки, условия допуска:
Автомобильным транспортом: Склад ТСЦ ФГУП «ГХК», расположенный по адресу: г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, 76. Лица, доставляющие продукцию должны быть гражданами РФ.

8. Срок поставки товара (если нет графика): в течение 150 (ста педтидесяти) календарных дней с момента двустороннего подписания договора и правом досрочной поставки по согласованию с покупателем. График поставки не требуется.

9. Порядок приемки

Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г.  и Типовым порядком приемки закупаемой стандартной продукции на ФГУП “ГХК” (приказ по ФГУП “ГХК” № 1563 от 28.06.2012г.)

1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю: технические паспорта; сертификаты качества и соответствия товара.

2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течении 5 рабочих дней с даты получения товара.

3. Для данного товара не допускается выборочная (частичная) проверка. Требуется проверка каждой единицы товара.

4. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 5 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком в течении 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.

Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.
	Перечень документации, представляемый поставщиком вместе с  товаром (продукцией)

	1.
	Техническая документация
	Технические паспорта, руководство по эксплуатации

	2.
	Документация, удостоверяющая качество товара (продукции)
	Сертификат качества

	3.
	Документы о сертификации товара (продукции)
	Сертификаты соответствия товара

	4.
	Иные документы, указанные в договоре 
	-

	5.
	Документы, предусмотренные конструкторской документацией (для не стандартизированной продукции)
	-


	Начальник ОО УКС
	
	
	
	А.Ю. Марков

	
	
	
	
	

	Инженер ОО УКС
	
	
	
	Н. А. Головатюк

	
	
	
	
	

	ВИЗЫ:
	
	
	
	

	Главный приборист  
	
	
	
	М.Г. Истомин 

	
	
	

	Главный специалист предприятия

по управлению качеством
	
	К.С. Анищенко


Главный экономист по БСиИП







                              А. С. Старцева[image: image1]
