Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку комплекса дозиметрического термолюминесцентного «Доза-ТЛД» (или эквивалент) с комплектом дозиметров DTU-1 для нужд Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА КОМПЛЕКСА ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО «ДОЗА-ТЛД» (ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ) С КОМПЛЕКТОМ ДОЗИМЕТРОВ DTU-1 ДЛЯ НУЖД НОВОСИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «СИБИРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов

при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ  К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ  ПО  РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ  К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ  ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ  И  КЛАССИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ  К  КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ  К  ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

1.Комплекс дозиметрический термолюминесцентный «Доза-ТЛД» с комплектом дозиметров DTU-1

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшем в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образ-цом, свободным от прав третьих лиц

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП 43 6210

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Комплекс применяется для контроля индивидуальных дозовых нагрузок персонала предприятий (в том числе атомных станций), производящих или использующих радиоактивные вещества или источники ионизирующих излучений в нормальной и аварийной радиационной обстановке и населения на территориях, прилегающих к предприятиям, работающим с радиоактивными веществами.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ

Оборудование должно быть работоспособным: - при диапазоне температур от 10 ÷ 35 °С; - предельное значение относительной влажности (при +30 °С) - 75 %.

РАЗДЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Наименование показателей; Технические требования. 1; 2. Используемые детекторы и дозиметры; Дозиметры термолюминесцентные DTU-1. Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы Hр(10) фотонного излучения; 20,0 мкЗв ÷ 10 Зв. Диапазон энергий фотонного излучения; 0,015 ÷ 3,0 МэВ. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений; не превышают ±40 %. Фединг дозиметров (для детекторов ДТГ-4, ТЛД-500К); 5 %/год. Пределы дополнительной погрешности измерений для всех измеряемых физических величин при измерении температуры окружающего воздуха относительно нормальных условий; ±5 %. Время измерения (считывания показаний) одного детектора (для линейного нагрева при скорости нагрева 10 °С/с); не превышает 60 с. Время установления рабочего режима установки; не более 30 мин. Температура нагрева; 250 ÷ 320 °С (для разных типов детекторов). Скорость нагрева (линейный, ступенчато-линейный); 2 ÷ 30 °С/сек. Дозиметр термолюминесцентный DTU-1. Тип детектора; ДТГ-4 на основе LiF активированного Mg и Ti. Количество детекторов; 2 шт.. Фильтр для коррекции энергетической зависимости чувствительности; алюминиевый, толщиной 0,9±0,1 мм. Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения Hр(10); 20 мкЗв ÷ 10 Зв. Диапазон энергий фотонного излучения; 0,015 ÷ 3,0 МэВ. Температура отжига детекторов в муфельной печи («глубокий» отжиг при дозах более 0,5 Зв); 400 °С. Количество циклов использования; не менее 200. Размеры, масса:

Комплекс дозиметрический 550×200×420 мм, 15 кг

Дозиметр термолюминесцентный DTU-142×28×19 мм, 20 г

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

1. регистрация типов дозиметров и детекторов комплекса; 2. возможность автоматического измерения дозиметров при ручной подаче детекторов; - обработку, хранение и вывод текущей и архивной измерительной информации.

Подраздел 4.3 Требования по надежности

наработка на отказ должна составлять не менее 10 000 ч.

Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Считыватель представляет собой моноблочное программно-аппаратное устройство, выполненное совместно с блоком питания, материнской платой и накопителем на «жестком» диске.

Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

- комплекс должен обладать гарантийным сроком эксплуатации не менее 12 месяцев.

Подраздел 4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Комплекс дозиметрический должен сохранять работоспособность: - при температуре от 10 ÷ 35 °С, - при предельном значении относительной влажности (при +30 °С) - 75%, - при атмосферном давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа,

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

-Электропитание комплекса должно быть от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

-отсутствуют

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Комплекс дозиметрический термолюминесцентный «Доза-ТЛД» комплект в составе: - комплекс дозиметрический термолюминесцентный «Доза-ТЛД» - 1шт.; - дозиметры термолюминесцентные DTU-1 – 3000 шт.; - монитор – 1 шт.; - лазерным принтер – 1шт.; - клавиатура – 1шт.; - мышь – 1шт.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

На передней панели считывателя должна быть закреплена табличка, на которой нанесены следующие обозначения: - товарный знак или обозначение предприятия - изготовителя; - условное обозначение комплекса; - знак утверждения типа средства измерений. На задней панели считывателя должна быть закреплена табличка, на которой нанесены следующие обозначения: - условное обозначение считывателя; - порядковый номер считывателя по системе нумерации предприятия-изготовителя. - год изготовления; - мощность, напряжение или ток, частота питающей сети; - степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка комплекса производится согласно требованиям категории КУ-3 по ГОСТ 23170-78 для группы III, вариант защиты ВЗ-10, вариант упаковки ВУ-5 в соответствии ГОСТ 9.014-2005. Срок защиты без переконсервации – 3 года.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Заказчик при передаче оборудования может проверить его работоспособность в присутствии поставщика, в случае отсутствия представителя поставщика заказчик осуществляет приемку оборудования самостоятельно.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- Поставщик обязан передать с оборудованием инструкции по эксплуатации, паспорт на русском языке

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

1. Комплекс в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми видами транспорта на любые расстояния: - перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах; - при перевозке открытым автотранспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом; - при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены в герметичном отапливаемом отсеке; - при перевозке водным и морским транспортом ящики должны быть размещены в трюме. 2. Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга. 3. При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на транспортной таре.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

1. Комплекс до введения в эксплуатацию следует хранить в отапливаемом и вентилируемом складе: - в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69; - без упаковки в условиях атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69. 2. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на комплекс. 3. Во время хранения комплекс не требует обслуживания.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

- требования к гарантийным срокам хранения не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

- Комплекс дозиметрический термолюминесцентный должен быть ремонтопригоден.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Поставщик должен предоставлять техническое обслуживание в течение гарантийного периода - Поставщик должен обладать сервисным центром.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

-отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- По степени защиты от поражения электрическим током считыватель соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЯ

- Сертификат соответствия ГОСТ Р - Свидетельство об утверждении типа средств измерений

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Поставщик осуществляет послегарантийное обслуживание оборудования

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

-отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

Дата начала поставки – с момента заключения договора. Дата окончания поставки – до 20 декабря 2013г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая документация на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- Поставщик должен провести инструктаж оператора по использованию оборудования и ежедневного обслуживания. Инструктаж должен быть проведен по адресу поставки.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |