ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку приборов радиационного контроля для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.    ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ.

РАЗДЕЛ 2.    СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ.

РАЗДЕЛ 3.    ТРЕБОВАНИЯ К МАРКЕРОВКЕ.

РАЗДЕЛ 4.    ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ.

РАЗДЕЛ 5.    ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ.

Подраздел 5.1.   Порядок сдачи и приемки.

Подраздел 5.2.   Требования по передаче заказчику технических и иных документов.

РАЗДЕЛ 6.    ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ.

РАЗДЕЛ 7.    ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ.

РАЗДЕЛ 8.    ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ.

РАЗДЕЛ 9.    ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

РАЗДЕЛ 10.  ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

РАЗДЕЛ 11.  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.

РАЗДЕЛ 12.  ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО БОРУДОВАНИЯ.

РАЗДЕЛ 13.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ.

РАЗДЕЛ 14.  ТРЕБОВАНИЯ КФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15.  ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

- Перечень товаров и общих требований

Требования к оборудованию:

Спектрометр альфа-излучения, трехкамерный, состоит из двух моноблоков, один моноблок включает две альфа-спектрометрические камеры с максимальным размером образца 51 мм, второй моноблок включает одну камеру с максимальным размером образца 106 мм,  предназначен для измерения энергии и активности альфа-излучающих радионуклидов в подготовленных счетных образцах.

Спектрометр должен выполнять следующие функции:

- Измерение состава и оценка содержания альфа-излучающих радионуклидов в пробах.

- Набор статистики альфа-излучения (получение спектра излучения).

- Возможность работы с трассерами и без них.

Установка должна быть предназначена для эксплуатации в условиях окружающей среды, указанных в таблице 1.

Таблица 1. Условия эксплуатации.

| № п.п. | Параметр. | Значение. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура | от +0 до +50°С |
| 2 | Относительная влажность воздуха при температуре +30oС и более низких температурах без конденсации влаги, % | до 95% при температуре 25оС |
| 3 | Атмосферное давление, кПа | от 84,0 до 106,7 |

Технические характеристики спектрометрического комплекса:

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ | Комплектность | Ед. изм. | Данные | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Двухканальный цифровой альфа-спектрометр Alpha-DUO (или эквивалент) | Технические характеристики; Значение. Максимальное разрешение:; 4096 каналов, выбирается программно как 256, 512, 1024, 2048, или 4096, независимо для каждой камеры.. Мертвое время:; не более 2 мкс на одно событие.. Диапазон регистрируемых энергий альфа-излучения; 0-10 МэВ. Площадь детектора, два детектора в камерах с размером образца до 51 мм; 450 кв.мм. Площадь детектора, один детектор в камере с размером образца до 106 мм; 1200 кв.мм. Энергетическое разрешение детектора площадью 450 мм2 на линии 5 МэВ; не хуже 20 кэВ. Энергетическое разрешение детектора площадью 1200 мм2 на линии 5 МэВ; не хуже 40 кэВ. Время установления рабочего режима установки, не более, мин.; 30. Температурная нестабильность при изменении температуры от 0 до +50 °С. не более, %; <50 ppm/°C.. Нестабильность показаний установки за 24 ч непрерывной работы, не более, %,; < 0,005% шкалы за 24 часа. Установка сохраняет свои технические характеристики в пределах норм, установленных ТУ, при питании от сети переменного тока напряжением, В.; частотой 50Гц. - автоматическое поддержание заданного вакуума в камерах в диапазоне; 10 мТорр – 20 Торр.. Показатели надежности установки: - средняя наработка на отказ, не менее, ч - средний срок службы, не менее, лет; 10000 7. Максимальный диаметр образца моноблоке с в двумя камерами, не менее; 51 мм. Максимальный диаметр образца в моноблоке с одной камерой, не менее; 106 мм. Расстояние образец-детектор:; 1 – 44 мм (регулируется с шагом 4 мм).. Эффективность на расстоянии до 10 мм от детектора площадью 450 мм2; > 25%.. Фон выше 3 МэВ (детектор площадью 450 мм2); < 24 отсчетов/сутки.. Диапазон напряжения смещения:; 0 ± 100 В, 10 µA; задается и считывается компьютером ступенями 1 В. Независимо задается для каждого канала.. Полярность:; задается независимо для каждой из камер.. Диапазон встроенного калибровочного генератора:; 0 – 10 МэВ. Регулируется в программе для установки амплитуды генератора.. ПО для мощной обработки альфа-спектров Spectraline ADA на 3 тракта, или эквивалент, должна обеспечиваться:; -обработка альфа-спектров как «тонких», так и «толстых» источников; -учет тонкой структуры альфа-спектров, -параметрическое задание формы линии; учет вклада конверсионных электронов, необходимость которого возникает при малом отношении габаритов детектора к расстоянию между источником и детектором; -расчёт эффективности регистрации; -расчет активности по внесенной «метке»; внесение метки позволяет учесть априорную информацию для уточнения результатов; -определение радиохимического выхода — отношение количества носителя радионуклида в измеряемом образце к количеству носителя этого радионуклида, добавленного в пробу.. Размеры моноблока с двумя камерами на 51 мм образца (В×Ш×Г, см) не более; 15х26×37. Размеры моноблока с одной камерой на 106 мм размер образца(В×Ш×Г, см) не более; 15х26×37. Вес каждого моноблока,не более; 4 кг. Суммарный вес двух моноблоков, не более; 8 кг. Энергопотребление не более; 20 Вт.. - каждый моноблок должен иметь один ввод вакуума и один разъем USB 2.0 - все три измерительных камеры должны быть независимы по электронным трактам; - должны быть отдельные цифровые процессоры в каждом тракте; - должна быть возможность легко дезактивировать или заменить камеры в случае сильного загрязнения без отправки на завод-изготовитель; - должна быть индивидуальная отливка камер, специальное покрытие для защиты от коррозии и облегчения дезактивации; - должен быть компьютерный контроль параметров: питание детектора, ток утечки, вакуум для каждого детектора. - должна обеспечиваться цифровая стабилизация по спектру для каждой камеры. Требования к базовому программному обеспечению: - сетевая версия - работает в среде Windows 7 - 8 живых спектров одновременно на одном экране - возможные операции со спектрами: 5-точечное сглаживание; визуальное сравнение спектров; вычитание спектров нормированных по живому времени; суммирование спектров. - квадратичная калибровка по энергии - быстрый поиск пиков с идентификацией нуклидов из корректируемой библиотеки - полный счет в пике и с вычитанием фона со статистической неопределенностью - расчет ширины пика на заданной высоте - возможность работать с прибором в сети с удаленного компьютера - возможность программирования рутинной последовательности измерительных операций - возможность задания и поддержания давления в камерах - возможность контроля питания детектора, токов утечки детекторов, вакуума в камерах Требования к вакуумному насосу: Настольный безмасляный вакуумный насос Производительность: не менее 6 л/мин Предельный вакуум: не более 1 мбар Питание: 24 В, 0,8 А Размеры: 18х11х10 см Вес: 1,8 кг Наличие запасных частей для замены через 12000 часов. | нет | альфа-спектрометр Alpha-DUO | шт. | нет | 1 | Не позднее 20.12.2014 | 12 месяцев с даты поставки Код ОКП: 694330 - Приборы для радиометрического анализа |
| 2. | Альфа-спектрометр с камерой большой площади Alpha-MEGA (или эквивалент) |  | нет | Альфа-спектрометр Alpha-MEGA | шт. | нет | 1 | Не позднее 20.12.2014 | 12 месяцев с даты поставки Код ОКП: 694330 - Приборы для радиометрического анализа |
| 3. | Детектор альфа-излучения ENS-U450 площадь 450 мм2 (или эквивалент) |  | нет | Полупроводниковый ионно-имплантированный альфа детектор толщиной 100 мкм, площадью 450 кв мм. | шт. | нет | 2 | Не позднее 20.12.2014 | 12 месяцев с даты поставки Код ОКП: 694330 - Приборы для радиометрического анализа |
| 4. | Детектор альфа-излучения ENS-U1200 площадь 1200 мм2 (или эквивалент) |  | нет | Полупроводниковый ионно-имплантированный альфа детектор толщиной 100 мкм, площадью 1200 кв мм | шт. | нет | 1 | Не позднее 20.12.2014 | 12 месяцев с даты поставки Код ОКП: 694330 - Приборы для радиометрического анализа |
| 5. | Вакуумный насос ALPHA-MINI-PPS (или эквивалент) |  | нет | Безмасляный вакуумный насос для альфа-спектрометра с запчастями | шт. | нет | 1 | Не позднее 20.12.2014 | 12 месяцев с даты поставки Код ОКП: 694330 - Приборы для радиометрического анализа |
| 6. | Программное обеспечение Maestro (или эквивалент) |  | нет | Базовое ПО для управления спектрометром | шт. | нет | 1 | Не позднее 20.12.2014 | 12 месяцев с даты поставки Код ОКП: 694330 - Приборы для радиометрического анализа |
| 7. | Программное обеспечение Spectraline-ADA на 3 тракта (или эквивалент) |  | нет | Базовое ПО для управления спектрометром | шт. | нет | 1 | Не позднее 20.12.2014 | 12 месяцев с даты поставки Код ОКП: 694330 - Приборы для радиометрического анализа |
| 8. | Библиотека радионуклидов NuclideMaster (или эквивалент) |  | нет | Базовое ПО для управления спектрометром | шт. | нет | 1 | Не позднее 20.12.2014 | 12 месяцев с даты поставки Код ОКП: 694330 - Приборы для радиометрического анализа |

- Сведения о новизне

Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым, не ранее 2014 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

- Требования к маркировке

Товар (оборудование) должен иметь маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации.

- Требования к упаковке

Товар (оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования по правилам сдачи и приемки

  - Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: На момент поставки, на Товар (оборудование) должен быть предоставлен:

- Руководство по эксплуатации.

- Паспорт.

- Свидетельство об утверждении типа средств измерения (копия).

- Свидетельство о первичной поверке.

- Требования к транспортированию

Товар (оборудование) в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми видами транспорта на любые расстояния:

- перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах;

- при перевозке открытым автотранспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом;

- при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены в герметичном отапливаемом отсеке;

- при перевозке водным и морским транспортом ящики должны быть размещены в трюме.

Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга.

При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на транспортной таре.

Во время погрузочно-разгрузочных работ Товар (оборудование) не должен подвергаться воздействию атмосферных осадков.

- Требования к хранению

В соответствии с ГОСТ 15150-69.

- Требования к обслуживанию

В соответствии с  руководством по эксплуатации на Товар (оборудование).

- Экологические требования

Не требуется

- Требования по безопасности

Товар (оборудование) должен соответствовать требованиям безопасности, установленными стандартами системы безопасности труда и ГОСТ Р 51350-99, ГОСТ 27451-87.

- Требования к качеству

Товар (оборудование) должно соответствовать требованиям ТУ и Специальным условиям поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики. Товар (оборудование) должно быть внесено в Гос.реестр средств измерения.

- Техническое сопровождение групп товаров, за исключением нестандартного оборудования

Не требуется

- Дополнительные (иные) требования

Установка спектрометра у Заказчика и обучение персонала работе с оборудованием и программным обеспечением.

- Требования к форме предоставляемой информации

Не требуется

- Требования к техническому обучению персонала заказчика

Не требуется