Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Дедал»

(АО «НПК «Дедал»)

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «НПК «Дедал» ___________________ И.И. Сушков «___» ______________2016 г. |
| --- | --- |

Техническое задание на поставку блока детектирования

Предмет закупки: Блок детектирования гамма сцинтилляционный

«БДГС-770.180.70 УЛКА.412118.003»

Дубна, 2016

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

| №п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок детектирования гамма-излучения сцинтилляционного типа «БДГС-770.180.70 УЛКА.412118.003» или аналог | Шт. | 34 |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Год выпуска - 2016.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Блок детектирования БДГС предназначен для использования в системах контроля за нераспространением радиоактивных веществ и ядерных материалов, в системах радиационного контроля, в составе дозиметрической аппаратуры.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Блок детектирования БДГС должен эксплуатироваться в следующих условиях:

- круглосуточный непрерывный режим работы;

- рабочий диапазон температур от минус 30 до +50 °С;

- относительная влажность 75% при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

- пониженное атмосферное давление по группе Р1 ГОСТ 27451 (от 84 до 106,7 кПа).

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические характеристики

Блок детектирования БДГС должен иметь следующие технические характеристики:

- регистрация гамма-излучения в диапазоне энергий		 - от 50 до 1500 кэВ;

- диапазон мощностей эквивалентной дозы гамма-излучения	 - от 0,06 до 5,0 мЗв/ч;

- направление максимальной чувствительности			 - перпендикулярно

продольной оси;

- предел допускаемой основной погрешности			 - не более 25% при довери-

тельной вероятности 0,95;

- чувствительность к ионизирующему излучению:

- Am-241, не менее (имп/с)/мкЗв/ч)			 - 450,0х103;

- Cs-137, не менее (имп/с)/мкЗв/ч)				 - 50,0х103;

- Co-60, не менее (имп/с)/мкЗв/ч)				 - 35,0х103;

- температурная зависимость чувствительности

на каждые 10 °С, не более						 - ±1,75%;

- нестабильность чувствительности за 8 часов, не более	 - 5%;

- питание								 - от сети постоянного тока

напряжением +12,0 (± 5%) В;

- ток потребления							 - не более 200 мА;

- время установления рабочего режима				 - не более 15 мин;

- время установления рабочего режима

при отрицательных температурах					 - не более 30 мин;

- габаритные размеры 						 - не более 1000х229х100 мм;

- масса								 - не более 20 кг;

Подраздел4.2. Состав изделия

Состав изделия (БДГС) должен соответствовать таблице 1

Таблица 1 Состав изделия (БДГС)

| № п/п | Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БДГС-770.180.70 УЛКА.412118.003 | Блок детектирования БДГС | 1 |  |
| 2 | АВО.364.047 ТУ | Кабель с разъемом – розетка кабельная с кожухом РС7ТВ | 1 |  |
| 3 | АВО.364.047 ТУ | Разъем – вилка приборная РС7ТВ | - |  |
| 4 | УЛКА.412118.003 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| 5 |  | Транспортная тара | 1 | Деревянный ящик |

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка отправочных элементов указана в упаковочном листе в соответствии с рабочей конструкторской и упаковочной документацией.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции по качеству и количеству производится в точном соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, спецификациями, транспортными и удостоверяющими сопроводительными документами, имеющимися в наличии. Приемка продукции по качеству производится на складе Покупателя, в срок не позднее 20 (двадцати) дней с момента фактической передачи товара Покупателю.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Продукция должна иметь необходимые сертификаты соответствия. Поставщик должен гарантировать соответствие поставляемой продукции всем обязательным требованиям предъявляемым к качеству, таре (упаковке) и маркировке данной категории товаров, содержащимся в Договоре.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Требования к качеству в соответствии с паспортами (документами) на поставляемый товар. Приложить свидетельство о приемке на товар.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Предмет договора: поставка  блоков детектирования гамма сцинтилляционных

БДГС-770.180.70 УЛКА.412118.003

Количество: 34 шт.

Срок поставки товара:  не позднее 20.01.2017 г.

Место поставки товара: поставка осуществляется путем доставки продукции силами Поставщика до склада Покупателя, расположенного по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Промышленная, д.8.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В бумажном и электронном виде, на русском языке, в двух экземплярах.

Начальник  ЛЭТ					            Н.В. Ломакин

Вед. инженер ЛЭТ					            Д.А. Зазыкин

Согласовано:

Эксперт-метролог                                                               В.Н. Строганов