«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«30» сентября 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений в электронной форме

на право заключения договора финансовой аренды (лизинга) лабораторного оборудования с последующим правом выкупа

том 2 «Техническое задание»

2013г.

Требования к поставщикам и оборудованию:

Наличие дилерского сертификата от производителя на территории РФ.

Наличие авторизованной сервисной службы на территории РФ;

Пуско-наладочные работы;

Обучение персонала;

Сертификат об утверждении типа средств  измерений;

Свидетельство о поверке;

Наличие методики измерения;

Техническая документация на русском языке;

Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев.

- Техническое задание на поставку автоматического прибора для определения содержания октановых чисел, бензола, оксигенатов в топливе (метод ИК-Фурье спектроскопии) в соответствии с ГОСТ Р 51930 - ASTM D 4053, ASTM D5845, ASTM D 6277, модель ERASPEC.

| № Пп | Требуемые характеристики | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реализуемые методы испытаний | ГОСТ Р 51930 - ASTM D 4053, ASTM D5845, ASTM D 6277 |
| 2. | Принцип измерения | Поглощение инфракрасного (ИК) излучения в диапазоне длин волн от 2,7 до15,4 мкм с применением спектрометра с быстрым преобразованием Фурье и соответствующего требованиям стандарта ASTM D 5845 |
| 3. | Определяемые показатели | Определение октановых чисел по исследовательскому и по моторному методам (RON и MON), а также антидетонационного индекса ((RON и MON)/2). Расчет дистилляционных свойств (начальной температуры кипения IBP, температур кипения Т10, Т50 и Т90, при которых испаряется соответственно 10, 50 или 90 объемных процентов, конечной температуры кипения FBP) и давления паров (эквивалентного давления паров по «сухому» Рейду DVPE). |
| 4. | Технические характеристики | Измерение проводится в молярных процентах; встроенный измеритель плотности (точность 0,001 г/см3); автоматическая калибровка в массовых и объемных процентах; полностью автоматическое измерение; пять языков общения; встроенная система диагностики и защиты; матрица для линейного и постоянного фона; встроенный интерфейс RS 232 для принтера; встроенный интерфейс RS 232 для РС/АТ компьютера; встроенный интерфейс RS 232 для РС клавиатуры; Возможность работы от автомобильного аккумулятора. |
| 3. | Время измерения | 3 минуты |
| 4. | Единицы измерения | объемные %, масс. % |
| 5. | Единицы плотности | г/см3, единицы API |
| 6. | Используемый объем пробы | 7,5 мл пробы для полного измерения |
| 7. | Возможность использования в мобильных условиях | Да |

Комплектация:

Автоматический экспресс-анализатор бензина – 1 шт.

Измерительный модуль с программным обеспечением для детального определения группового состава автомобильного бензина ГОСТ Р 52256; ASTM D 5845, D 6277 – 1 шт.

Металлический фильтр, 16мкм - 5шт.

- Техническое задание на поставку оборудования для определения окислительной стабильности масел

# 1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Комплект оборудования для определения окислительной стабильности масел в соответствии с ASTM D943.

# 2. Описание товара (функциональные характеристики и

потребительские свойства).

2.1. Оборудование для определения окислительной стабильности масел по ASTM D943 включает в себя электронно-управляемый аппарат (баню) из нержавеющей стали, снабжённый системой коллекторов охлаждающей линии и блоком расходомеров для линии подачи кислорода (воздуха), внешний термостат для циркуляции воды в охлаждающей линии, а также комплект дополнительных принадлежностей, запасных частей и расходных материалов.

# 3. Требования к техническим характеристикам товара.

3.1. Технические характеристики аппарата (бани) для определения окислительной стабильности масел по ASTM D943:

| Управление | Микропроцессорное с PID-регулированием |
| --- | --- |
| Количество испытательных позиций | 8 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от комнатной до 100 |
| Точность поддержания температуры, °С | ±0,1 |
| Объём бани, л | не более 40 |
| Система аварийного отключения при перегреве | есть |
| Защита от переполнения | есть |
| Мощность двигателя мешалки, Вт | не менее 30 |
| Номинальный расход газа на одну ячейку, л/ч | 3,0 ± 0,1 |
| Габариты (Д Ш В), не более, мм | 500 700 1200 |
| Масса нетто, кг | не более 65 |
| Требования к электропитанию | 220-240 В, 50-60 Гц |

3.2. Технические характеристики циркуляционного термостата для охлаждающей линии:

| Минимальная рабочая температура, °С | не выше 10 |
| --- | --- |
| Максимальная рабочая температура, °С | не ниже 100 |
| Точность поддержания температуры, °С | ±0,02 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от комнатной до 100 |
| Точность поддержания температуры, °С | ±0,1 |
| Объём бани, л | не более 5 |
| Габариты (Ш Г В), не более, мм | 220 x 400 x 550 |
| Масса нетто, кг | не более 30 |
| Мощность охлаждения при 20°С, Вт | не менее 200 |
| Мощность нагревания, Вт | не менее 2000 |
| Скорость прокачивания на нагнетание, л/мин | не менее 25 |
| Скорость прокачивания на всасывание, л/мин | не менее 20 |
| Требования к электропитанию | 220-240 В, 50-60 Гц |

# 4. Требования к количеству поставляемого товара.

4.1. Товар должен быть поставлен в полном объеме:

- Аппарат для определения окислительной стабильности масел – 1 шт.

- Циркуляционный термостат для охлаждающей линии – 1 шт.

- Комплект запасных частей, принадлежностей и расходных материалов:

– Трубка подачи кислорода – 10 шт.

– Испытательная ячейка – 10 шт.

– Холодильник – 10 шт.

– Держатель термометра – 1 шт.

– Индикатор уровня масла – 8 шт.

– Держатель трубки для отбора пробы – 8 шт.

– Тефлоновая пробка – 8 шт.

– Центрирующая вставка для пробоотборной трубки – 8 шт.

– Трубка шприцевого типа для отбора пробы – 8 шт.

– Витоновая прокладка – 20 шт.

– Термометр для испытательной ячейки, +80…+100°C – 8 шт.

– Термометр ASTM 40C с поверкой, диапазон +72…+126°C – 2 шт.

– Силиконовое масло, 20-150°С, 20 л – 1 шт.

– Нагреватель внутренний – 1 шт.

– Нагреватель внешний – 1 шт.

– Датчик температуры – 1 шт.

– Температурный контроллер – 1 шт.

– Двигатель мешалки – 1 шт.

– Стальная проволока, 1,59 мм, не менее 300 м, бобина – 1 шт.

# 5. Требования к срокам и месту поставки товара.

5.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу: 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.6, ОАО «ВНИИ НП» в течение 120 (ста двадцати) рабочих дней после подписания соответствующего договора поставки.

# 6. Требования к обслуживанию товара.

6.1. В стоимость Товара должна быть включена стоимость первичной аттестации и пусконаладочных работ.

6.2. Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты выполнения пусконаладочных работ при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.