Техническое задание

на поставку течеискателя масс-спектрометрический ТИ1-50 или эквивалент с насосом спиральным ISP-90 SV или эквивалент и тележкой транспортировочной для перевозки закупаемого оборудования для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Предмет закупки:  течеискатель масс-спектрометрический ТИ1-50 или эквивалент с насосом спиральным ISP-90 SV или эквивалент и тележкой транспортировочной для перевозки закупаемого оборудования

Обнинск

2013
Техническое задание

поставку течеискателя масс-спектрометрический ТИ1-50 или эквивалент с насосом спиральным ISP-90 SV или эквивалент и тележкой транспортировочной для перевозки закупаемого оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Течеискатель масс-спектрометрический ТИ1-50 или эквивалент с насосом спиральным ISP-90 SV или эквивалент и тележкой транспортировочной для перевозки закупаемого оборудования.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый течеискатель масс-спектрометрический ТИ1-50 или эквивалент с насосом спиральным ISP-90 SV или эквивалент и тележкой транспортировочной для перевозки закупаемого оборудования должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, в упаковке изготовителя.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Течеискатель ТИ1-50 или эквивалент предназначен для проверки герметичности в широком диапазоне потоков натекания всеми стандартными методами контроля (обдува, щупа, вакуумной камеры).

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Течеискатель масс-спектрометрический ТИ1-50 или эквивалент с насосом спиральным ISP-90 SV или эквивалент и тележкой транспортировочной для перевозки закупаемого оборудования поставляется исполнением УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150. Диапазон рабочих температур (+10)÷(+35)°С. Допустимые механические воздействия по ГОСТ 30631 группа М23.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Длина (глубина), мм; Ширина, мм; Высота, мм; Масса, кг. 510; 670; 1230; 75. Габаритные размеры и масса течеискателя масс-спектрометрического ТИ1-50 или эквивалент с насосом спиральным ISP-90 SV или эквивалент и тележкой транспортировочной для перевозки закупаемого оборудования не должны превышать величин, указанных в таблице 1. Таблица 1

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Гелиевый масс-спектрометрический течеискатель должен позволять проводить высокочувствительные испытания на герметичность и обнаружение мест нарушения герметичности сборочных единиц и систем, допускающих откачку внутренней полости или заполненных гелием или смесью, содержащей гелий. Таблица 2. Технические и функциональные характеристики. Наименование технических характеристик, размерность; Значение. Напряжение питания, В; частота, Гц; 220±22; 50. Потребляемая мощность, не более, Вт; 500. Рекомендуемый откачиваемый объем с использованием собственной откачной системы, не более, л; 5. Турбомолекулярный насос; Edwards-EXT75DX или эквивалент. Максимальная частота вращения ротора турбомолекулярного насоса, не менее, об/мин; 90000. Время непрерывной работы в сутки, не менее, ч; 24. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150; Относительная влажность: среднегодовое значение 60% при 20ºС; верхнее значение – 80% при 25ºС. Абсолютная влажность: среднегодовое значение: 10 (гхм-³). Диапазон рабочих температур, °С; (+10)÷(+35). Допустимые механические воздействия по ГОСТ 30631; Группа М23. Масса течеискателя с транспортной тележкой, не более, кг; 75. Габаритные размеры с транспортной тележкой, не более, мм; 510х670х1230. Минимальный достоверно регулируемый поток гелия (пороговая чувствительность), не более, м3*Па/с; 5*10-13. Минимально регистрируемый поток гелия при работе способом щупа, не более, м3*Па/с; 1*10-9. Время отклика, сек: на входе со щупом 10 метров; менее 1 10±1. Производительность форвакуумного насоса, л/мин; 90. Скорость высоковакуумной откачки, л/с; 60. Время выхода на рабочий режим (первично/повторно) не более, мин; 5/1. Режим БАЙПАС или эквивалент - режим питания нагрузки сетевым напряжением в обход основной схемы системы бесперебойного питания (СБП).; наличие. Режим ПРОТИВОТОК или эквивалент Режим работы в противотоке должен быть предназначен для работы по способу щупа или по способу обдува. Режим «противоток» должен быть предназначен для работы в диапазоне входных давлений от 5х103 Па до 1 Па. Режим противотока должен применяться для обнаружения относительно больших натеканий с высокой концентрацией гелия в зоне утечки (грубый режим ). Чувствительность тече-искателя в этом режиме составляет не более 5х10-12 м3 Па/с; наличие. Режим ПРЯМОТОК или эквивалент: работа в режиме прямого потока должна применяться для высокочувствительного контроля герметичности объектов, позволяющих получить давление Р3 менее 1 Па; наличие. Предельное рабочее давление по входу, Па: - с дроссельной диафрагмой - без дроссельной диафрагмы в противотоке - в прямотоке; 100 000 1000 20. Режим работы: - «Автоматический режим «Щуп» или эквивалент: способ щупа должен применяться для обнаружения мест течей в газонаполненных объектах имеющих избыточное давление, во внутреннюю полость которых введен гелий. Для достижения наибольшей достоверности обнаружения течей избыточное давление должно быть максимально допускаемым конструкцией испытуемого объекта. Как правило, избыточное давление создается газовой смесью с 5-10 % концентрацией гелия. Щуп должен представлять собой засасывающее устройство, подключаемое к входному фланцу течеискателя. Расстояние между всасывающим соплом и обследуемой поверхностью должно быть минимальным. При приближении к месту течи поток газа, всасываемый щупом, обогащается молекулами гелия, что фиксируется течеискателем. Величина регистрируемых потоков должна зависеть от размера отверстий в объектах, концентрации гелия, избыточного давления гелия в объекте, наличием воздушных потоков в зоне измерения, скорости перемещения всасывающего сопла относительно течи и др. факторов. Для оценки негерметичности рекомендуется повторить замер несколько раз. - «Автоматический режим «Универсальный» или эквивалент автоматическая проверка на отсутствие течи по программе, задаваемой течеискателем с использованием 3 режимов: режим «Байпас», режим «Прямоток», режим «Противоток». - «Ручной» или эквивалент: Ручной режим работы должен быть предназначен для управления в ручную всеми агрегатами течеискателя, контроля и ввода установочных значений исполнительных программ. Установки значений напряжений, давлений и токов должны быть произведены на заводе и определять оптимальные характеристики течеискателя обусловленные конструкцией элементов и производительностью установленной в течеискатель откачной системой. Произвольный ввод пороговых значений должен блокировать исполнение автоматических программ работы. Вход в ручной режим должен осуществляться по команде оператора нажатием на кнопку «Ручной режим» и вводом пароля указанного в формуляре на; автоматический автоматический ручной. Анализатор с 180° фокусировкой в однородном магнитном поле и двойным катодом; наличие. Автодиагностика работоспособности системы (ТЕСТ); наличие. Звуковая сигнализация, при регистрации уровня выходного сигнала выше установленного порога; наличие. Автонастройка по внутренней гелиевой течи; наличие. Калибровка по внешней гелиевой течи; наличие. Внешний выход для подключения выхлопной магистрали; наличие. Внешняя магистраль с фильтрующим элементом для напуска чистого газа на вход течеискателя; наличие. Интерфейс оператора: цветной графический дисплей, двухпозиционный энкодер и мнемосхема вакуумной системы; наличие. Возможность изменения программы течеискателя и обработки результатов измерений в соответствии с требованиями заказчика; обеспечивается. Возможность архивации результатов измерения; обеспечивается. Связь с ПК; обеспечивается. Пульт ДУ. С наличием функций индикации и управления течеискателем; наличие. Безмаслянный спиральный форвакуумный насос ISP-90 или эквивалент технические характеристики: Скорость откачки (при 50/60ц), л/мин Предельное остаточное давление, не менее Торр Мощность электродвигателя, кВт Напряжение, В (3-фазное исполнение 50-60Гц) Напряжение, В (1-фазное исполнение 50-60Гц) Вес, кг (в 3-фазном исполнении) Вес, кг (в 1-фазном исполнении) Уровень шума, дБ (без газобалласта/с газобалластом) Величина натекания, не более, Торр•л/с Охлаждение Температура окружающей среды, ºС; 90/108 3.7х10-² 0,15 - 230 - 14 52/57 7.5х10-5 Воздушное 5-40.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Поставщик должен гарантировать работоспособность течеискателя масс-спектрометрического ТИ1-50 или эквивалент с насосом спиральным ISP-90 SV или эквивалент и тележкой транспортировочной для перевозки закупаемого оборудования. при соблюдении условий транспортирования, монтажа, хранения и эксплуатации оборудования на срок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки насоса потребителю.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предусмотрено

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предусмотрено

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Течеискатель масс-спектрометрический ТИ1-50 или эквивалент должен сохранять работоспособность при температурах от +10 до 35 С, атмосферном давлении от 650 до 800 мм рт. ст и относительной влажности не менее 80% при температуре от +25 С.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Питание течеискателя масс-спектрометрического ТИ1-50 или эквивалент должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220 ±22 В с частотой 50±0,5 Гц.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрено

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Комплект поставки: Наименование; Кол-во. 1. Течеискатель ТИ1-50 или эквивалент; 2. 1.1 Комплект ЗИП; 2. 1.2 Транспортная тележка для перевозки закупаемого оборудования.; 2. 1.3 Безмаслянный спиралный форвакуумный насос ISP-90 или эквивалент; 2. 2. Эксплуатационные документы на русском языке. 2.1 Руководство по эксплуатации на течеискатель масс-спектрометрический гелиевый ТИ1-50 или эквивалент; 2. 2.2 Формуляр на течеискатель масс-спектрометрический гелиевый ТИ1-50 или эквивалент.; 2. 2.3 Течь гелиевая «Гелит-1». Свидетельство о поверке; 2. 2.4 Техническое описание на безмаслянный спиральный форвакуумный насос ISP-90 или эквивалент. Техническое описание; 2.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Не предусмотрено.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Течеискатель масс-спектрометрический ТИ1-50 или эквивалент в комплектации с насосом спиральным ISP-90 или эквивалент и тележкой транспортировочной для перевозки закупаемого оборудования должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранение их работоспособности в течение гарантийных сроков при условии погрузки/разгрузки кранами, автопогрузчиками и транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка осуществляется до 31 марта 2014 г. по адресу пл. Бондаренко 1.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В комплект поставки должны входить паспорта, технические описания и инструкции по эксплуатации течеискателя масс-спектрометрического ТИ1-50 или эквивалент в комплектации с насосом спиральным ISP-90 или эквивалент и тележкой транспортировочной для перевозки закупаемого оборудования.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Течеискатель масс-спектрометрический ТИ1-50 или эквивалент в комплектации с насосом спиральным ISP-90 или эквивалент и тележкой транспортировочной для перевозки закупаемого оборудования должны быть упакованы в тару для транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом. Тара должна обеспечивать сохранение работоспособности течеискателя масс-спектрометрического ТИ1-50 или эквивалент в комплектации с насосом спиральным ISP-90 или эквивалент и тележкой транспортировочной для перевозки закупаемого оборудования в течение гарантийных сроков при условии погрузки/разгрузки кранами, автопогрузчиками и транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом. Поставщик несёт ответственность за сохранность течеискателя масс-спектрометрического ТИ1-50 или эквивалент в комплектации с насосом спиральным ISP-90 или эквивалент и тележкой транспортировочной для перевозки закупаемого оборудования при надлежащей погрузке/разгрузке и транспортировке.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик должен гарантировать работоспособность течеискателя масс-спектрометрического ТИ1-50 при соблюдении условий транспортирования, монтажа, хранения и эксплуатации оборудования на срок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев со дня отгрузки насоса покупателю.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Лица, эксплуатирующие течеискатель масс-спектрометрический ТИ1-50 или эквивалент, должны быть ознакомлены с особенностями эксплуатации, пройти обучение работе с течеискателем и выполнить другие требования, изложенные в паспорте изделия.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Течеискатель масс-спектрометрический ТИ1-50 или эквивалент в комплектации с насосом спиральным ISP-90 эквивалент и тележкой транспортировочной для перевозки закупаемого оборудования должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91. Класс защиты от поражения электрическим током - 1 по ГОСТ Р МЭК 61140-2000.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемого течеискателя масс-спектрометрического ТИ1-50 или эквивалент в комплектации с насосом спиральным ISP-90 или эквивалент и тележкой транспортировочной для перевозки закупаемого оборудования и других изделий и технической документации должно соответствовать требованиям, изложенным в документации изготовителя.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В комплект поставки должны входить эксплутационный документ, руководство по эксплуатации, формуляр, свидетельство о поверке на гелиевый течеискатель, техническое описание.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не устанавливаются.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Не предусмотрено

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна, (48439) 9-48-16.