Техническое задание
на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: трибометр.
Санкт-Петербург 

2014. 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 
РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Трибометр TRB-S-DE-0000 (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	427115


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Основные области применения трибометра – измерение коэффициента трения и износостойкости материалов и покрытий.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Трибометр предназначен для работы в условиях УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, т.е. для работы в макроклиматических районах с умеренным климатом в лабораторных помещениях при температуре воздуха от 15 до 35оС.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Габаритные размеры трибометра TRB-S-DE-0000 (ШхГхВ) – 500х320х550 мм
Размеры блока электроники (ШхГхВ) – 500x300x50 мм

Общий вес, кг – ~50


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Скорость вращения, об/мин – до 1500

Максимальный крутящий момент, Нм -450
Сила трения, Н – до 20

Максимальный диаметр образца, мм - 60

Максимальная толщина образца, мм - 15

Максимальная вертикальная нагрузка, Н - 40

Регулировка диаметра следа - 1 оборот = 3 мм перемещения
(по шкале Вернье) - 1 деление = 0.05 перемещения

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Требования по надежности по ГОСТ 26291-84, ГОСТ 27.002-2009. 

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Трибометр должен устанавливаться на любой стабильный лабораторный стол и не требовать комнат с контролируемой атмосферой. Прибор должен быть оснащен  персональным компьютером с установленным программным обеспечением для управления и анализа данных TriboX. Прибор не должен нуждаться в особенных условиях установки и обслуживания.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Необходимо использовать материалы и комплектующие изделия фирмы Anton Paar TriTec SA.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Нет требований.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Источник питания – сеть переменного тока напряжением (220±20) В, частотой (50±1,0) Гц, количество фаз – 1.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Датчик радиуса должен автоматически фиксировать положение балки на образце, что позволит быстро заменить образец и быстро запустить новый эксперимент.
Скорость вращения, радиус следа и датчик силы трения должны автоматически калиброваться в программном обеспечении.

Синхронизация первого круга должна позволить начать трибологическое испытание с того же самого места на образце.
Обеспечить возможность получения профиля поперечного сечения следа износа при временной остановке испытания без изменения условий эксперимента или демонтажа образца.

Обеспечить он-лайн контроль коэффициента износа образца.

	

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Комплект поставки:

- «Шар-Диск» и «Штифт-Диск» трибометр с 2 модулями движения: вращения и линейного возвратно-поступательного движения;
- блок электроники;
- персональный компьютер с монитором;
- полный пакет программного обеспечения для проведения измерений и анализа;
- аксессуары (держатель штифта, держатель шара, шары, контейнер для смазки, грузы, набор для калибровки);
- система тангенциального измерения силы;
- система онлайн измерения глубины следа износа;
- видеокамера, включая аксессуары для установки на трибометр;
- расходные материалы (держатель шара, диам. 6 мм, 3 шт; окись алюминия шары диам. 6 мм,20 шт; карбид вольфрама (WC) шары диам. 6 мм, 25 шт; нитрид кремния (Si3N4) шары диам. 6 мм, 10 шт; сапфир шары диам. 6 мм,5 шт)

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	На трибометре должен быть награвирован ее код, товарный знак предприятия-изготовителя и заводской номер.


	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Изделие поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность изделия на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В качестве сопроводительной документации поставляются:

- паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации завода-изготовителя на поставляемое изделие;
- паспорта, технические описания и инструкции по эксплуатации заводов- изготовителей на стандартные комплектующие изделия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика. Заказчик должен иметь возможность обеспечения гарантийного и послегарантийного обслуживания поставляемого оборудования. Для обеспечения гарантийного и послегарантийного обслуживания для Заказчика обязательно наличие сервисного центра.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Участник конкурса должен предоставить сертификат от производителя, дающий право сервисному специалисту поставщика проводить монтажные и пуско-наладочные работы поставляемого оборудования.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Меры безопасности при работе с трибометром соответствуют мерам, принимаемым при эксплуатации установок напряжением до 1000 В в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно быть новым (год выпуска не ранее 2014 года) и не являться выставочным образцом.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно иметь документы о сертификации товара, технический паспорт на русском языке или инструкцию по эксплуатации на русском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка оборудования – не позднее 19.12.2014 г. Трибометр - 1 штука.
Проведение пуско-наладочных работ и инструктажа в течение 1-ой недели с момента подписания накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Технический инструктаж персонала Заказчика проводится на территории Заказчика.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	30% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.
60% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.
10% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Акта проведения пуско-наладочных работ.


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, монтажные и пуско-наладочные работы, инструктаж на территории Заказчика.


