ТОМ 2

Техническая часть

Предмет закупки: Поставка дозиметрического оборудования

Снежинск

2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1. Дозиметр-радиометр ДКС-96            				      стр. 1÷7

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКДП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к конструкции

Подраздел 4.4 Требования к материалам и комплектующим

Подраздел 4.5  Требования к электропитанию

Подраздел 4.6 Требования к комплектности

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

ЧАСТЬ II. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения

ДКС-АТ1123     								    стр. 7÷10

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКДП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к конструкции

Подраздел 4.4 Требования к материалам и комплектующим

Подраздел 4.5  Требования к электропитанию

Подраздел 4.6 Требования к комплектности

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

ЧАСТЬ III. Дозиметр гамма и нейтронного излучения

индивидуальный ДВС-02Д			                      стр. 10÷14

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКДП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к конструкции

Подраздел 4.4 Требования к материалам и комплектующим

Подраздел 4.5  Требования к электропитанию

Подраздел 4.6 Требования к комплектности

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

ЧАСТЬ 1. Дозиметр-радиометр ДКС-96 (или аналог, или эквивалент)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Дозиметр-радиометр ДКС-96

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

КД завода - изготовителя

Подраздел 1.5 Код ОКДП

3319111

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- - для оперативного и периодического контроля радиационной обстановки; - - для измерения уровня загрязненности поверхности альфа-, бета-, гаммаактивными веществами ; - - для поиска и локализации источников ионизирующего излучения; - - для измерения потока гамма-квантов и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в скважинах и жидких средах; - - для контроля радиационного загрязнения металлолома; - - для радиационно-экологических исследований на участках строительства; - - радиационная съемка местности с привязкой к географическим координатам с помощью датчика GPS; - - использование в качестве пересчетного устройства.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- температура воздуха окружающей среды от - 20 до +40 ˚С с индикацией результатов измерения на дисплее и от -50 до +40 ˚С без индикации результатов измерения на дисплее; - относительная влажность воздуха до 95 % при температуре +30 ˚С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

1) Габаритные размеры, масса: - пульт УИК-06: 165x80x50 мм; 0,4 кг; - БДЗА-96: ø130х240 мм; 0,9 кг; - БДЗБ-96: ø 90x230 мм; 0,9 кг; - БДМГ-96: ø 40х250 мм; 0,5 кг. 2) Блок детектирования БДЗА-96: - диапазон измерений от 0,1 до 1·104 мин-1·см-2; - собственный фон не более 0,3 мин-1·см-2; - эффективность регистрации альфа-излучения не менее: 42 % для Pu -239; 25 % для U-234; 15 % для U-238; 3) Блок детектирования БДЗБ-96: - диапазон измерений от 0,1 до 1·104 мин-1·см-2; - диапазон энергий регистрируемого излучения от 0,3 до 3,0 МэВ; - собственный фон не более 20,0 мин-1·см-2; - эффективность регистрации бета-излучения не менее: 25 % для (Sr-90 + Y-90); 4) Блок детектирования БДМГ-96: - диапазон измерений АЭД от 0,1 мкЗв до 10,0 Зв; - диапазон измерений МАЭД от 0,1 мкЗв·ч-1 до 10,0 Зв·ч-1; - анизотропия ± 30 %; - диапазон энергий регистрируемого излучения от 0,05 до 3,0 МэВ; 5) Основные технические характеристики: - время установления рабочего режима со всеми блоками детектирования не превышает 1 мин. - время непрерывной работы от полностью заряженных аккумуляторов/свежих элементов питания в нормальных условия с пультом УИК-06 и блоками детектирования: БДЗА-96 – 40 ч. БДЗБ-96 – 40 ч. БДМГ-96 – 50 ч.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

-прочны к воздействию ударов при свободном падении с высоты не более 750 мм; - для пульта УИК-06: устойчив к изменению напряжения электропитания от 4,5 до 2,9 В.

Подраздел 4.3. Требования к конструкции

Особых требований нет

Подраздел 4.4 Требования к материалам и комплектующим

Особых требований нет

Подраздел 4.5 Требования к электропитанию

-от трех аккумуляторов типоразмера АА емкостью не менее 1000мА·ч с номинальным напряжением 4,5 В

Подраздел 4.6 Требования к комплектности

- пульт измерительный УИК-06; - блок детектирования БДЗА-96; - блок детектирования БДЗБ-96; - блок детектирования БДМГ-96; - кейс; - паспорт и руководство по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость; - наличие ISO 9001, ISO 14001. (или аналог)

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- прибор должен быть укомплектован необходимой технической документацией; -наличие сертификатов соответствия ISO 9001, ISO14001. (или аналог)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование может производиться любым видом транспорта на любые расстояния в упаковке предприятия-изготовителя при соблюдении следующих правил: - железнодорожным транспортом – в закрытых чистых вагонах; - воздушным транспортом – в герметизированном отсеке; - автомобильным транспортом – в закрытых машинах. Температура окружающей среды при транспортировании должна находиться в пределах от -40 до +50 ˚С. Расстановка и крепление ящиков с дозиметрами-радиометрами на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствии смещения и ударов друг от друга. При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на таре.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Должен храниться в условиях, исключающих возможность механического повреждения, в вентилируемых, сухих и чистых помещениях с температурой воздуха от +5 до +40 ˚С и относительной влажности воздуха до 70 % при отсутствии в воздухе пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Минимальный срок гарантии оборудования - 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не менее 18 месяцев с момента поставки.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

-обслуживается метрологической службой института

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- соответствие сертификату ISO14001 (система экологического менеджмента) (или аналог)

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- в подтверждение соответствия к прибору должен быть Сертификат ЕС декларации соответствия, Сертификат маркировки по стандарту СЕ (электромагнитной совместимости).

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НФОРМАЦИИ

- вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями0 -Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института. -Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск. -Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске. -Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

ЧАСТЬ II. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123

(или аналог, или эквивалент)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

КД завода - изготовителя

Подраздел 1.5 Код ОКДП

3319111

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Широкодиапазонный прибор для дозиметрии непрерывного, кратковременно действующего и импульсного рентгеновского и гамма-излучений.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- температура воздуха окружающей среды от -30 до +50 ˚С; - относительная влажность воздуха до 95 % при температуре +35 ˚С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

1) Габаритные размеры, масса: - дозиметр 233×85×67 мм, 0,9 кг; - пульт дистанционного управления 165×85×35 мм, 0,35 кг. 1) Время непрерывной работы: - от сети переменного или постоянного тока - не менее 24 ч; - от аккумуляторов - не менее 12 ч. 3) Диапазон измерения: - мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) непрерывного излучения – 0,05 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч; - мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) кратковременного излучения – 5 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч; - мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) импульсного излучения – 0,1 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч; - амбиентного эквивалента дозы Н*(10) – 10 нЗв ÷ 10,0 Зв; 4) Минимальная длительность кратковременного излучения – 0,03 сек; 5) Минимальная длительность импульсного излучения при мощности дозы в импульсе до 1,3 Зв/с – 10 нс; 6) Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения дозы и мощности дозы: - при работе в режимах измерения непрерывного и кратновременно действующего излучения – ±15 %; - при работе в режиме измерения импульсного излучения (только ДКС-АТ1123) – ±30 %; 7) Диапазон энергий – 0,015 ÷ 10 МэВ; 8) Энергетическая зависимость (отн. Cs-137): - в диапазоне энергий 15 кэВ ÷ 60 кэВ – ±35 %; - в диапазоне энергий 60 кэВ ÷ 3 МэВ – ±25 %; - в диапазоне энергий 3 МэВ ÷ 10МэВ (для ДКС-АТ1123) – ±50 %. 9) Чувствительность по Cs-137 – 70 имп·с-1/мкЗв·ч-1 .

Подраздел 4.2. Требования к надежности

- прочны к воздействию ударов при свободном падении с высоты не более 750 мм;

Подраздел 4.3. Требования к конструкции

Особых требований нет

Подраздел 4.4 Требования к материалам и комплектующим

Особых требований нет

Подраздел 4.5 Требования к электропитанию

- встроенный блок аккумуляторов 6 В; - сеть переменного тока 220 В, 50 Гц; - сеть постоянного тока 12 В.

Подраздел 4.6 Требования к комплектности

- дозиметр; - колпачок «0,06 ÷ 10 МэВ»; - сетевой адаптер; - ремень ручной; - ручка; - чехол; - руководство по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость; - наличие ISO 9001, ISO 14001. (или аналог)

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- прибор должен быть укомплектован необходимой технической документацией; -наличие сертификатов соответствия ISO 9001, ISO14001. (или аналог)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование может производиться любым видом транспорта на любые расстояния в упаковке предприятия-изготовителя при соблюдении следующих правил: - железнодорожным транспортом – в закрытых чистых вагонах; - воздушным транспортом – в герметизированном отсеке; - автомобильным транспортом – в закрытых машинах. Температура окружающей среды при транспортировании должна находиться в пределах от -40 до +50 ˚С. Расстановка и крепление ящиков с дозиметрами-радиометрами на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствии смещения и ударов друг от друга. При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на таре.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Должен храниться в условиях, исключающих возможность механического повреждения, в вентилируемых, сухих и чистых помещениях с температурой воздуха от +5 до +40 ˚С и относительной влажности воздуха до 70 % при отсутствии в воздухе пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Минимальный срок гарантии оборудования - 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не менее 18 месяцев с момента поставки.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

-обслуживается метрологической службой института

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- соответствие сертификату ISO14001 (система экологического менеджмента) (или аналог)

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- в подтверждение соответствия к прибору должен быть Сертификат ЕС декларации соответствия, Сертификат маркировки по стандарту СЕ (электромагнитной совместимости).

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НФОРМАЦИИ

- вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями0 -Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института. -Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск. -Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске. -Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

ЧАСТЬ III. Дозиметр гамма и нейтронного излучения индивидуальный

ДВС-02Д (или аналог, или эквивалент)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Дозиметр гамма и нейтронного излучения ДВС-02Д

Подраздел 1.2 Документы для разработки / изготовления

КД завода – изготовителя ТУ 4362-106-31867313-12

Подраздел 1.3 Код ОКДП

3319111

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Дозиметры предназначены для измерений индивидуального эквивалента дозы гамма- и нейтронного, а также смешанного гамма- нейтронного излучения. -Дозиметры применяются для оперативного индивидуального контроля дозовых нагрузок персонала на объектах атомной энергетики и промышленности, в медицинских, научных и других учреждениях при эксплуатации ускорителей и другой техники, генерирующей гамма и нейтронное излучение.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

-диапазон температур от минус 20 °С до плюс 50 °С, - предельное значение относительной влажности до 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги; - атмосферное давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа; - содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типам атмосферы I, II.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Диапазон энергий регистрируемого: - гамма излучения от 50 кэВ до 6 МэВ; - нейтронного излучения от 0,025 эВ до 20 МэВ. Диапазон измерений ИЭД (индивидуального эквивалента дозы) гамма излучения от 1 мкЗв до 15 Зв в диапазоне мощности индивидуального эквивалента дозы (МИЭД) гамма-излучения от 1 мкЗв·ч-1 до 10 Зв·ч-1. Диапазон измерений ИЭД нейтронного излучения от 20 мкЗв до 15 Зв в диапазоне МИЭД нейтронного излучения от 1 мкЗв·ч-1 до 2 Зв·ч-1.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Степень защиты, обеспечиваемая оболочками от проникновения твердых предметов и воды, по ГОСТ 14254-96 IP65. По влиянию на безопасность дозиметры относятся к элементам класса безопасности 4Н по ОПБ-88/97. Дозиметры соответствуют требованиям электромагнитной совместимости, установленным ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения II, критерий качества функционирования А и удовлетворяют нормам индустриальных радиопомех по ГОСТ Р 51318.22-2006 для оборудования класса А. Дозиметры выдерживают кратковременное, в течение 5 мин, облучение гамма- излучением МИЭД 100 Зв·ч-1 и нейтронным излучением МИЭД 20 Зв·ч-1. После воздействия излучения дозиметры сохраняют работоспособность и основную относительную погрешность измерений. По степени защиты от поражения электрическим током дозиметры относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75. По противопожарным свойствам дозиметры соответствуют ГОСТ 12.1.004-91 с вероятностью возникновения пожара не более 10-6 в год. Дозиметры стойки к воздействию дезактивирующего раствора: борная кислота (Н3ВО3) – 16 г, тиосульфат натрия (Na2S2O3·5H2O) – 10 г, вода дистиллированная - 1 л.

Подраздел 4.3. Требования к конструкции

Масса дозиметра, не более: - основное исполнение 0,08 кг; Габаритные размеры дозиметра (с клипсой), не более: - основное исполнение (87х47х28) мм;

Подраздел 4.4 Требования к электропитанию

Электропитание дозиметров осуществляется от никель-металлогидридного аккумулятора типоразмера ААА с номинальным напряжением 1,25 В и ёмкостью не менее 1100 мА·ч. Для зарядки аккумулятора используется одиночное устройство ЗУ-1М

Подраздел 4.5 Требования к комплектности

- дозиметр гамма и нейтронного излучения ДВС-02Д; - зарядное устройство ЗУ-1М; - паспорт и руководство по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость;

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Прибор должен быть укомплектован необходимой технической документацией;

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Дозиметры в упаковке предприятия-изготовителя могут транспортироваться всеми видами транспорта на любые расстояния: - перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах; - при перевозке воздушным транспортом ящики с дозиметрами должны быть размещены в герметичном отапливаемом отсеке; - при перевозке водным и морским транспортом ящики с дозиметрами должны быть размещены в трюме, в специальной герметичной упаковке, предусматривающей вариант защиты изделий ВЗ-10 по ГОСТ 9.014-78. Размещение и крепление упаковок на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга. При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на Условия транспортирования: - температура от минус 50 до плюс 50 °С; - влажность до 95 % при +35 °С; - воздействие ударов со значением пикового ударного ускорения 98 м·с-2, длительностью ударного импульса 16 мс (числом ударов 1000 ±10 для каждого направления при испытаниях).

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Дозиметры до введения в эксплуатацию следует хранить в отапливаемом и вентилируемом складе: - в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 С; - без упаковки в условиях атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от 10 °С до 35 °С и относительной влажности воздуха 80 % при 25°С. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на дозиметры.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Минимальный срок гарантии оборудования - 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не менее 18 месяцев с момента поставки.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

-дозиметр в комплекте с ЗУ – 17 шт. -срок поставки 2014 год.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

-обслуживается метрологической службой института

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- соответствие сертификату ISO14001 (система экологического менеджмента) (или аналог)

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- в подтверждение соответствия к прибору должен быть Сертификат ЕС декларации соответствия, Сертификат маркировки по стандарту СЕ (электромагнитной совместимости).

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НФОРМАЦИИ

- вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями0 -Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института. -Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск. -Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске. -Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.