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Москва, 2012 год
1. Предмет простой процедуры закупки (запрос цен) в электронной форме:
Заключение договора на поставку лабораторного оборудования.
2. Адрес поставки:
107076,  г. Москва, ул. Богородский вал, д.3
3. Срок поставки:
С момента заключения договора до 29 декабря 2012 г.
4. Технические требования и объем поставляемой продукции:
	№ п/п
	Наименование продукции
	Модель
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Ротационный испаритель 
	Hei-VAP Value G3
	шт.
	1



	Технические характеристики:

	Ручной / Моторный подъем
	ручной подъем

	Скорость регулировки по высоте
	[bookmark: _GoBack]ручная

	Регулировка по высоте (мм)
	155

	Скорость вращения (об/мин)
	20 - 280

	Отображение скорости вращения
	на шкале

	Привод
	Бесщёточный двигатель постоянного тока с электронной регулировкой скорости

	Теплоемкость, Ватт
	1300

	Диапазон температур нагревательной бани (°C)
	20 - 210

	Точность задания температуры (°C)
	± 1

	Защита от перегрева
	отключение при превышении температуры на 5 °C

	Отображение температуры нагревательной бани
	на шкале

	Температурный контроль бани
	электронный / цифровой

	Дополнит. отключение при превышен. темп. (°C)
	250

	Материал бани
	нерж. сталь AISI 316L

	Диаметр бани (мм)
	255

	Объем бани (л)
	4,5

	Функция дистанционного контроля
	

	начало вращения 
	да 

	начало нагрева бани
	да

	Потребляемая мощность (Ватт)
	1400

	Вес без стеклянных частей (кг)
	16

	Размер (Д x Ш x В) (мм)
	395 x 490 x 430

	Класс защиты (DIN EN 60529)
	IP 20

	Условия работы (°C)
	0 – 40 при 80% относит. влажности

	Скорость испарения (л/час) ΔТ* 20/40°C
	

	Толуол
	4,1/8,2

	Ацетон
	2,4/4,7

	Этанол
	1,6/3,2

	Вода
	0,5/1,0

	Конденсирующая поверхность (см2)
	1200

	Напряжение питания (Вольт/Гц)
	230/50



5.  Общие требования
Предмет поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не ремонтированным), работоспособным, изготовленным из серийно выпускаемых заводом-изготовителем комплектующих, со сроком изготовления - в 2011-2012 г. Не допускается поставка выставочных образцов.
Товары, поставляемые по договору, не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров. 
Предмет поставки должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации
Каждая единица поставляемого оборудования должна сопровождаться руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке, представленном в сброшюрованном виде.
6. Требования к предоставлению гарантий качества
Гарантийный срок на оборудование не менее 12 месяцев. 
При необходимости отправки оборудования в сервисный центр, доставка осуществляется за счёт поставщика.
Срок гарантийного ремонта – не более двух недель, в случае превышения срока ремонта Поставщиком производится замена оборудования на аналогичное (подменный фонд).
7. Основные требования к предложению
Наличие документа о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.).
Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке.
8. Требования к упаковке оборудования
Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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