Информация не секретная
Типовая форма технического задания 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки:

 Комплект оборудования для систем формирования рабочих давлений в циклотронах серии СС
Санкт-Петербург 

2014

Техническое задание на поставку стандартного промышленного оборудования для циклотронов серии СС
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 
РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплект оборудования для систем формирования рабочих давлений в циклотронах серии СС

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	364818 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Откачка до рабочих давлений вакуумных объемов циклотронов серии СС


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Стационарная установка в закрытом отапливаемом помещении


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. Оборудование для системы формирования рабочих давлений циклотрона СС18
Кол-во,шт
Насос форвакуумный спиральный с кабелем питания

Безмасляный форвакуумный насос должен иметь следующие технические характеристики:

1.
Тип насоса - спиральный насос

2.          Конструкция насоса должна быть выполнена по схеме с двойной спиралью, вал насоса должен иметь подшипниковые опоры с обеих сторон.

2.
Скорость откачки должна быть не менее 480  л/мин (в диапазоне от атмосферы до 10 Торр),

3.
Диапазон откачки – от атмосферы до предельного вакуума,

4.
Предельный вакуум должен быть не хуже 9 мТорр,

5.
Входной фланец KF40, расположенный вертикально, выходной фланец KF25, расположенный горизонтально

6.
Охлаждение насоса должно быть воздушное

7.
Уровень шума- не более 60 дБ

8.
Питание- 220В/1ф/50Гц

9.
Потребляемая мощность должна быть не более 0,7 кВт

10.
Насос должен быть оборудован счётчиком моточасов и системой продувки

11.
Размеры насоса (ДхШхВ) должны быть не более 450х300х400 мм

12.       Необходимо отсутствие управляющей электроники или ее радиационно-стойкое исполнение.

13.
Масса насоса должна быть не более 45 кг.

(при описании предлагаемого оборудования участник размещения заказа должен указать марку, модель, производителя указанной позиции оборудования или наименование соответствующей ей опции, с указанием кода опции по каталогу производителя).
3
Насос вакуумный турбомолекулярный в комплекте с контроллером и кабелями

Турбомолекулярный насос на магнитном подвесе с фланцем ISO250-F предназначен для создания высокого вакуума. В комплект насоса должен входить также контроллер и набор кабелей для подключения насоса.   

a)
Турбомолекулярный насос должен иметь следующие технические характеристики:

1.
 Подвеска ротора- магнитная. Радиальные магнитные опоры должны быть расположены сверху и снизу ведущего вала.

2.           Исполнение насоса должно быть коррозионно-стойким

3.
 Охлаждение- водяное, расход охлаждающей воды должен быть не более 4 л/мин

4.
 Предельный вакуум должен быть не хуже 1х10-9 торр 

5.
Максимальное давление на входном фланце должно быть не менее 0,05 торр

6.
Максимальное давление на выходном фланце должно быть не менее 1,5 торр

7.
Быстрота действия должна быть:

1)
- по азоту- не менее 2000 л/с

2)
- по водороду- не менее 1700л/с

8.
Степень сжатия должна быть:       

1)
- по азоту- не менее 1×10*9

2)
- по водороду- не менее 1×10*3

9.
Время выхода на режим должно быть не более 12 мин

10.
Рабочая пространственная ориентация насоса должна быть любая 

11.
Температура прогрева на входном фланце, °С  <120

12.
Входной фланец должен быть DN250 ISO-F, выходной фланец - KF40

13.
Допустимое внешнее магнитное поле (радиальное / осевое), мT 3/15

14.
Вес насоса должен быть не более 72кг   

15.
Габаритные размеры насоса (Диаметр*Высота) должны быть не более – 350*410 мм

16.
Монтажные отверстия для крепления насоса- М16х28мм (8шт), отверстия расположены на окружности Ø267мм

b) Контроллер/блок питания с дисплеем должен иметь:

1.
плавную регулировку производительности от 25% до 100%,

2.
внутреннюю защиту от случайного отключения электроэнергии,

3.
коммуникационную связь через последовательные порты RS-232C, RS-485, 

4.
функции быстрой диагностики проблем и функций состояния; 

Контроллер должен иметь следующие технические характеристики:

1.
Входная мощность контроллера должна быть не более 1,6кВА, параметры питания – 220В/1ф/50Гц

2.
Вес контроллера должен быть не более 9кг    

3.
Размер контроллера должны быть не более 430х200х130мм

4.
Размер лицевой панели должен быть - 213х132мм    

5.
Монтажные отверстия для крепления контроллера- Ø4,5 (4шт), отверстия должны быть расположены по углам прямоугольника со сторонами 198,1х122,5мм 

c) Набор кабелей для подключения насоса должен включать в себя:

1.
Управляющий кабель длиной не менее 18м.

2.
Кабель питания контроллера длиной не менее 4,5м. 

(при описании предлагаемого оборудования участник размещения заказа должен указать марку, модель, производителя указанной позиции оборудования или наименование соответствующей ей опции, с указанием кода опции по каталогу производителя).
1

Насос вакуумный турбомолекулярный в комплекте с контроллером и кабелями

Турбомолекулярный насос на магнитном подвесе с фланцем ISO200-F предназначен для создания высокого вакуума. В комплект насоса должен входить также контроллер и набор кабелей для подключения насоса.   

a)
Турбомолекулярный насос должен иметь следующие технические характеристики:

1.
 Подвеска ротора- магнитная. Радиальные магнитные опоры должны быть расположены сверху и снизу ведущего вала.

2.
 Охлаждение- водяное, расход охлаждающей воды должен быть не более 3 л/мин

3.
 Предельный вакуум должен быть не хуже 1х10-11 торр 

4.
Максимальное давление на входном фланце должно быть не менее 0,3 торр

5.
Максимальное давление на выходном фланце должно быть не менее 5 торр

6.
Быстрота действия должна быть:

1)
- по азоту- не менее 1000 л/с

2)
- по водороду- не менее 750 л/с

7.
Степень сжатия должна быть:       

1)
- по азоту- не менее 1×10*9

2)
- по водороду- не менее 5×10*5

8.
Время выхода на режим должно быть не более 6 мин

9.
Рабочая пространственная ориентация насоса должна быть любая 

11.
Температура прогрева на входном фланце, °С  <120

12.
Входной фланец должен быть DN200 ISO-F, выходной фланец - KF40

13.
Допустимое внешнее магнитное поле (радиальное / осевое), мT 3/15

14.
Вес насоса должен быть не более 33кг   

15.
Габаритные размеры насоса (Диаметр*Высота) должны быть не более – 290*325 мм

16.
Монтажные отверстия для крепления насоса- М10х15мм (4шт), отверстия расположены на окружности Ø152мм

b) Контроллер/блок питания с дисплеем должен иметь:

1.
плавную регулировку производительности от 25% до 100%,

2.
внутреннюю защиту от случайного отключения электроэнергии,

3.
коммуникационную связь через последовательные порты RS-232C, RS-485, 

4.
функции быстрой диагностики проблем и функций состояния; 

Контроллер должен иметь следующие технические характеристики:

1.
Входная мощность контроллера должна быть не более 1,2кВА, параметры питания – 220В/1ф/50Гц

2.
Вес контроллера должен быть не более 8,5кг

3.
Размер контроллера должны быть не более 430х200х130мм

4.
Размер лицевой панели должен быть - 213х132мм    

5.
Монтажные отверстия для крепления контроллера- Ø4,5 (4шт), отверстия должны быть расположены по углам прямоугольника со сторонами 198,1х122,5мм 

c) Набор кабелей для подключения насоса должен включать в себя:

1.
Управляющий кабель длиной не менее 18м.

2.          Кабель привода для насосов с водяным охлаждением длиной не менее 18м.

2.
Кабель питания контроллера длиной не менее 4,5м. 

(при описании предлагаемого оборудования участник размещения заказа должен указать марку, модель, производителя указанной позиции оборудования или наименование соответствующей ей опции, с указанием кода опции по каталогу производителя).
1

Затвор высоковакуумный ISO250
Присоединительные фланцы – ISO250-F

Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – нерж.сталь

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Температура прогрева, не менее  – 200С

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 103 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт 

Датчики положения – механический, электрический

Скорость закрытия – не более 6 c
1

Затвор высоковакуумный ISO200
Присоединительные фланцы – ISO200-F
Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – нерж.сталь

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Температура прогрева, не менее  – 200С

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 103 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт 

Датчики положения – механический, электрический

Скорость закрытия – не более 6 c
3

Затвор высоковакуумный ISO63
Присоединительные фланцы – ISO63-F
Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – алюминий

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Температура прогрева, не менее  – 100С

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 103 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт 

Датчики положения – механический, электрический

Скорость закрытия – не более 6 c
4

Затвор высоковакуумный KF40
Присоединительные фланцы – KF40
Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – алюминий

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Температура прогрева, не менее  – 100С

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 103 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт 

Датчики положения – механический, электрический

Скорость закрытия – не более 6 c
1
Клапан вакуумный KF40

Присоединительные фланцы – KF40

Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – алюминий
Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 105 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт

Датчики положения – механический, электрический
6

Клапан вакуумный KF25

Присоединительные фланцы – KF25

Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – алюминий

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 105 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт

Датчики положения – механический, электрический
8
Клапан вакуумный KF16

Присоединительные фланцы – KF16

Привод – ручной

Материал корпуса – алюминий

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 105 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт

Датчики положения – механический, электрический
8
Насос вакуумный криогенный в комплекте с компрессором, измерителем температуры криоступеней, гелиевыми шлангами и кабелями
Насос высоковакуумный ( в комплекте)

Тип насоса - криогенный насос на основе цикла Гиффорда-МакМагона

В комплект криогенного насоса должны входить: откачивающая криоголовка, гелиевый компрессор, гибкие соединительные линии с ½-дюймовыми самоуплотняющимися соединениями (2шт) длиной не менее 5м, управляющий кабель длиной не менее 5м, датчик температуры.  

Производительность насоса должна быть не менее 1400 л/с по азоту и 2400л/с по водороду в диапазоне давлений 5х10-4÷1х10-1Па

Ёмкость (по Ar) должна быть не менее 900 ст.л.

Входной фланец- ISO200

Выходной фланец- KF25

Параметр включения должен быть не менее 120 Торр*л

Время захолаживания должно быть не более 120 мин (при частоте сети питания 50Гц)  

Масса насоса должна быть не более 21 кг

Габаритные размеры насоса (Диаметр*Высота) должны быть не более – 250*530 мм

Характеристики компрессора:

Электропитание- 220В/1ф/50Гц 

Потребляемая мощность должна быть не более 2,1 кВт

Охлаждение - водяное, расход воды должен быть не более 6 л/мин 

Давление гелия: статическое- 245-255 psig (16,9…17,6 бар)

Давление нагнетания гелия - 270-290 psig (18,6…20,0 бар)

Размеры компрессора должны быть не более 425 х 500 х 500 мм

Масса компрессора должна быть не более 70 кг

Уровень шума- не более 64 дБ

Интерфейсы соединительных линий, кабелей управления, разъёма температурного датчика должны соответствовать установленному на предприятии оборудованию и быть с ним полностью взаимозаменяемым.
2

Датчик высоковакуумный

Рабочий диапазон -1*10-9 – 5*10-3 мбар

Присоединительный фланец – NW25

Максимально допустимое давление, не менее – 9 атм

Температура прогрева, не менее  – 250С

Рабочая температура – 5-150С

Необходимо отсутствие управляющей и преобразующей электроники в корпусе датчика или ее радиационно-стойкое исполнение
4

Датчик низковакуумный

Рабочий диапазон -8*10-4 – 1000 мбар

Присоединительный фланец – NW10

Максимально допустимое давление, не менее – 9 атм

Температура прогрева, не менее  – 100С

Рабочая температура – 0-70С

Необходимо отсутствие управляющей и преобразующей электроники в корпусе датчика или ее радиационно-стойкое исполнение
7

Регулятор расхода газа цифровой с источником питания 220В

Расход по водороду – 0-50 ст.мл/мин

Присоединительный фланец – 1/4'’

Интерфейс – RS485

Защита при несоблюдении полярности
1

Насос форвакуумный спиральный с кабелем питания

Безмасляный форвакуумный насос должен иметь следующие технические характеристики:

1.
Тип насоса - спиральный насос

2.          Конструкция насоса должна быть выполнена по схеме с двойной спиралью, вал насоса должен иметь подшипниковые опоры с обеих сторон.

2.
Скорость откачки должна быть не менее 240  л/мин (в диапазоне от атмосферы до 8 Торр),

3.
Диапазон откачки – от атмосферы до предельного вакуума,

4.
Предельный вакуум должен быть не хуже чем 15 мТорр,

5.
Входной фланец KF25, расположенный вертикально, выходной фланец KF16, расположенный горизонтально

6.
Охлаждение насоса должно быть воздушное

7.
Уровень шума- не более 58 дБ

8.
Питание- 220В/1ф/50Гц

9.
Потребляемая мощность должна быть не более 0,5 кВт

10.
Насос должен быть оборудован счётчиком моточасов и системой продувки

11.
Размеры насоса (ДхШхВ) должны быть не более 420х260х340 мм

12.        Необходимо отсутствие управляющей электроники или ее радиационно-стойкое исполнение.

13.
Масса насоса должна быть не более 27 кг.

(при описании предлагаемого оборудования участник размещения заказа должен указать марку, модель, производителя указанной позиции оборудования или наименование соответствующей ей опции, с указанием кода опции по каталогу производителя).

1

Затвор высоковакуумный ISO100
Присоединительные фланцы – ISO100-F
Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – алюминий

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Температура прогрева, не менее  – 100С

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 103 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт 

Датчики положения – механический, электрический

Скорость закрытия – не более 6 c
1

Насос вакуумный турбомолекулярный в комплекте с контроллером, модулем воздушного охлаждения и кабелями
Быстрота откачки по водороду – не менее 280 л/с

Быстрота откачки по азоту  – не менее 300 л/с

Предельное остаточное давление – не выше 10-8 торр

Входной фланец – ISO100

Выходной фланец –NW25

Ориентация в пространстве – вертикальная

Габаритные размеры насоса, диаметр*высота, не более – 130*190 мм

Масса – не более 6 кг

Выносной контроллер

Длина соединительного  кабеля – не менее 

20 метров
1
Контроллер вакуумметрический четырехканальный 

Цифровой дисплей

Возможность подключения модулей расширения различного назначения
3

Модуль расширения вакуумметра

Возможность подключения двух низковакуумных датчиков

3

Модуль расширения вакуумметра

Возможность подключения двух высоковакуумных датчиков

2

Модуль расширения вакуумметра

Протокол Profibus-PD

Наличие релейных выходов

3

Комплект соединительный для низковакуумных датчиков 

Кабель общей длиной 180 метров

Ответные разъемы для подключения датчиков – 6 шт.

Ответные разъемы для подключения к контроллеру – 6 шт.

1

Комплект соединительный для низковакуумных датчиков 

Кабель общей длиной 120 метров

Ответные разъемы для подключения датчиков – 4 шт.

Ответные разъемы для подключения к контроллеру – 4 шт.

1

Комплект вакуумной арматуры

Комплект вакуумных фитингов и уплотнений. Состав комплекта формируется в соответствии с количеством и типоразмерами присоединительных фланцев всего вакуумного оборудования, входящего в состав вакуумной системы циклотрона СС12 
1

2. Оборудование для системы формирования рабочих давлений циклотрона МСС30/15 
Насос форвакуумный спиральный с кабелем питания

Безмасляный форвакуумный насос должен иметь следующие технические характеристики:

1.
Тип насоса - спиральный насос

2.          Конструкция насоса должна быть выполнена по схеме с двойной спиралью, вал насоса должен иметь подшипниковые опоры с обеих сторон.

2.
Скорость откачки должна быть не менее 480  л/мин (в диапазоне от атмосферы до 10 Торр),

3.
Диапазон откачки – от атмосферы до предельного вакуума,

4.
Предельный вакуум должен быть не хуже 9 мТорр,

5.
Входной фланец KF40, расположенный вертикально, выходной фланец KF25, расположенный горизонтально

6.
Охлаждение насоса должно быть воздушное

7.
Уровень шума- не более 60 дБ

8.
Питание- 220В/1ф/50Гц

9.
Потребляемая мощность должна быть не более 0,7 кВт

10.
Насос должен быть оборудован счётчиком моточасов и системой продувки

11.
Размеры насоса (ДхШхВ) должны быть не более 450х300х400 мм

13.
Масса насоса должна быть не более 45 кг.

(при описании предлагаемого оборудования участник размещения заказа должен указать марку, модель, производителя указанной позиции оборудования или наименование соответствующей ей опции, с указанием кода опции по каталогу производителя).
3

Насос вакуумный турбомолекулярный в комплекте с контроллером и кабелями

Быстрота откачки по водороду – не менее 1770 л/с

Быстрота откачки по азоту  – не менее 2000 л/с

Предельное остаточное давление – не выше 10-9 торр

Степень сжатия по водороду – не менее 103 

Входной фланец – ISO250-F
Выходной фланец –KF40

Габаритные размеры насоса, диаметр*высота, не более – 360*420 мм

Подвес ротора – магнитный

Ориентация в пространстве - любая

Масса – не более 75 кг

Выносной контроллер

Длина соединительного  кабеля «насос-контроллер» – не менее 20 метров
1

Насос вакуумный турбомолекулярный в комплекте с контроллером и кабелями

Быстрота откачки по водороду – не менее 800 л/с

Быстрота откачки по азоту  – не менее 1080 л/с

Предельное остаточное давление – не выше 10-10 торр

Степень сжатия по водороду – не менее 105 

Входной фланец – ISO200-F
Выходной фланец –KF40

Габаритные размеры насоса, диаметр*высота, не более – 300*330 мм

Подвес ротора – магнитный

Ориентация в пространстве - любая

Масса – не более 32 кг

Выносной контроллер

Длина соединительного  кабеля «насос-контроллер» – не менее 20 метров
1

Затвор высоковакуумный ISO250
Присоединительные фланцы – ISO250-F
Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – нерж.сталь

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Температура прогрева, не менее  – 200С

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 103 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт 

Датчики положения – механический, электрический

Скорость закрытия – не более 6 c
1

Затвор высоковакуумный ISO200
Присоединительные фланцы – ISO200-F
Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – нерж.сталь

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Температура прогрева, не менее  – 200С

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 103 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт 

Датчики положения – механический, электрический

Скорость закрытия – не более 6 c
1
Затвор высоковакуумный ISO63
Присоединительные фланцы – ISO63-F
Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – алюминий

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Температура прогрева, не менее  – 100С

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 103 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт 

Датчики положения – механический, электрический

Скорость закрытия – не более 6 c
3
Затвор высоковакуумный KF40
Присоединительные фланцы – KF40

Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – алюминий

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Температура прогрева, не менее  – 100С

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 103 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт 

Датчики положения – механический, электрический

Скорость закрытия – не более 6 c
2

Клапан вакуумный KF40

Присоединительные фланцы – KF40

Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – алюминий

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 105 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт

Датчики положения – механический, электрический
6

Клапан вакуумный KF25

Присоединительные фланцы – KF25

Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – алюминий

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 105 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт

Датчики положения – механический, электрический
5
Клапан вакуумный KF16

Присоединительные фланцы – KF16

Привод – ручной

Материал корпуса – алюминий

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 105 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт

Датчики положения – механический, электрический
6
Насос вакуумный криогенный в комплекте с компрессором, измерителем температуры криоступеней, гелиевыми шлангами и кабелями
Быстрота откачки по водороду – не менее 4500 л/с

Быстрота откачки по азоту  – не менее 3000 л/с

Предельное остаточное давление – не выше 10-9 торр

Входной фланец – ISO320
Масса насоса – не более 40 кг

Габаритные размеры насоса, диаметр*высота, не более – 400*610 мм

Электропитание – 380В, 3ф, 50Гц

Максимальная мощность - не более 4 кВт

Длина соединительных шлангов и кабелей – не менее 6 метров

Наличие релейных выходов у измерителя температуры

2

Затвор высоковакуумный ISO320
Присоединительные фланцы – ISO200-F
Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – нерж.сталь

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Температура прогрева, не менее  – 200С

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 103 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт 

Датчики положения – механический, электрический

Скорость закрытия – не более 6 c
2
Датчик высоковакуумный

Рабочий диапазон -1*10-9 – 5*10-3 мбар

Присоединительный фланец – NW25

Максимально допустимое давление, не менее – 9 атм

Температура прогрева, не менее  – 250С

Рабочая температура – 5-150С

Необходимо отсутствие управляющей электроники или ее радиационно-стойкое исполнение
3
Датчик низковакуумный

Рабочий диапазон -8*10-4 – 1000 мбар

Присоединительный фланец – NW10

Максимально допустимое давление, не менее – 9 атм

Температура прогрева, не менее  – 100С

Рабочая температура – 0-70С

Необходимо отсутствие управляющей электроники или ее радиационно-стойкое исполнение
5
Регулятор расхода газа цифровой с источником питания 220В

Расход по водороду – 0-50 ст.мл/мин

Присоединительный фланец – 1/4'’

Интерфейс – RS485

Защита при несоблюдении полярности
1

Контроллер вакуумметрический четырехканальный 

Цифровой дисплей

Возможность подключения модулей расширения различного назначения

3
Модуль расширения вакуумметра
Возможность подключения двух низковакуумных датчиков

2
Модуль расширения вакуумметра
Возможность подключения двух высоковакуумных датчиков

1
Модуль расширения вакуумметра
Возможность подключения одного высоковакуумного и одного низковакуумного  датчиков 
1
Модуль расширения вакуумметра

Протокол Profibus-PD

Наличие релейных выходов

3

Комплект соединительный для низковакуумных датчиков 

Кабель общей длиной 150 метров

Ответные разъемы для подключения датчиков – 5 шт.

Ответные разъемы для подключения к контроллеру – 5 шт.

1

Комплект соединительный для низковакуумных датчиков 
Кабель общей длиной 90 метров

Ответные разъемы для подключения датчиков – 3 шт.

Ответные разъемы для подключения к контроллеру – 3 шт.

1

Комплект вакуумной арматуры

Комплект вакуумных фитингов и уплотнений. Состав комплекта формируется в соответствии с количеством и типоразмерами присоединительных фланцев всего вакуумного оборудования, входящего в состав вакуумной системы циклотрона СС30/15 

1

3. Оборудование для системы формирования рабочих давлений циклотрона СС12

Кол-во, шт
Насос форвакуумный спиральный с кабелем питания

Безмасляный форвакуумный насос должен иметь следующие технические характеристики:

1.
Тип насоса - спиральный насос

2.          Конструкция насоса должна быть выполнена по схеме с двойной спиралью, вал насоса должен иметь подшипниковые опоры с обеих сторон.

2.
Скорость откачки должна быть не менее 240  л/мин (в диапазоне от атмосферы до 8 Торр),

3.
Диапазон откачки – от атмосферы до предельного вакуума,

4.
Предельный вакуум должен быть не хуже чем 15 мТорр,

5.
Входной фланец KF25, расположенный вертикально, выходной фланец KF16, расположенный горизонтально

6.
Охлаждение насоса должно быть воздушное

7.
Уровень шума- не более 58 дБ

8.
Питание- 220В/1ф/50Гц

9.
Потребляемая мощность должна быть не более 0,5 кВт

10.
Насос должен быть оборудован счётчиком моточасов и системой продувки

11.
Размеры насоса (ДхШхВ) должны быть не более 420х260х340 мм

12.        Необходимо отсутствие управляющей электроники или ее радиационно-стойкое исполнение.

13.
Масса насоса должна быть не более 27 кг.

(при описании предлагаемого оборудования участник размещения заказа должен указать марку, модель, производителя указанной позиции оборудования или наименование соответствующей ей опции, с указанием кода опции по каталогу производителя).

3

Насос вакуумный турбомолекулярный в комплекте с контроллером и кабелями

Турбомолекулярный насос на магнитном подвесе с фланцем ISO250-F предназначен для создания высокого вакуума. В комплект насоса должен входить также контроллер и набор кабелей для подключения насоса.   

a)
Турбомолекулярный насос должен иметь следующие технические характеристики:

1.
 Подвеска ротора- магнитная. Радиальные магнитные опоры должны быть расположены сверху и снизу ведущего вала.

2.           Исполнение насоса должно быть коррозионно-стойким

3.
 Охлаждение- водяное, расход охлаждающей воды должен быть не более 4 л/мин

4.
 Предельный вакуум должен быть не хуже 1х10-9 торр 

5.
Максимальное давление на входном фланце должно быть не менее 0,05 торр

6.
Максимальное давление на выходном фланце должно быть не менее 1,5 торр

7.
Быстрота действия должна быть:

1)
- по азоту- не менее 2000 л/с

2)
- по водороду- не менее 1700л/с

8.
Степень сжатия должна быть:       

1)
- по азоту- не менее 1×10*9

2)
- по водороду- не менее 1×10*3

9.
Время выхода на режим должно быть не более 12 мин

10.
Рабочая пространственная ориентация насоса должна быть любая 

11.
Температура прогрева на входном фланце, °С  <120

12.
Входной фланец должен быть DN250 ISO-F, выходной фланец - KF40

13.
Допустимое внешнее магнитное поле (радиальное / осевое), мT 3/15

14.
Вес насоса должен быть не более 72кг   

15.
Габаритные размеры насоса (Диаметр*Высота) должны быть не более – 350*410 мм

16.
Монтажные отверстия для крепления насоса- М16х28мм (8шт), отверстия расположены на окружности Ø267мм

b) Контроллер/блок питания с дисплеем должен иметь:

1.
плавную регулировку производительности от 25% до 100%,

2.
внутреннюю защиту от случайного отключения электроэнергии,

3.
коммуникационную связь через последовательные порты RS-232C, RS-485, 

4.
функции быстрой диагностики проблем и функций состояния; 

Контроллер должен иметь следующие технические характеристики:

1.
Входная мощность контроллера должна быть не более 1,6кВА, параметры питания – 220В/1ф/50Гц

2.
Вес контроллера должен быть не более 9кг    

3.
Размер контроллера должны быть не более 430х200х130мм

4.
Размер лицевой панели должен быть - 213х132мм    

5.
Монтажные отверстия для крепления контроллера- Ø4,5 (4шт), отверстия должны быть расположены по углам прямоугольника со сторонами 198,1х122,5мм 

c) Набор кабелей для подключения насоса должен включать в себя:

1.
Управляющий кабель длиной не менее 18м.

2.
Кабель питания контроллера длиной не менее 4,5м. 

(при описании предлагаемого оборудования участник размещения заказа должен указать марку, модель, производителя указанной позиции оборудования или наименование соответствующей ей опции, с указанием кода опции по каталогу производителя).

1

Насос вакуумный турбомолекулярный в комплекте с контроллером и кабелями

Турбомолекулярный насос на магнитном подвесе с фланцем ISO200-F предназначен для создания высокого вакуума. В комплект насоса должен входить также контроллер и набор кабелей для подключения насоса.   

a)
Турбомолекулярный насос должен иметь следующие технические характеристики:

1.
 Подвеска ротора- магнитная. Радиальные магнитные опоры должны быть расположены сверху и снизу ведущего вала.

2.
 Охлаждение- водяное, расход охлаждающей воды должен быть не более 3 л/мин

3.
 Предельный вакуум должен быть не хуже 1х10-11 торр 

4.
Максимальное давление на входном фланце должно быть не менее 0,3 торр

5.
Максимальное давление на выходном фланце должно быть не менее 5 торр

6.
Быстрота действия должна быть:

1)
- по азоту- не менее 1000 л/с

2)
- по водороду- не менее 750 л/с

7.
Степень сжатия должна быть:       

1)
- по азоту- не менее 1×10*9

2)
- по водороду- не менее 5×10*5

8.
Время выхода на режим должно быть не более 6 мин

9.
Рабочая пространственная ориентация насоса должна быть любая 

11.
Температура прогрева на входном фланце, °С  <120

12.
Входной фланец должен быть DN200 ISO-F, выходной фланец - KF40

13.
Допустимое внешнее магнитное поле (радиальное / осевое), мT 3/15

14.
Вес насоса должен быть не более 33кг   

15.
Габаритные размеры насоса (Диаметр*Высота) должны быть не более – 290*325 мм

16.
Монтажные отверстия для крепления насоса- М10х15мм (4шт), отверстия расположены на окружности Ø152мм

b) Контроллер/блок питания с дисплеем должен иметь:

1.
плавную регулировку производительности от 25% до 100%,

2.
внутреннюю защиту от случайного отключения электроэнергии,

3.
коммуникационную связь через последовательные порты RS-232C, RS-485, 

4.
функции быстрой диагностики проблем и функций состояния; 

Контроллер должен иметь следующие технические характеристики:

1.
Входная мощность контроллера должна быть не более 1,2кВА, параметры питания – 220В/1ф/50Гц

2.
Вес контроллера должен быть не более 8,5кг

3.
Размер контроллера должны быть не более 430х200х130мм

4.
Размер лицевой панели должен быть - 213х132мм    

5.
Монтажные отверстия для крепления контроллера- Ø4,5 (4шт), отверстия должны быть расположены по углам прямоугольника со сторонами 198,1х122,5мм 

c) Набор кабелей для подключения насоса должен включать в себя:

1.
Управляющий кабель длиной не менее 18м.

2.          Кабель привода для насосов с водяным охлаждением длиной не менее 18м.

2.
Кабель питания контроллера длиной не менее 4,5м. 

(при описании предлагаемого оборудования участник размещения заказа должен указать марку, модель, производителя указанной позиции оборудования или наименование соответствующей ей опции, с указанием кода опции по каталогу производителя).

1

Затвор высоковакуумный ISO250
Присоединительные фланцы – ISO250-F
Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – нерж.сталь

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Температура прогрева, не менее  – 200С

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 103 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт 

Датчики положения – механический, электрический

Скорость закрытия – не более 6 c
1

Затвор высоковакуумный ISO200
Присоединительные фланцы – ISO200-F
Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – нерж.сталь

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Температура прогрева, не менее  – 200С

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 103 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт 

Датчики положения – механический, электрический

Скорость закрытия – не более 6 c
2

Затвор высоковакуумный ISO63
Присоединительные фланцы – ISO63-F
Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – алюминий

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Температура прогрева, не менее  – 100С

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 103 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт 

Датчики положения – механический, электрический

Скорость закрытия – не более 6 c
2

Клапан вакуумный KF40

Присоединительные фланцы – KF40

Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – алюминий

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 105 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт

Датчики положения – механический, электрический

5

Клапан вакуумный KF25

Присоединительные фланцы – KF25

Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – алюминий

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 105 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт

Датчики положения – механический, электрический
5
Клапан вакуумный KF16

Присоединительные фланцы – KF16

Привод – ручной

Материал корпуса – алюминий

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 105 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт

Датчики положения – механический, электрический
6
Насос вакуумный криогенный в комплекте с компрессором, измерителем температуры криоступеней, гелиевыми шлангами и кабелями
Насос высоковакуумный (в комплекте)

Тип насоса - криогенный насос на основе цикла Гиффорда-МакМагона

В комплект криогенного насоса должны входить: откачивающая криоголовка, гелиевый компрессор, гибкие соединительные линии с ½-дюймовыми самоуплотняющимися соединениями (2шт) длиной не менее 6м, управляющий кабель длиной не менее 6м, датчик температуры.  

Производительность насоса должна быть не менее 1400 л/с по азоту и 2400л/с по водороду в диапазоне давлений 5х10-4÷1х10-1Па

Ёмкость (по Ar) должна быть не менее 900 ст.л.

Входной фланец- ISO200

Выходной фланец- KF25

Параметр включения должен быть не менее 120 Торр*л

Время захолаживания должно быть не более 120 мин (при частоте сети питания 50Гц)  

Масса насоса должна быть не более 21 кг

Габаритные размеры насоса (Диаметр*Высота) должны быть не более – 250*530 мм

Характеристики компрессора:

Электропитание- 220В/1ф/50Гц 

Потребляемая мощность должна быть не более 2,1 кВт

Охлаждение- водяное, расход воды должен быть не более 6 л/мин 

Давление гелия: статическое- 245-255 psig (16,9…17,6 бар)

Давление нагнетания гелия - 270-290 psig (18,6…20,0 бар)

Размеры компрессора должны быть не более 425 х 500 х 500 мм

Масса компрессора должна быть не более 70 кг

Уровень шума- не более 64 дБ

Интерфейсы соединительных линий, кабелей управления, разъёма температурного датчика должны соответствовать установленному на предприятии оборудованию и быть с ним полностью взаимозаменяемым.

Контроллер температуры должен иметь не менее двух релейных выходов.

1
Датчик высоковакуумный
Рабочий диапазон -1*10-9 – 5*10-3 мбар

Присоединительный фланец – NW25

Максимально допустимое давление, не менее – 9 атм

Температура прогрева, не менее  – 250С

Рабочая температура – 5-150С

Необходимо отсутствие управляющей и преобразующей электроники в корпусе датчика или ее радиационно-стойкое исполнение
3
Датчик низковакуумный

Рабочий диапазон -8*10-4 – 1000 мбар

Присоединительный фланец – NW10

Максимально допустимое давление, не менее – 9 атм

Температура прогрева, не менее  – 100С

Рабочая температура – 0-70С

Необходимо отсутствие управляющей и преобразующей электроники в корпусе датчика или ее радиационно-стойкое исполнение
5

Регулятор расхода газа цифровой с источником питания 220В

Расход по водороду – 0-50 ст.мл/мин

Присоединительный фланец – 1/4'’

Интерфейс – RS485

Защита при несоблюдении полярности
1

Контроллер вакуумметрический четырехканальный 

Цифровой дисплей

Возможность подключения модулей расширения различного назначения
2

Модуль расширения вакуумметра

Возможность подключения двух низковакуумных датчиков

2

Модуль расширения вакуумметра
Возможность подключения двух высоковакуумных датчиков

1

Модуль расширения вакуумметра
Возможность подключения одного высоковакуумного и одного низковакуумного  датчиков 

1
Модуль расширения вакуумметра
Протокол Profibus-PD

Наличие релейных выходов

2
Комплект соединительный для низковакуумных датчиков 

Кабель общей длиной 150 метров

Ответные разъемы для подключения датчиков – 5 шт.

Ответные разъемы для подключения к контроллеру – 5 шт.

1

Комплект соединительный для низковакуумных датчиков 

Кабель общей длиной 90 метров

Ответные разъемы для подключения датчиков – 3 шт.

Ответные разъемы для подключения к контроллеру – 3 шт.

1

Комплект вакуумной арматуры

Комплект вакуумных фитингов и уплотнений. Состав комплекта формируется в соответствии с количеством и типоразмерами присоединительных фланцев всего вакуумного оборудования, входящего в состав вакуумной системы циклотрона СС12 

1

4. Оборудование для системы формирования рабочих давлений циклотрона СС12 Б
Кол-во, шт
Насос форвакуумный спиральный с кабелем питания

Безмасляный форвакуумный насос должен иметь следующие технические характеристики:

1.
Тип насоса - спиральный насос

2.          Конструкция насоса должна быть выполнена по схеме с двойной спиралью, вал насоса должен иметь подшипниковые опоры с обеих сторон.

2.
Скорость откачки должна быть не менее 480  л/мин (в диапазоне от атмосферы до 10 Торр),

3.
Диапазон откачки – от атмосферы до предельного вакуума,

4.
Предельный вакуум должен быть не хуже 9 мТорр,

5.
Входной фланец KF40, расположенный вертикально, выходной фланец KF25, расположенный горизонтально

6.
Охлаждение насоса должно быть воздушное

7.
Уровень шума- не более 60 дБ

8.
Питание- 220В/1ф/50Гц

9.
Потребляемая мощность должна быть не более 0,7 кВт

10.
Насос должен быть оборудован счётчиком моточасов и системой продувки

11.
Размеры насоса (ДхШхВ) должны быть не более 450х300х400 мм

12.        Необходимо отсутствие управляющей электроники или ее радиационно-стойкое исполнение.

13.
Масса насоса должна быть не более 45 кг.

(при описании предлагаемого оборудования участник размещения заказа должен указать марку, модель, производителя указанной позиции оборудования или наименование соответствующей ей опции, с указанием кода опции по каталогу производителя).

2

Насос вакуумный турбомолекулярный в комплекте с контроллером и кабелями

Турбомолекулярный насос на магнитном подвесе с фланцем ISO250-F предназначен для создания высокого вакуума. В комплект насоса должен входить также контроллер и набор кабелей для подключения насоса.   

a)
Турбомолекулярный насос должен иметь следующие технические характеристики:

1.
 Подвеска ротора- магнитная. Радиальные магнитные опоры должны быть расположены сверху и снизу ведущего вала.

2.           Исполнение насоса должно быть коррозионно-стойким

3.
 Охлаждение- водяное, расход охлаждающей воды должен быть не более 4 л/мин

4.
 Предельный вакуум должен быть не хуже 1х10-9 торр 

5.
Максимальное давление на входном фланце должно быть не менее 0,05 торр

6.
Максимальное давление на выходном фланце должно быть не менее 1,5 торр

7.
Быстрота действия должна быть:

1)
- по азоту- не менее 2000 л/с

2)
- по водороду- не менее 1700л/с

8.
Степень сжатия должна быть:       

1)
- по азоту- не менее 1×10*9

2)
- по водороду- не менее 1×10*3

9.
Время выхода на режим должно быть не более 12 мин

10.
Рабочая пространственная ориентация насоса должна быть любая 

11.
Температура прогрева на входном фланце, °С  <120

12.
Входной фланец должен быть DN250 ISO-F, выходной фланец - KF40

13.
Допустимое внешнее магнитное поле (радиальное / осевое), мT 3/15

14.
Вес насоса должен быть не более 72кг   

15.
Габаритные размеры насоса (Диаметр*Высота) должны быть не более – 350*410 мм

16.
Монтажные отверстия для крепления насоса- М16х28мм (8шт), отверстия расположены на окружности Ø267мм

b) Контроллер/блок питания с дисплеем должен иметь:

1.
плавную регулировку производительности от 25% до 100%,

2.
внутреннюю защиту от случайного отключения электроэнергии,

3.
коммуникационную связь через последовательные порты RS-232C, RS-485, 

4.
функции быстрой диагностики проблем и функций состояния; 

Контроллер должен иметь следующие технические характеристики:

1.
Входная мощность контроллера должна быть не более 1,6кВА, параметры питания – 220В/1ф/50Гц

2.
Вес контроллера должен быть не более 9кг    

3.
Размер контроллера должны быть не более 430х200х130мм

4.
Размер лицевой панели должен быть - 213х132мм    

5.
Монтажные отверстия для крепления контроллера- Ø4,5 (4шт), отверстия должны быть расположены по углам прямоугольника со сторонами 198,1х122,5мм 

c) Набор кабелей для подключения насоса должен включать в себя:

1.
Управляющий кабель длиной не менее 18м.

2.
Кабель питания контроллера длиной не менее 4,5м. 

(при описании предлагаемого оборудования участник размещения заказа должен указать марку, модель, производителя указанной позиции оборудования или наименование соответствующей ей опции, с указанием кода опции по каталогу производителя).

1

Насос вакуумный турбомолекулярный в комплекте с контроллером и кабелями

Турбомолекулярный насос на магнитном подвесе с фланцем ISO200-F предназначен для создания высокого вакуума. В комплект насоса должен входить также контроллер и набор кабелей для подключения насоса.   

a)
Турбомолекулярный насос должен иметь следующие технические характеристики:

1.
 Подвеска ротора- магнитная. Радиальные магнитные опоры должны быть расположены сверху и снизу ведущего вала.

2.
 Охлаждение- водяное, расход охлаждающей воды должен быть не более 3 л/мин

3.
 Предельный вакуум должен быть не хуже 1х10-11 торр 

4.
Максимальное давление на входном фланце должно быть не менее 0,3 торр

5.
Максимальное давление на выходном фланце должно быть не менее 5 торр

6.
Быстрота действия должна быть:

1)
- по азоту- не менее 1000 л/с

2)
- по водороду- не менее 750 л/с

7.
Степень сжатия должна быть:       

1)
- по азоту- не менее 1×10*9

2)
- по водороду- не менее 5×10*5

8.
Время выхода на режим должно быть не более 6 мин

9.
Рабочая пространственная ориентация насоса должна быть любая 

11.
Температура прогрева на входном фланце, °С  <120

12.
Входной фланец должен быть DN200 ISO-F, выходной фланец - KF40

13.
Допустимое внешнее магнитное поле (радиальное / осевое), мT 3/15

14.
Вес насоса должен быть не более 33кг   

15.
Габаритные размеры насоса (Диаметр*Высота) должны быть не более – 290*325 мм

16.
Монтажные отверстия для крепления насоса- М10х15мм (4шт), отверстия расположены на окружности Ø152мм

b) Контроллер/блок питания с дисплеем должен иметь:

1.
плавную регулировку производительности от 25% до 100%,

2.
внутреннюю защиту от случайного отключения электроэнергии,

3.
коммуникационную связь через последовательные порты RS-232C, RS-485, 

4.
функции быстрой диагностики проблем и функций состояния; 

Контроллер должен иметь следующие технические характеристики:

1.
Входная мощность контроллера должна быть не более 1,2кВА, параметры питания – 220В/1ф/50Гц

2.
Вес контроллера должен быть не более 8,5кг

3.
Размер контроллера должны быть не более 430х200х130мм

4.
Размер лицевой панели должен быть - 213х132мм    

5.
Монтажные отверстия для крепления контроллера- Ø4,5 (4шт), отверстия должны быть расположены по углам прямоугольника со сторонами 198,1х122,5мм 

c) Набор кабелей для подключения насоса должен включать в себя:

1.
Управляющий кабель длиной не менее 18м.

2.          Кабель привода для насосов с водяным охлаждением длиной не менее 18м.

2.
Кабель питания контроллера длиной не менее 4,5м. 

(при описании предлагаемого оборудования участник размещения заказа должен указать марку, модель, производителя указанной позиции оборудования или наименование соответствующей ей опции, с указанием кода опции по каталогу производителя).

1

Затвор высоковакуумный ISO250
Присоединительные фланцы – ISO250-F
Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – нерж.сталь

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Температура прогрева, не менее  – 200С

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 103 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт 

Датчики положения – механический, электрический

Скорость закрытия – не более 6 c
1

Затвор высоковакуумный ISO200
Присоединительные фланцы – ISO200-F
Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – нерж.сталь

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Температура прогрева, не менее  – 200С

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 103 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт 

Датчики положения – механический, электрический

Скорость закрытия – не более 6 c
1
Затвор высоковакуумный ISO63
Присоединительные фланцы – ISO63-F
Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – алюминий

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Температура прогрева, не менее  – 100С

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 103 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт 

Датчики положения – механический, электрический

Скорость закрытия – не более 6 c
3

Затвор высоковакуумный KF40
Присоединительные фланцы – KF40

Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – алюминий

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Температура прогрева, не менее  – 100С

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 103 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт 

Датчики положения – механический, электрический

Скорость закрытия – не более 6 c
2

Клапан вакуумный KF40

Присоединительные фланцы – KF40

Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – алюминий

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 105 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт

Датчики положения – механический, электрический
2
Клапан вакуумный KF25

Присоединительные фланцы – KF25

Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – алюминий

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 105 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт

Датчики положения – механический, электрический
9
Клапан вакуумный KF16

Присоединительные фланцы – KF16

Привод – ручной

Материал корпуса – алюминий

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 105 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт

Датчики положения – механический, электрический
6
Вакуумметр активный высоковакуумный
Рабочий диапазон - 5*10-10 – 5*10-2 торр

Присоединительный фланец – KF 25

Электрический разъем  - FCC68
2
Датчик активный низковакуумный

Рабочий диапазон - 1*10-4 – 760 торр

Присоединительный фланец – KF 16

Электрический разъем  - FCC68

5
Датчик активный широкодиапазонный

Рабочий диапазон - 1*10-9 – 760 торр

Присоединительный фланец – KF25

Электрический разъем  - FCC68
2

Регулятор расхода газа цифровой с источником питания 220В

Расход по водороду – 0-50 ст.мл/мин

Присоединительный фланец – 1/4'’

Интерфейс – RS485

Защита при несоблюдении полярности
1
Насос форвакуумный спиральный с кабелем питания

Безмасляный форвакуумный насос должен иметь следующие технические характеристики:

1.
Тип насоса - спиральный насос

2.          Конструкция насоса должна быть выполнена по схеме с двойной спиралью, вал насоса должен иметь подшипниковые опоры с обеих сторон.

2.
Скорость откачки должна быть не менее 240  л/мин (в диапазоне от атмосферы до 8 Торр),

3.
Диапазон откачки – от атмосферы до предельного вакуума,

4.
Предельный вакуум должен быть не хуже чем 15 мТорр,

5.
Входной фланец KF25, расположенный вертикально, выходной фланец KF16, расположенный горизонтально

6.
Охлаждение насоса должно быть воздушное

7.
Уровень шума- не более 58 дБ

8.
Питание- 220В/1ф/50Гц

9.
Потребляемая мощность должна быть не более 0,5 кВт

10.
Насос должен быть оборудован счётчиком моточасов и системой продувки

11.
Размеры насоса (ДхШхВ) должны быть не более 420х260х340 мм

12.        Необходимо отсутствие управляющей электроники или ее радиационно-стойкое исполнение.

13.
Масса насоса должна быть не более 27 кг.

(при описании предлагаемого оборудования участник размещения заказа должен указать марку, модель, производителя указанной позиции оборудования или наименование соответствующей ей опции, с указанием кода опции по каталогу производителя).
2
Затвор высоковакуумный ISO100

Присоединительные фланцы – ISO100-F
Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – алюминий

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Температура прогрева, не менее  – 100С

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 103 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт 

Датчики положения – механический, электрический

Скорость закрытия – не более 6 c

2

Затвор высоковакуумный ISO80
Присоединительные фланцы – ISO80-F
Привод – электро-пневматический

Материал корпуса – алюминий

Натекание через корпус, не более – 10-7 Па*л/с

Температура прогрева, не менее  – 100С

Допустимый перепад давлений в любом направлении, не менее – 103 Па

Соленоид – 24В, не более 3Вт 

Датчики положения – механический, электрический

Скорость закрытия – не более 6 c
1
Насос вакуумный турбомолекулярный в комплекте с контроллером, модулем воздушного охлаждения и кабелями
Быстрота откачки по водороду – не менее 280 л/с

Быстрота откачки по азоту  – не менее 300 л/с

Предельное остаточное давление – не выше 10-8 торр

Входной фланец – ISO100

Выходной фланец –NW25

Ориентация в пространстве – вертикальная

Габаритные размеры насоса, диаметр*высота, не более – 130*190 мм

Масса – не более 6 кг

Выносной контроллер

Длина соединительного  кабеля – не менее 

20 метров
2
Контроллер вакуумметрический шестиканальный 
Цифровой дисплей

Наличие релейных выходов для каждого канала.

Возможность одновременного отображения показаний не менее трех датчиков.
2
Комплект вакуумной арматуры

Комплект вакуумных фитингов и уплотнений. Состав комплекта формируется в соответствии с количеством и типоразмерами присоединительных фланцев всего вакуумного оборудования, входящего в состав вакуумной системы циклотрона СС12 (Белград)

1



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Режим работы – непрерывный, стабильный  в нормальных условиях эксплуатации



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Срок службы – не менее 10лет;

 

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	· Все присоединительные фланцы должны соответствовать стандарту ISO
· Длина соединительных кабелей должна обеспечивать возможность установки управляющих контроллеров в отдельном помещении (пультовой)

· Охлаждение воздушное или водяное, дистиллированной водой температурой не ниже +20°С

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Все элементы вакуумной системы должны быть выбраны с учетом требований «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ – 99/2010) и иметь радиационно-стойкое исполнение.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Выполнение требований Подраздела 4.1 при температуре окружающего воздуха 10-28°С, давлении 720-770мм.рт.ст., влажности не более 85%, при колебании напряжения сети 360-450В, при стационарной установке в отапливаемом помещении

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Оборудование должны питаться от однофазной сети переменного тока 220-230В, 50Гц или  трехфазной сети переменного тока  380-400В, 50-60Гц


	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	· Управляющие контроллеры каждой единицы комплекта оборудования должны иметь цифровой дисплей для индикации текущих параметров и режимов работы оборудования;
· Управляющие контроллеры каждой единицы комплекта оборудования должны иметь возможность ручного управления оборудованием для проведения пуско-наладочных работ;

· Управляющие контроллеры каждой единицы комплекта оборудования должны иметь единое для всех каналов дистанционное управление по цифровому интерфейсу  Profibus DP или LAN по протоколу MODBUS/TCP
· Каждая единица комплекта оборудования должна иметь защиту от перенапряжения выходных напряжений, перегрузки по току потребления, перегрева, отсутствия протока охлаждающей воды электропроводности (при использовании водоохлаждения) 



	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Каждая единица комплекта оборудования в согласно пункту 4.1 должна быть обеспечена:

· Техническим описанием, паспортом  и руководством по эксплуатации

· Запасными частями для оперативной замены в случае повреждения в процессе эксплуатации

· Деталями для подключения кабелей и трубопроводов

· Необходимым для монтажа и обслуживания нестандартным инструментом (при необходимости)

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предъявляются

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Все оборудование должно поставляться в упаковке изготовителя, которая должна обеспечивать сохранность изделия при погрузке грузоподъемными механизмами  и транспортировке автомобильным, железнодорожным, воздушным или морским транспортом


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Каждая единица комплекта оборудования согласно пункту 4.1  должна быть обеспечена:

· Техническим описанием и руководством по эксплуатации

· Протоколом заводских испытаний (при наличии)
· Сертификатом  соответствия (при необходимости)


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Не предъявляются




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования.   


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Все оборудование должно быть обеспечено защитой обслуживающего персонала от поражения электрическим током, иметь предупреждающие надписи и знаки безопасности


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	В соответствии с требованиями  ТЗ 



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно иметь документы о сертификации товара, технический паспорт на русском языке или инструкцию по эксплуатации на русском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	нет


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка оборудования осуществляется в соответствие с пунктом 4.1
Срок поставки – не более 6 месяцев после заключения договора.
Поставка оборудования может осуществляться партиями. 



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация на оборудование должна быть предоставлена на бумажном или цифровом  носителе на русском или английском языке


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	Оборудование
ТМН 
	Комплект оборудования для систем формирования рабочих давлений в циклотронах серии СС

Турбомолекулярный насос


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	100% оплата осуществляется в течение 10 банковских дней после приемки оборудования в ОАО «НИИЭФА» и подписания товарной накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.




7

