Техническое задание 
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика
	Ед.

Изм
	Ко-личество

	1
	Установка сигнальная
о превышении ГРЯЗНО или непревышении ЧИСТО установленных пороговых уровней загрязнения поверхностей кожных покровов и основной спецодежды

Типа РЗБ-04-04М или эквивалент.
	Установка сигнальная должна являться сигнальным пороговым устройством, вырабатывающим сигналы превышения или непревышения установленных пороговых уровней потока бета-излучения при индивидуальном контроле радиоактивного загрязнения кожных покровов и основной спецодежды персонала (не является средством измерения).
Установка должна выдавать сигнал ЧИСТО, отпирает выходную дверь, если ни по одному из каналов не произошло превышения уровня загрязнения бета-активными нуклидами над установленным порогом.

Установка должна выдавать сигнал ГРЯЗНО в случае превышения уровня загрязнения бета-активными нуклидами хотя бы по одному каналу.

Состав установки

1. Состав комплекта установки: установка сигнальная, монтажные части, эксплуатационная документация, запасные части и принадлежности (ЗИП).

2. В состав установки сигнальной должны входить: стойка из двух неподвижных панелей и одной подвижной между ними. Неподвижные панели скреплены сверху и снизу рамами. В стойке должны быть помещены следующие узлы, блоки и устройства:

· фоновый блок детектирования, блок управления, узел фильтра;

· на боковых поверхностях подвижной панели:

· БД с датчиками присутствия для измерения правой и левой рук;

· узел сигнализации;

· на внутренней контролируемой поверхности подвижной панели:

· БД для измерения лица, груди, живота, левого и правого колен;

· узел сигнализации;

· на внутренней контролируемой поверхности задней панели:

· БД для измерения затылка, лопатки, спины, ягодиц, левой и правой икр;

· блоки сигнализации;

· на нижней поверхности платформы, закреплённой на верхней раме стойки:

· БД для измерения головы;

· на верхней поверхности платформы, закреплённой на нижней раме стойки:

· БД для измерения правой и левой ступни;

· на правой боковой поверхности неподвижной панели закреплена дверь выхода из установки;

- внутри платформы должен быть помещён узел датчиков присутствия. Поверхность платформы должна быть закрыта съёмной крышкой.
Технические характеристики

1. Установка должна обеспечивать сигнализацию превышения ГРЯЗНО или непревышения ЧИСТО установленных пороговых уровней загрязнения кожных покровов и основной спецодежды персонала бета-активными нуклидами по пятнадцати участкам тела человека шестнадцатью блоками детектирования (далее – БД) в диапазоне плотности потока бета-частиц от 10 до 6000 бета-частиц/см2(мин. Каждому из 16‑ти каналов должен соответствовать контрольный канал регистрации в виде:

· обобщённой световой сигнализации ЧИСТО зелёного цвета при непревышении установленных пороговых значений;

· обобщённой и позиционной световой сигнализации ГРЯЗНО красного цвета при превышении установленных пороговых значений;

· обобщённого сигнала управления типа «сухой» контакт для коммутации устройств внешней сигнализации при превышении и непревышении установленных пороговых значений, обеспечивающего коммутацию тока не более 0,8 А при напряжении не более 30 В;

- обобщённого прерывистого звукового сигнала с уровнем не менее 70 дБ на расстоянии 0,02 м при превышении установленных пороговых уровней.

2. Чувствительность БД установки к бета-излучению нуклида 90Sr+90Y источника типа 6СО-802 – не менее 0,6 имп./с.

3. Время обработки информации о загрязнении от начала контроля до выдачи сигналов ЧИСТО или ГРЯЗНО в зависимости от соотношения контролируемого бета-загрязнения и установленных пороговых уровней срабатывания сигнализации должна находиться в пределах от 1,0 до 5,0 с.

4. Установка должна обеспечивать автоматическую компенсацию внешнего гамма-фона и бета-загрязенния БД в зависимости от установленных пороговых уровней срабатывания сигнализации.

5. Установка должна обеспечивать независимую дискретную установку с клавиатуры выносного блока управления БУМ‑04И1 в каждом канале регистрации пороговых уровней срабатывания сигнализации в диапазоне от 10 до 6000 бета-частиц/см2(мин. с дискретностью 1 бета-частиц/см2(мин.

6. Пределы погрешности срабатывания сигнализации при превышении ГРЯЗНО или непревышении ЧИСТО пороговых уровней установки (() в процентах не должны превышать значения, определённого по формуле: 

(=((25+350/Z), 

где Z – устанавливаемый пороговый уровень срабатывания сигнализации, бета‑частиц/см2(мин.

При этом при загрязнении, равном (Z(() вероятность срабатывания сигнализации не менее 0,95.

7. Установка должна обеспечивать блокирование выхода на время проведения контроля и разблокирование выходной двери только после итогового результата ЧИСТО.

8. Установка должна иметь интерфейс RS-485, обеспечивающий по запросу управляющего устройства верхнего уровня информации о типе установки, её идентификационном номере и состоянии установки: ПРОГРЕВ, ПРОВЕРКА, НАКОПЛЕНИЕ ФОНА, ГОТОВ, КОНТРОЛЬ, ЧИСТО, ГРЯЗНО, ОТКАЗ.

9. Установка должна обеспечивать непрерывную круглосуточную работу, при этом изменение чувствительности БД в течение 24 часов не должно превышать (10%.

10. Время установления рабочего режима установки не более 10 мин.

11. Питание установки от сети переменного тока частотой (50(1) Гц или (60(1) Гц и номинальном напряжении 
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12. Мощность не более 100 ВА.

13. Габаритные размеры установки не более 2160×940×540 мм, масса не более 220 кг.

14. По способу защиты человека от поражения электрическим током установка должна удовлетворять требованиям класса 01 ГОСТ 12.2.007.0.

15. Максимальное значение переходного сопротивления между зажимом защитного заземления установки и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью не более 0,1 Ом.

16. Электрическая изоляция между корпусом установки и цепями питания в нормальных условиях должна выдерживать без пробоя действие в течение 1 мин. испытательного напряжения 1500 В постоянного тока при выключенном тумблере СЕТЬ.

Сопротивление изоляции выше указанных цепей при напряжении постоянного тока 500 В не менее 40 Мом в нормальных условиях.

17. Установка должна иметь световую индикацию включения сетевого питания СЕТЬ в устройстве защиты от помех ПХ‑13И.

18. По устойчивости и прочности при синусоидальных вибрациях установка должна соответствовать группе исполнения L3 по ГОСТ 12997. При этом при воздействии синусоидальных вибраций и после с частотой от 5 до 25 Гц с амплитудой смещения 0,1 мм, значения чувствительности блоков детектирования не должны отличаться от паспортных значений более чем на (10%.

19. По прочности при воздействии температуры и влажности окружающего воздуха установка должна соответствовать группе исполнения В4 категории 4 по ГОСТ 12997. При этом при воздействии температуры в диапазоне от плюс 5 до плюс 50ºС и относительной влажности 95% при плюч 35ºС окружающего воздуха, изменение чувствительности блоков детектирования должно быть не более (5% на каждые 10ºС.

20. По устойчивости к размещению установка должна относиться к группе 5 по ОТТ 08042462. При этом при воздействии температуры в диапазоне от плюс 5 до плюс 50ºС изменение чувствительности блоков детектирования должно быть не более (5% на каждые 10ºС.

21. По устойчивости при воздействии атмосферного давления установка должна соответствовать группе исполнения Р1 по ГОСТ 12997.

22. По защите от проникновения внешних предметов установка должна соответствовать степени защиты IP0X по ГОСТ 14254.

23. По защите от проникновения воды установка и блоки детектирования должны соответствовать степени защиты IPX4 по ГОСТ 14254.

24. По сейсмостойкости установка должна относиться к категории II НП‑031‑01, группе А по месту установки и исполнению 3 по РД 25 818.

25. Установка должна относиться к классу безопасности 3Н по ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г 01-011).

26. Установка должна относиться к изделию конкретного назначения (ИКН) вида I по ГОСТ 27.003, непрерывного длительного применения, восстанавливаемая, обслуживаемая.

27. Покрытия внешних покрытий установки должны быть прочны к воздействию дезактивирующих растворов химического состава № 10 по ГОСТ 29075 (синтетических моющих стедств типа ОП‑7, ОП‑10). Внутренние поверхности установки должны быть прочны к воздействию дезактивирующих растворов химического состава № 8 по ГОСТ 29075.

28. Установка должна быть устойчива при воздействии коррозионно-активных компонентов, находящихся в окружающей среде, установленных для атмосферы типа IV ГОСТ 15150:

- озона – до 40 мкг/м3;

- сернистого газа – от 20 до 250 мг/м2(сутки (от 0,025 до 0,31 мг/м3);

- хлоридов – от 0,3 до 30 мг/м2(сутки.

29. Установка должна быть пожаробезопасна, при этом вероятность возникновения пожара не более 10-6 случаев в год.

30. Требования надёжности.

Надёжность установки в условиях и режимах эксплуатации характеризуется следующими значениями показателей:

· средняя наработка на отказ – не менее 16000 часов;

· среднее время восстановления – не более 12 часов;

- средний срок службы до первого капитального ремонта – не менее 10 лет.
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Все указанные ссылки на марки товаров в настоящем разделе необходимо рассматривать со словами «или эквивалент».

_1480235633.unknown

