Приложение № 2

Техническое задание

для размещения заказана закупку

интеллектуального датчика давления Метран-150

| №п/п | НаименованиеТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна Производитель |  | Ед. изм. |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик давления Типа Метран-150 или эквивалент | Назначение средства измерений Преобразователь давления Метран-150 предназначен для поверки и калибровки средств измерения избыточного давления, перепада давления (датчиков), образцовых и технических манометров в диапазоне от 0 до 63 кПа. Описание средства измерений Непрерывное преобразование разности давлений в унифицированный выходной токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола.Улучшенный дизайн и компактная конструкция.Поворотный электронный блок и ЖКИ.Высокая перегрузочная способность.Защита от переходных процессов.Внешняя кнопка установки "нуля" или кнопкианалоговой настройки "нуля" и "диапазона".Непрерывная самодиагностика. Метрологические и технические характеристики Тип датчика - 150CDR. Диапазон, кПа – 63. Предел основной допускаемой погрешности измерения в основном диапазоне измерения, - % 0,075. Материал частей, контактирующих со средой - Нержавеющая сталь 316. Материал мембраны - Нержавеющая сталь 316. Материал уплотнительных колец – фторопласт стеклонаполненный. Заполняющая жидкость - силиконовое масло. Материал крепежных деталей - болты из стали 35ХГСА или ASTMA499. Выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART. Версия протокола HART - HART протокол версии 5 Индикация - Встроенный ЖКИ с клавиатурой и продублированные внешние кнопки настройки. Исполнение по взрывозащите - сертификация искробезопасности 0ExiallCT5 Диапазон min/max, кПа - 0,63/63. Глубина перенастройки - 50:1 или 100:1 Вариант исполнения – Общепромышленное. Предельно допускаемое рабочее избыточное давление, МПа – 25. Время отклика, мс – 100. Диагностика– Самодиагностика. Долговременная стабильность, мес. – 180. Клапанный блок – нет. Гарантия мес. – 36. Поставляется с комплектом для монтажа. Монтажные части - Ниппель (внутренний Ø 10) с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм. Материал монтажных частей - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т или аналог. |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |
| 2 | Датчик давления Типа Метран-150 или эквивалент | Назначение средства измерений Преобразователь давления Метран-150 предназначен для поверки и калибровки средств измерения избыточного давления, перепада давления (датчиков), образцовых и технических манометров в диапазоне от 0 до 63 кПа. Описание средства измерений Непрерывное преобразование разности давлений в унифицированный выходной токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола. Улучшенный дизайн и компактная конструкция.Поворотный электронный блок и ЖКИ.Высокая перегрузочная способность.Защита от переходных процессов.Внешняя кнопка установки "нуля" или кнопкианалоговой настройки "нуля" и "диапазона".Непрерывная самодиагностика. Метрологические и технические характеристики Тип датчика - 150CD Диапазон, кПа – 63. Предел основной допускаемой погрешности измерения в основном диапазоне измерения, - % 0,075. . Материал частей, контактирующих со средой - Нержавеющая сталь 316. Материал мембраны - Нержавеющая сталь 316. Материал уплотнительных колец – фторопласт стеклонаполненный. Заполняющая жидкость - силиконовое масло. Материал крепежных деталей - болты из стали 35ХГСА или ASTMA499. Выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART. Версия протокола HART - HART протокол версии 5 Индикация - Встроенный ЖКИ с клавиатурой и продублированные внешние кнопки настройки. Исполнение по взрывозащите - сертификация искробезопасности 0ExiallCT5 Диапазон min/max, кПа – 1,25/63. Глубина перенастройки - 50:1 или 100:1 Вариант исполнения – Общепромышленное. Предельно допускаемое рабочее избыточное давление, МПа – 25. Время отклика, мс– 100. Диагностика– Самодиагностика. Долговременная стабильность, мес. – 180. Клапанный блок – нет Гарантия мес. – 36. Поставляется с комплектом для монтажа. Монтажные части - Ниппель (внутренний Ø 10) с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм. Материал монтажных частей - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т или аналог. |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |
| 3 | Датчик давления Типа Метран-150 или эквивалент | Назначение средства измерений Преобразователь давления Метран-150 предназначен для поверки и калибровки средств измерения избыточного давления, перепада давления (датчиков), образцовых и технических манометров в диапазоне от 0 до 250 кПа. Описание средства измерений Непрерывное преобразование разности давлений в унифицированный выходной токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола. Улучшенный дизайн и компактная конструкция.Поворотный электронный блок и ЖКИ.Высокая перегрузочная способность.Защита от переходных процессов.Внешняя кнопка установки "нуля" или кнопкианалоговой настройки "нуля" и "диапазона".Непрерывная самодиагностика. Метрологические и технические характеристики Тип датчика - 150CD Диапазон, кПа –250. Предел основной допускаемой погрешности измерения в основном диапазоне измерения, - % 0,075. Материал частей, контактирующих со средой - Нержавеющая сталь 316. Материал мембраны - Нержавеющая сталь 316. Материал уплотнительных колец – фторопласт стеклонаполненный. Заполняющая жидкость - силиконовое масло. Материал крепежных деталей - болты из стали 35ХГСА или ASTMA499. Выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART. Версия протокола HART - HART протокол версии 5 Индикация - Встроенный ЖКИ с клавиатурой и продублированные внешние кнопки настройки. Исполнение по взрывозащите - сертификация искробезопасности 0ExiallCT5 Диапазон min/max, кПа – 5/250. Глубина перенастройки - 50:1 или 100:1 Вариант исполнения – Общепромышленное. Предельно допускаемое рабочее избыточное давление, МПа – 25. Время отклика, мс – 100. Диагностика– Самодиагностика. Долговременная стабильность, мес. – 180. Клапанный блок – поставляется с клапанным блоком в сборе Гарантия мес. – 36. Поставляется с комплектом для монтажа. Монтажные части - Ниппель (внутренний Ø 10) с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм. Материал монтажных частей - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т или аналог |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |
| 4 | Клапанный блок Типа Метран 0104 (для датчика 150 CD) | Назначение средства измерений Клапанный блок Метран серии 0104 предназначен для подключения датчиков давления Метран к импульсным линиям, линиям в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами Описание Клапанный блок имеет возможность подключения метрологического оборудования. Имеет отсечные и уравнительный клапаны. Технические характеристики Серия - 0104. Вариант исполнения - Компактный (соединение типа «фланец-фланец»). Тип клапанного блока (количество вентилей) - 5-вентильный. Исполнение по материалам корпуса - нержавеющая сталь. Технологическое соединение (соединение с процессом) – резьбовое соединение М20х1,5 наружная. Материал уплотнительных колец - фторопласт (PTFE). Материал уплотнения вентиля - фторопласт (PTFE). Температурный предел – до 200 С0. Тип датчика для подсоединения - с традиционным фланцем. |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |
| 5 | Датчик давления Типа Метран-150 или эквивалент | Назначение средства измерений Преобразователь давления Метран-150 предназначен для поверки и калибровки средств измерения избыточного давления, перепада давления (датчиков), образцовых и технических манометров в диапазоне от 0 до 1600 кПа. Описание средства измерений Непрерывное преобразование разности давлений в унифицированный выходной токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола. Улучшенный дизайн и компактная конструкция.Поворотный электронный блок и ЖКИ.Высокая перегрузочная способность.Защита от переходных процессов.Внешняя кнопка установки "нуля" или кнопкианалоговой настройки "нуля" и "диапазона".Непрерывная самодиагностика. Метрологические и технические характеристики Тип датчика - 150CD Диапазон, кПа –1600. Предел основной допускаемой погрешности измерения в основном диапазоне измерения, - % 0,075. Материал частей, контактирующих со средой - Нержавеющая сталь 316. Материал мембраны - Нержавеющая сталь 316. Материал уплотнительных колец – фторопласт стеклонаполненный. Заполняющая жидкость - силиконовое масло. Материал крепежных деталей - болты из стали 35ХГСА или ASTMA499. Выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART. Версия протокола HART - HART протокол версии 5 Индикация - Встроенный ЖКИ с клавиатурой и продублированные внешние кнопки настройки. Исполнение по взрывозащите - сертификация искробезопасности 0ExiallCT5 Диапазон min/max, кПа - 32/1600. Глубина перенастройки - 50:1 или 100:1 Вариант исполнения – Общепромышленное. Предельно допускаемое рабочее избыточное давление, МПа – 25. Время отклика, мс – 100. Диагностика– Самодиагностика. Долговременная стабильность, мес. – 180. Клапанный блок – нет. Гарантия мес. – 36. Поставляется с комплектом для монтажа. Монтажные части - Ниппель (внутренний Ø 10) с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм. Материал монтажных частей - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т или аналог. |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |

Условия поставки: Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку Товара (Оборудования) в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификаты соответствия, паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о первичной поверке, методика поверки,  гарантийный талон, разрешение завода-изготовителя на распространение продукции с подтверждением сохранения заводских гарантий);

- гарантийный срок – 36 месяцев с начала эксплуатации товара.

- Товар (Оборудование) должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).  Дата выпуска не ранее 2014 года;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).