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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Измеритель толщины и скорости напыления пленок SQM160-H-2-U (или эквивалент)

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, требованиям к комплектности требуемого к закупке товара.

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, в упаковке изготовителя, выпуска не ранее 2012 года

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	3313000



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Измеритель толщины и скорости напыления предназначен для непрерывного контроля роста пленок в процессе их напыления (осаждения)



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	В сухом помещении при температуре +10…+45ºС



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Многоканальный измеритель скорости напыления и толщины слоя на основе кристалла кварца в процессах напыления тонких пленок.

Технические характеристики:
- количество каналов измерения (вводов для датчиков) – 2;
- количество каналов вывода аналогового сигнала - 2;
- количество выводов реле - 4;
- количество дискретных вводов – 2;
- рабочий диапазон частот 1,0 - 6,5 МГц;
- разрешающая способность по частоте – до 0,03 Гц при 10 показаниях в секунду;
- температурная стабильность составляет ±2 ppm во всём рабочем диапазоне при температуре 0-50ºС.

Возможность индивидуальной настройки измерительных каналов.
Режим выборки скорости. Выбираемый период измерения в диапазоне 0,1-2,0 с, шаг 0,05 с.
Возможность выбора отображения на индикаторе значений массы или частоты.
Программное обеспечение (ПО) под управлением Windows для обеспечения настройки прибора с персонального компьютера. ПО служит для настройки и сохранения всех параметров, управления прибором и сохранения данных процесса в XLS-файле.
Наличие USB порта для связи с компьютером.
Электропитание 100-120/200-240 В, 50/60 Гц, 20 Вт.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Изделие должно иметь заводскую маркировку.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Изделие должно иметь заводскую упаковку.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.
Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с Товаром Покупателю передаются:
- Паспорт;
- Техническое описание и инструкция по эксплуатации;
- Свидетельство о поверке;
- Гарантийный талон,
текст документов на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Товар должен быть упакован в тару для транспортировки автомобильным или железнодорожным транспортом. Тара должна обеспечивать сохранение работоспособности изделия в течение гарантийных сроков при условии транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом. 



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	В сухом, отапливаемом помещении.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок составляет 1 год с даты поставки Товара Покупателю. 



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Оборудование класса 1 по 73/72/EEC LVD, 89/336/EEC ECD



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	EN 60529 Степень защиты корпуса (IP) 
EN 61010-1 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования" 
IEC/EN 61326 "Излучение в соответствии с требованиями класса А". Электромагнитная совместимость  



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Количество изделий – 1 штука.
Срок поставки – не позднее 31 мая 2014 года. Возможна досрочная поставка. 



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация на изделие предоставляется на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и на электронном носителе на компакт-диске.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	




[bookmark: _GoBack]Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.
