ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

поставки измерительного комплекса
том 2 «ТЕХНИЧЕСКая часть»

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Наименование оборудования; Система для испытаний на устойчивость к кондуктивным и излучательным помехам.
Тип;NSG 4070-75  -1шт или эквивалент в составе;

- комплект РЧ кабелей LE 4070 для NSG 4070-1к-т;

-аттенюатор ATN 6075, 6 dB, 75 W -1шт;

-EM клещи с устройством калибровки KEMZ 801AS-1шт.

 

	

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым 2013 года выпуска и иметь документ (паспорт, формуляр) либо иной документ подтверждающий год выпуска.



	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Оборудование предназначено для проведения испытаний на устойчивость  к кондуктивным и излучательным помехам в соответствии с ГОСТ  Р 51317.4.6-99 и ГОСТ Р 51317.4.3-99
 


	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Оборудование эксплуатируется в помещении в нормальных условиях.


	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Генератор РЧ

Диапазон частот:                            9 кГц……….1 ГГц

Разрешение:                                     1 Гц

Опорная частота:                          10 МГц

Уровень РЧ сигнала 

Диапазон уровней:                          -60…+10 дБм 

Разрешение:                                    0,1 дБ

Время установления:                     10 мс

Амплитудная модуляция

Глубина модуляции:                       0……100%

Диапазон частот модуляции:      1 Гц……50 кГц

Разрешение по частоте:             1 Гц

Импульсная модуляция

 Время нарастания/спада (10% 100%) …. < 1 мс

Диапазон частот модуляции:             1 Гц….50 кГц

Разрешение по частоте:                     1Гц

Коэффициент заполнения:                10….90%    

Внешняя модуляция         

Время задержки:                            < 10 мс/1800  

Период:                                            мин. 20 мс

 Длительность импульса:                            мин. 10 мс

Измеритель мощности

Диапазон частот:                                          9 кГц….1ГГц

Диапазон линейных измерений

Канал 1:                                                         -15……+27 дБм

Канал 2,3:                                                      -25……+20 дБм   

Предельно допустимый уровень сигнала

Каналы 1-3                                                    +28 дБм

Уровень шума:                                             >6 дБ ниже диапазона измерения

Вносимые потери на входе:                       >20 дБ (ниже 500 МГц)

                                                                      >17 дБ (500 МГц….1 ГГц)

Разъем:                                                          Гнездо BNC, 50 Ом

 Погрешность:

Канал 1:                                                         <0,4 дБ (тип.)

Канал 2,3:      

ниже 10 МГц                                       диапазон -25….17дБм-<0,3дБ (тип.)

                                                              диапазон   17….20дБм-<1,5дБ (тип.)

выше 10 МГц                                       <0,4дБ (тип.)

Усилитель мощности

Номинальная выходная мощность:                              75Вт

Диапазон частот:                                                        150кГц……230МГц

Входной импеданс:                                                       50 Ом

Вносимые потери на входе:                                       10дБ

Вносимые потери на выходе:                                    9,5дБ

Коэффициент усиления:                                            50дБ

Неравномерность КУ:                                             ±3дБ
Выходная мощность

 в режиме насыщения:                                             48,75дБм

Предельно допустимая

 входная мощность в 

линейном режиме:                                                <-3дБм   макс. +10дБМ

Искажение на второй гармонике

при номинальной выходной мощности:             < -35дБн

  Искажение на третьей гармонике

при номинальной выходной мощности:            <-18дБн

	Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

	 -  род тока – переменный 110-230В,50-60Гц 

	Подраздел 4.3 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Оборудование должно быть аттестовано в органах Ростехрегулирования РФ в соответствии с ГОСТ Р8.568-97 и иметь аттестат, протокол первичной аттестации испытательного оборудования, программу и методику первичной и периодической аттестации (ПМА).



	Подраздел 4.4 Требования к комплектности

	Компактная система для испытаний на помехоустойчивость NSG 4070 -75
 в составе;  

NSG 4070, РЧ генератор(9 кГц….1 ГГц), измеритель мощности (с усилительным модулем 150 кГц…. 1 ГГц на 75 Вт) -1шт. артикул 253290.
Комплект РЧ кабелей LE 4070 для NSG 4070 в составе; РЧ кабель  N(штекер)- N(штекер) длиной 3 м  с одним прямоугольным штекером, RG223; РЧ кабель BNC (штекер)- N(штекер) длиной 250 мм, RG223; РЧ кабель  N(штекер)- N(штекер) длиной 120 мм, RG58; РЧ кабель  N(штекер)- BNC(штекер) длиной 2м, RG223; адаптер N(штекер)- N(штекер); адаптер N(гнездо)- BNC(штекер)-1к-т,    артикул 253104.
аттенюатор ATN 6075 75 Вт cw N(гнездо)- N(гнездо)-1шт; артикул 235307
EM клещи с устройством калибровки KEMZ 801AS-1шт

	Подраздел 4.5Требования к маркировке

	Оборудование должно иметь маркировку предусмотренную фирмой изготовителем. На передней панели оборудования в левом верхнем углу должен быть указан тип оборудования (NSG 4070) в правом верхнем углу название фирмы(TESEQ).

	Подраздел 4.6 Требования к упаковке

	Оборудование должно поставляться в специальной упаковке соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, обеспечивающим полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.  


	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации оборудования должен бать не менее12 месяцев.


