
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«09» апреля 2015 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку кондуктометров КАЦ-037-40.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
Техническое задание. 
на поставку кондуктометров автоматических КАЦ-037-40 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Кондуктометр автоматический  КАЦ-037-40
	шт.
	10


Кондуктометр автоматический  КАЦ-037-40 (с блоком датчиков ДК-4 (погружной) (0,06…100 мкСм/см)) согласно ТУ 4215-114-11702679-2000 – в количестве 10 шт.
Наличие государственной поверки на 1 год обязательно.

1 Назначение

1.1 Автоматический цифровой кондуктометр КАЦ-037 является стационарным (щитовым) прибором для измерения приведенной к температуре 25°С удельной электропроводности (УЭП) воды и водных растворов низкой концентрации и сигнализации о превышении измеряемой УЭП заданного потребителем порога. Кондуктометр предназначен для использования в системах мониторинга водно-химического режима на тепловых электростанциях и в тепловых сетях, а также в пищевых, химических и иных производствах. Результаты измерения в выбранном пользователем поддиапазоне УЭП передаются в систему регистрации и обработки информации посредством токового сигнала, не связанного с потенциалом Земли. Сигнал о превышении уставки выдается контактами мощного промежуточного реле.

2 Технические требования

	Параметры окружающей среды:
	

	      температура
	5…50 °С

	      относительная влажность при температуре 35 °С
	80 %

	      давление
	84...106,7 кПа

	Амплитуда синусоидальных вибраций частотой до 25 Гц
	не более 0,1 мм

	Сопротивление проводов в кабеле, связывающем блок датчиков с измерительным блоком
	не более 30 Ом

	Сопротивление цепи выходного тока при выбранном диапазоне его изменения:
	

	      0...5 мА
	0...2600 Ом

	      0..20 мА или 4...20 мА                               
	0...650 Ом

	Параметры пробы:                            
	

	     температура
	от 5 до 90 °С

	     расход: через Н-катионитный фильтр
	10±2 л/час

	    через блок датчиков
	от 3 до 30 л/час

	    давление, не более
	1 МПа

	    содержание механических примесей, не более.
	5 мг/кг

	Напряжение питания при частоте сети 49...51 Гц
	187. .242 В

	Потребляемая мощность, не более                                                                                
	15 ВА

	Нагрузка на контакты сигнального реле:
	

	     напряжение переменного или постоянного тока
	250 В

	     ток                                                                                     
	1.5 А

	Основная относительная погрешность измерения УЭП при температуре 25 °С
	не более ± 1,5%

	Габаритные размеры, не более     
	

	блок датчиков                                                                                                           
	Приложение 1

	     измерительный блок                                                                             
	160 x 240 x 210 мм

	Масса, не более 
	

	    блок датчиков                                                                                                           
	2,0 кг

	    измерительный блок                                                                                                
	3.5 кг




Кондуктометр автоматический  КАЦ-037-40 должен быть укомплектован блоком датчиков ДК-4 (погружной датчик) с параметрами (0,06…100 мкСм/см)). Габаритные и присоединительные размеры датчика приведены в приложении 1.

3 Комплектность поставки

В комплект поставки кондуктометра должны входить:
	Наименование
	Кол-во, шт

	Измерительный блок
	1

	Блок  датчиков ДК-4 (погружной)
(0,06…100 мкСм/см)
	1

	Комплект запасных частей и принадлежностей:
	

	розетка 2РМ14КПЭ4Г1
	1

	вставка плавкая ВП1-1 0.25 А
	2

	        основание
	1

	Руководство пи эксплуатации
	1

	Паспорт
	1


[image: image1.jpg]64

M
"

=

A

T M42x2-8g
‘ . 239-0.25
3 30021

20

110 -

202

D22





	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Согласно ТУ 4215-114-11702679-2000.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Требования к комплектности

	Товар должен поставляться комплектно, обеспечивать полную функциональную совместимость.

	Подраздел 3.2 Требования к маркировке 

	Требования к маркировке согласно ТУ 4215-114-11702679-2000.

	Подраздел 3.3 Требования к упаковке

	Требования к упаковке согласно ТУ 4215-114-11702679-2000.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Право собственности на передаваемый товар переходит к Покупателю после подписания товарных накладных. Требования по приемке, методы контроля и испытаний, транспортировка и хранение согласно ТУ 4215-114-11702679-2000

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	На весь товар должен предоставляться комплект эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон, сертификаты.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантии изготовителя согласно ТУ 4215-114-11702679-2000.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Требуемый срок поставки в течение 75 дней с момента подписания договора


