УТВЕРЖДАЮ:

Президент  ОАО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко
_____________________________

                                  подпись 

«___» сентября 2014 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по лоту  №  1081 н/З-14 «Поставка оборудования для лаборатории ОИИЗ для нужд ОАО «НИАЭП»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Нижний Новгород

2014 г.
Техническое задание 

на поставку оборудования для лаборатории ОИИЗ для нужд ОАО «НИАЭП»
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество определяется в соответствии со Спецификацией (Таблица 1).

2. Место, сроки и условия поставки товара: г. Нижний Новгород, пл. Свободы д.3.
3. Срок поставки: в течение 60 календарных дней после заключения договора.
4. Условия и сроки оплаты: в соответствии со ст. 2 Проекта договора (Часть 2 Тома 1 документации).
4. Срок предоставления гарантии качества товара: не менее 12 месяцев с момента приемки-передачи Товара и подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12).

5. Требования к поставляемому товару: 

- товар должен быть новым, ранее не использованным, 2014 года выпуска;

- обязательное наличие сертификатов на товар;

- наличие свидетельств о поверке;

- приборы должны быть внесены в государственный реестр средств измерений;

- наличие инструкции по эксплуатации, паспортов.
7. Требования к сервису:

- Пусконаладочные работы, настройка оборудования обязательны;
- Возможность обеспечивать оперативное гарантийное и послегарантийное обслуживание в городе Нижний Новгород;
- Консультационное сопровождение оборудования и методик;
- Актуализация методических материалов.

Таблица 1. Спецификация на поставку оборудования для испытания грунтов

	Наименование
	Состав комплекта и характеристики 
	Кол-во


Методика М 03-07-2009 ПНД Ф 16.1:2:2.2.63-09 

	ГСО (на определяемые компоненты)

Реактив-модификатор для анализа сложных проб, 50 мл

Реактив-модификатор для анализа сложных проб, магниевый, 50 мл
Стол лабораторный для приборов SN-02 /9

для крепления «МГФ-915МД» - 1 шт. (описание ниже).

Шкаф лабораторный вытяжной HN-05/8 – 1 шт. (описание ниже).

Стол лабораторный усиленный SUN-04/9 – 1 шт. (описание ниже).

Бидистилятор железный BJN-0037/14 – 1 шт.

Машина лабораторная моечная GW4060 (описание ниже) – 1 шт.
	1
	

	 Бета-гамма спектрометрического комплекса с альфа-радиометром "Прогресс-БГ+АР"
	Оборудование предназначено для измерения активности радионуклидов, измерение суммарной активности счетных образцов, определение радионуклидного состава счетных образцов.

Требования к поставляемому оборудованию.

Бета-гамма спектрометрический комплекс с альфа – радиометром.

Спектрометрический комплекс «Прогресс» состоит из совокупности измерительных трактов ,объединенных единой программной оболочкой. Блоки детектирования  ,входящие в состав измерительных трактов ,подключаются к компьютеру через порт USB.

Гамма-тракт:

автоматический учет плотности вещества счетного образца; текущий контроль  за работоспособностью спектрометра и стабильностью его метрологических характеристик; расчет неопределенности результатов измерения; светодиодная стабилизация;размещение результатов измерения в базе данных ;настраиваемая форма протокола измерения. Измерение активности гамма – излучающих радионуклидов в счетных образцах.

Бета-тракт: возможность измерения  активности радионуклида стронций -90 в пробах биологичсекого происхождения без специальной пробоподготовки;измерение  активности радионуклида стронций -90 в пробах почвы и других пробах внешней среды с использованием специализированных методик ускоренного радиохимического концентрирования.

Альфа-радиометр : измерение суммарной активности альфа-излучающих радионуклидов в тонкослойных счетных образцах. Светозащищенный корпус ;система блокировки высокого напряжения при смене образца.

Комплект принадлежности:

-сцинтилляционный блок детектирования на основе NaI(TI) с кристаллами 63*63 мм и встроенными блоками питания,усиления и АЦП-1 шт;

Защита свинцовая толщиной 50 мм;

Программное обеспечение «Прогресс» - 1шт;

ПК – 2 ед

Требования к персональному компьютеру:

· Полностью совместимый с IBM PC,

· процессор не менее Pentium-III;

· DVD-ROM для чтения DVD и CD,

· оперативная память не менее 2 Гб;
· монитор sVGA (не менее 1024х768, диагональ не менее 19 дюймов), мышь, клавиатура,

· не менее 100 Гб жесткий диск,

· операционная система Windows ХР.

· наличие свободного СОМ-порта для подсоединения кабеля для связи прибора и компьютера

Калибровочный источник Cs-137+К-40   с паспортом радиационной безопасности – 1 шт.;

Сосуды Маринелли 1л. – 5шт.;

Чашки Петри диаметром 90 мм – 5 шт.;

Методика измерения активности радионуклидов – 3шт.;

Цифровой блок детектирования с встроенными блоками питания, усиления и АЦП 1 шт; 

-защита свинцовая

Калибровочный источник Sr-90+Y-90  - 1шт.;

Кювета для бета-спектрометра диаметром 70 мм – 5шт.;

Устройство для уплотнения проб – 1шт.;

Альфа –радиометр Прогресс Ар – 1шт;

Контрольный источник альфа –излучения на основе изотопа урана – 1шт.;

Комплект оснастки – 1шт.;

Диск под контрольный источник – 1 шт;

Подложка – 5шт.;

Кювета – 1 шт.;

Кольцо – 1 шт.;

Кювета с отверстием – 1шт.;

Пленка полиэтилентерефталатная – 10 шт.

Сборник документов по обеспечению радиационного контроля воды – 1 шт;

Стол лабораторный для приборов SN-02 /9» - 1 шт. (описание ниже).
	1

	Спектрофотометр Юнико 2100 
	Комплект поставки

1. Спектрофотометр

2. шнур питания

3. кабель для подключения к ПК

4. чехол от пыли

5. руководство по эксплуатации на русском языке

6. заглушка (кювета с пропусканием «0» для компенсации темнового тока)

7. держатель для контрольных светофильтров

8. запасная галогеновая лампа

9. Свидетельство о первичной Госповерке сроком на 1 год (или клеймо поверителя в паспорте на прибор)

10. Методика поверки

11. Сертификат

12. Паспорт

13. Набор кювет 

Стол лабораторный для приборов SN-02 /9» - 1 шт. (описание ниже).

	1

	
	Модель UNICO 2100
	

	
	Спектральный диапазон длин волн  325-1000 нм
	

	
	Полоса пропускания 5 нм
	

	
	Оптическая система Однолучевой, дифракционная решетка 1200 штрихов\мм
	

	
	Установка длин волн электронная
	

	
	Погрешность установки длины волны 2 нм
	

	
	Повторяемость установки волны 1 нм
	

	
	Фотометрический диапазон 0-125%Т, -0.1-2.5А, 0-1999С (1-1999F)
	

	
	Фотометрическая точность  0.004А @0.5А
	

	
	Рассеянный свет  <0.3%T @ 340 нм & 400 нм
	

	
	Стабильность  0.002А\ч @500 нм
	

	
	Отделение для кювет  Достаточное для 3-х  кювет длиной до 100 мм
	

	
	Дисплей 2-х строчный, 9 знаков
	

	
	Источник света  Галогеновая лампа
	

	
	Питание  115\230 В
	

	
	Кюветное отделение модернизировано под Российский стандарт 5-50 мм
	

	
	Габариты, вес  470 мм*400 мм*140 мм, 12 кг
	


Описания и характеристики комплектующих.

Стол лабораторный для приборов SN-02 /9

[image: image1.jpg]



В основе стола лабораторного - разборный каркас, изготовленный из стальных прямоугольных труб (сечением 60х30х2 мм), окрашенных эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень.

Для компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм). 

Стол оборудован лицевыми и боковыми экранами, изготовленными из листовой стали и окрашенных эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета. Лицевой экран - съемный, обеспечивает доступ к необходимым коммуникациям и оборудован защелками. 

Стол изготовлен в усиленном варианте и выдерживает нагрузку - до 500 кгс/м².

Под рабочей поверхностью  установлены два выдвижных ящика из ламинированной древесно-стружечной плиты светло-серого цвета.

Стол комплектуется надставкой с блоком розеток (4 шт., 220В, IP54, с закрытым корпусом) и дифференциальным автоматом 16 А. Максимальная суммарная мощность подключаемого оборудования - 2,5 кВт.

Материал рабочей поверхности стола: керамогранит с бортиком из нержавеющей стали высотой 8 мм.

Габариты (ДхГхВ), мм: 1200х750х900(1050).

Шкаф лабораторный вытяжной HN-05/8

[image: image2.jpg]



В основе шкафа вытяжного специального - каркас, изготовленный из стальных прямоугольных труб (сечением 50х25х2 мм и 25х25х2 мм), окрашенных эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень.

Корпус шкафа изготовлен из листовой стали окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень.

Для компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм). 

В верхней части вытяжного шкафа установлен подъемный защитный экран с безопасным  стеклом «Триплекс». Экран соединен с противовесами, что позволяет фиксировать его на требуемой высоте (максимальная высота подъема 800 мм). 

Увеличенная обзорность рабочей зоны (остекление проема спереди на всю высоту).

Внутренняя рабочая зона облицована специальным пластиком, стойким к кислотам, щелочам, растворителям и повышенным температурам.

Материал рабочей поверхности столешницы шкафа: керамогранит с бортиком из нержавеющей стали высотой 8 мм.

Шкаф оборудован:

• сливом из полипропилена, Италия (250х100х150 мм) – расположен справа;

• специальным химически стойким краном для холодной воды с наружным управлением, FAR (Италия);

• сифоном c гибким гофрированным шлангом из полипропилена (длина 1300 мм) для подключения к канализации;

• медными трубками (длина 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;

• фильтром для механической очистки воды.

В верхней части шкафа устанавливается патрубок диаметром 250 мм для подключения к центральной вытяжной системе. Без вентилятора.

Для освещения рабочей зоны шкафа имеется светильник с двумя лампами дневного света 18W.

Вытяжной шкаф оборудован тремя евророзетками (220В, с закрытым корпусом, стандартно расположены слева), дифференциальным автоматом 16А, выключателем освещения, электрическим кабелем длиной 1500 мм с евровилкой. 

Максимальная суммарная мощность подключаемого оборудования - 2,5 кВт.

Нижняя часть шкафа - тумба с тремя отделениями, каждое с дверью, два отделения – с регулируемой полкой внутри. Петли дверей находятся вне зоны хранения. С левого и центрального отделений предусмотрена вытяжка. Левая тумба комплектуется вентилируемой химически стойкой капсулой из стеклопластика. 

Шкаф поставляется в разобранном виде и состоит из нижней и верхней части, которые соединяются между собой винтовым соединением. 

Габариты рабочей зоны (ДхГхВ), мм: 1400(1236)х740х1385.

Габариты шкафа (ДхГхВ), мм: 1500x900(1000)x2400(2530).

Монитор воздушного потока  Устанавливается на Шкаф лабораторный вытяжной HN-05/8

Монитор воздушного потока устанавливается на левой боковой панели шкафа вытяжного.

Функции: 

- измеряет и отображает на дисплее скорость потока воздуха и издаёт звуковой и визуальный сигнал в случае нарушения режима аспирации;

- возможность ручной настройки по месту.

Стол лабораторный усиленный SUN-04/9 – для установки шкафа HN-05/8.
[image: image3.jpg]



В основе стола лабораторного - разборный каркас, изготовленный из стальных прямоугольных труб (сечением 60х30х2 мм), окрашенных эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень.

Для компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм). 

Стол оборудован лицевыми и боковыми экранами, изготовленными из листовой стали и окрашенных эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета. Лицевой экран - съемный, обеспечивает доступ к необходимым коммуникациям и оборудован защелками. 

Стол изготовлен в усиленном варианте и выдерживает нагрузку - до 500 кгс/м².

Материал рабочей поверхности стола: керамогранит с бортиком из нержавеющей стали высотой 8 мм.

Габариты (ДхГхВ), мм: 1500х900х900 (для работы стоя).

Блок электрический на три розетки 

Устанавливается на Стол лабораторный усиленный SUN-04/9

В основе блока листовой металл, окрашенный порошковой краской светло-серого цвета.

Комплектация: 3 розетки 220В Mennekes с крышкой (синяя) 220В класс защиты IP 54, с закрытым корпусом, автомат отключения питания 16А.

Максимальная суммарная мощность подключаемого оборудования 2,5 кВт.

В комплекте кабель длиной 1,5 м с евро вилкой. 

Габариты (ШхГхВ), мм: 120х100х200. 

[image: image4.jpg]



Кран для горючих газов настенный (пр-во CARLOS ARBOLES, Испания)

Устанавливается на Стол лабораторный усиленный SUN-04/9

[image: image5.jpg]



Габариты (ДхШхГ), мм:  250х100х150.

Устанавливается на стол  поз.4.
Слив полипропиленовый SNK3015W (пр-во Polysink, Италия) с набором для установки

Устанавливается на Стол лабораторный усиленный SUN-04/9

[image: image6.jpg]



Стол-мойка одинарная SMN-01/8
[image: image7.jpg]



В основе стола-мойки - разборный каркас, изготовленный из стальных прямоугольных труб (сечением 60х30х2 мм), окрашенных эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень.

Корпус стола-мойки изготовлен из листовой стали окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета. Подвесная тумба оборудована двумя дверьми со специальными петлями полного открывания 270°. Фасады дверей имеют вверху скос под углом 45°.

Для компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм). 

Стол-мойка комплектуется:

• раковиной из полипропилена, Италия (р-ры: 400х400х300 мм) – установлена слева;

• специальным химически стойким смесителем для горячей и холодной воды, FAR (Италия);

• сифоном c гибким гофрированным шлангом из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к канализации;

• медными трубками (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;

• фильтрами для механической очистки воды.

Материал рабочей поверхности стола-мойки: искусственный кварцевый камень толщиной 20 мм (Италия) с бортиком из полимерного материала высотой 7 мм.

Габариты (ДхГхВ), мм: 1200х750х900.

Надстройка под дистиллятор NDN-01
[image: image8.jpg]



В основе надстройки под дистиллятор - сварной каркас, изготовленный из стальных прямоугольных труб (сечением 25х25х2 мм), окрашенных эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень.

Вариант исполнения - настольная.

Материал рабочей поверхности полки: химически стойкий пластик ЛАБГРЕЙД толщиной 18 мм без бортика (Италия).

Габариты (ДхГхВ), мм: 400х400х500.

Устанавливается на стол-мойку SMN-01/8

Машина лабораторная моечная GW4060 с системой сушки (Италия)

3-фазная, 400В, 7 кВт. Расп ылитель порошкообразного детергента, перистальтический насос для жидкого нейтрализатора, возможность установки 2 доп. Перистальтических насосов.

Комплект поставки: Универсальный лоток для мытья колб с системой сушки на 40 позиций.  – 1 шт. 

Детергент универсальный порошковый щелочной. Упаковка 10 кг. DETERGLASS.  – 1 шт.

Нейтрализатор жидкий кислотный для лабораторной посуды. Канистра 5 литров. ACIDGLASS P2. – 1 шт. Помпа бустерная PAD1. – 1 шт.

          Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
