- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Страна изготовитель | Ед. изм | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Гелиевый масс-спектрометрический течеискатель Типа ТИ1- 50 (ОАО «Завод «Измеритель», СПб) или эквивалент | 1.Описание течеискателя: Автоматический гелиевый течеискатель настольного исполнения обеспечивает все методы контроля герметичности, высокочувствительное обнаружение течей в объектах методами обдува, щупа, вакуумной камеры в режимах противотока и прямого потока. Пробный газ - гелий. - Применение течеискателя: - проверка любых промышленных объектов (вакуумные камеры, баки, трубопроводы, запорная арматура и т.п.), в том числе с высоким и нестабильным уровнем фона; - высокопроизводительная поточная проверка герметизированных изделий (уплотнения, запорная арматура, корпуса электронных приборов, изделия микроэлектроники); - встраивание в автоматические линии с централизованным управлением; - решение научно-исследовательских задач, требующих нестандартных алгоритмов при работе с вакуумом. - Течеискатель удовлетворяет следующим уловиям: - большой цветной дисплей с комфортным для восприятия отображением информации о состоянии течеискателя, а также о ходе процесса вакуумных испытаний в текстовой и графических формах; - верхнее расположение входного фланца; - возможность архивирования и просмотра результатов испытаний, как в самом течеискателе, так и с переносом на внешний ПК; - возможность сохранения в памяти прибора до 4000 результатов испытаний; - высокая надежность течеискателя за счет непрерывного самотестирования состояния вакуумной системы, а также устойчивость к внезапному отключению электропитания; - автоматическая подстройка и калибровка по встроенной, а также внешней контрольной течи; - широкий диапазон регистрируемых потоков натекания; - следящая и динамическая компенсация фона; - интерфейсы управления RS232C, RS485, позволяющие сопрягать течеискатель с внешним ПК, а также встраивать его в автоматические линии; - удобная квазисенсорная панель высокого качества с управляющей мнемосхемой; - звуковая, световая и цифровая индикация результатов проверки изделия на герметичность, хорошо различимая даже в самых неблагоприятных условиях; - ввод параметров течеискателя при помощи одной ручки управления (энкодер); - легкая, компактная и исключительно простая в обслуживании компоновка всех узлов прибора; - возможность подключения внешнего пульта дистанционного управления, позволяющего не только наблюдать результаты испытаний, но и управлять течеискателем; - использование в системе управления течеискателя современных датчиков Thyracont с температурной компенсацией показаний; - защита анализатора от отравления гелием; - работа без жидкого азота. - Основные технические характеристики (выделенные характеристики для эквивалентов являются незаменимыми) Основные параметры; Значение. Напряжение питания, В; частота, Гц; 220±22; 50. Потребляемая мощность, не более, Вт; 700. Турбомолекулярный насос. *** Технические характеристики насоса: -скорость высоковакуумной откачки по гелию, не менее 59 л/сек; -предельное остаточное давление не хуже 5 х 10-7Па; -максимальная скорость вращения ротора насоса 90 000 об/мин; -номинальная скорость вращения ротора 49 500 об/мин; -наличие дополнительного входа для подключения клапана автоматического напуска газа при остановке насоса; -наличие промежуточного входа со скоростью откачки по азоту не менее 10 л/с;; Типа «Edwards-EXT75DX» или эквивалент. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150; УХЛ категории 4.2. Диапазон рабочих температур, ºС; от +10 до +35. Масса течеискателя , не более, кг; 40. Габаритные размеры течеискателя, не более, мм; 484х470х392. *** Минимальный достоверно регистрируемый поток гелия (пороговая чувствительность), не более, м3Па/с; 510-13. *** Минимальный достоверно регистрируемый поток гелия при работе способом щупа, не более, м3Па/с; 110-9. Время отклика, сек: - на входе - со щупом 10 метров; менее 1 101. ***Производительность форвакуумного насоса, не менее, л/мин; 30. Время выхода в режим готовности (первично/повторно) не более, мин; 5/1. *** Режим БАЙПАС; наличие. *** Режим ПРОТИВОТОК; наличие. *** Режим ПРЯМОТОК; наличие. Предельное рабочее давление по входу, Па: - с дроссельной диафрагмой - без дроссельной диафрагмы в противотоке - в прямотоке; 100 000 1000 20. Режимы работы: - «Автоматический режим «Щуп» - «Автоматический режим «Универсальный» - «Ручной»; автоматический автоматический ручной. Анализатор с 180º поворотом в однородном магнитном поле, двойным катодом; наличие. Автодиагностика работоспособности системы (ТЕСТ); наличие. *** Звуковая, цветная графическая и цифровая сигнализация на дисплее, при регистрации уровня выходного сигнала выше установленного порога; наличие. Автонастройка по внутренней гелиевой течи; наличие. Калибровка по внешней гелиевой течи; наличие. Внешний выход для подключения выхлопной магистрали; наличие. Внешняя магистраль с фильтрующим элементом для напуска чистого газа на вход течеискателя; наличие. *** Интерфейс оператора: цветной графический дисплей. Параметры дисплея : разрешение не менее 800х480 точек на дюйм; диагональ не менее 7 дюймов; количество цветов - не менее 262 000; яркость не менее 320 Кд/м2;; наличие. *** Ввод параметров и команд управления течеискателем одной ручкой- 2-х позиционным энкодером; -ресурс по вращению, не менее 100000 циклов; -ресурс переключателя, не менее 20000 циклов;; наличие. Возможность изменения программы течеискателя и обработки результатов измерений в соответствии с требованиями заказчика; обеспечивается. Связь с внешним ПК с возможностью управления течеискателем от ПК по интерфейсу управления RS232C и RS485.; обеспечивается. *** Количество обрабатываемых и сохраняемых в течеискателе результатов испытаний без подключения внешнего компьютера, не менее 4000 штук; наличие. *** Время отображения графика одного испытания, не менее 8 часов; наличие. Возможность выбора единиц измерения, не менее 5 шт. : м3 Па/сек, мбар л/сек, мВ, лмкм.рт.ст./сек, атмсм3 /сек; наличие. Следящая компенсация фона; наличие. Динамическая компенсация фона, при которой фон измеряется по отдельному каналу течеискателя; наличие. *** Дополнительный вход для щупа; наличие. *** Использование в вакуумной системе термокомпенсированных датчиков Thyracont VSP842 имеющих следующие характе-ристики: -тип присоединения к вакуумной системе : резьба NPT 1/8''; -диапазон измерения 750-10-3 мм.рт.ст.; -точность в диапазоне 10-0.01 мм.рт.ст. не хуже 15%; -наличие встроенного термоком-пенсационного датчика непосред -ственно в измерительной по-лости; -постоянная времени отклика, не более 200 мс;; наличие. *** -критерии эквивалентности. Включение данных критериев в ТЗ является обязательным условием при участии продукции ОАО «Завод «Измеритель» в тендерных процедурах закупок. В случае предложения на торги оборудования-эквивалента течеискателю ТИ1-50, ПОСТАВЩИК обязан приложить к своей заявке техническую документацию и дока-зательный расчет, подтверждающие факт того, что предлагаемое к пос-тавке оборудование обладает соот-ветствующими характеристиками.. - Комплект поставки №; Наименование; Кол-во (шт). Течеискатель масс-спектрометрический гелиевый; 1. 1.1; Форвакуумный пластинчато-роторный насос типа Edwards - E2M1,5 1ф; 1. 1.2; Турбомолекулярный насос типа Edwards-EXT75DX; 1. 1.3; Течь гелиевая «Гелит-1»; 1. 1.4; Комплект ЗИП; 1. 2.; Щуп каппилярный 10 метров; 1. 3.; Эксплуатационные документы на русском языке. 3.1; Течеискатель масс-спектрометрический гелиевый Руководство по эксплуатации.; 1. 3.2; Течеискатель масс-спектрометрический гелиевый Формуляр.; 1. 3.3; Течь гелиевая «Гелит-1». Свидетельство о поверке.; 1. - Требования к гарантии Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты его ввода в эксплуатацию (подписания «акта ввода оборудования в эксплуатацию»), но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента поставки оборудования ЗАКАЗЧИКУ. ПОСТАВЩИК гарантирует ЗАКАЗЧИКУ возможность в течение 10 лет с момента завершения гарантийных обязательств обеспечить поставку запасных частей и расходных материалов, обеспечить техническое обслуживание оборудования, по отдельным договорам. - Прочие условия Поставляемое оборудование: - свободно от прав третьих лиц; - работоспособное и готовое к эксплуатации. Оборудование, оснастка и т.д. поставляются комплектно и обеспечивают конструктивную и функциональную совместимость. | Россия | шт. | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, свидетельство о поверке, паспорт изделия и инструкция по эксплуатации на русском языке);

- товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), выпуска не ранее 2014  года;

- прибор должен быть внесен в реестр средств измерения РФ, иметь первичную поверку;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).