ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку блоков детектирования, управления и датчиков
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:

Поставка блоков детектирования, управления и датчиков для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Предлагаемое к поставке оборудование должно быть серийным, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Требования к техническим характеристикам товара
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Блок детектирования нейтронов АСРКБ1У.08
(или эквивалент)
	Прибор должен быть предназначен для преобразования потока нейтронов в последовательность стандартных электрических импульсов при работе в составе автоматизированных систем радиационного контроля. Прибор должен иметь возможность использоваться при проведении непрерывного контроля радиационной обстановки внутри технологических зон предприятий ядерно-оружейного комплекса, пунктов хранения радиоактивных веществ и других помещений, где проводятся работы с источниками ионизирующего излучения, а также для радиационного мониторинга окружающей среды.

Прибор должен быть устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха в диапазоне от минус 50 до +50°С и влажности 95% при 35°С.

Прибор должен быть устойчив к воздействию синусоидальной вибрации от 5 до 35Гц с амплитудой ускорения 5g. Основные требования к техническим характеристикам прибора:

1. Статистическая чувствительность к нейтронному излучению источника Cf-252: не менее – 60 имп./н·см²

2. Скорость счета в естественных фоновых условиях: от 0,3 до 0,6 с-1

3. Тип нейтронного детектора:  He-3 пропорциональный счетчик, D (диаметр) от 30 до 1000 мм

4. Внешнее стабилизированное питание: +12 В/ 60 мА.

5. Выходной сигнал: TTL (120R).

       6. Внешние габариты: не более 1270х100х113 мм, вес –  не более 15 кг
	1
	шт.

	2
	Блок детектирования гамма излучения АСРКБ1У.14

(или эквивалент)
	1. Прибор должен быть предназначен для преобразования потока гамма-излучения в диапазоне энергий от 0,05 до 3,0 МэВ в последовательность стандартных электрических импульсов при работе в составе автоматизированных систем радиационного контроля. Прибор должен иметь возможность использоваться при проведении непрерывного контроля радиационной обстановки внутри технологических зон предприятий ядерно-оружейного комплекса, пунктов хранения радиоактивных веществ и других помещений, где проводятся работы с источниками ионизирующего излучения, а также для радиационного мониторинга окружающей среды.

2. Прибор должен быть совместим с уже имеющимися на объекте мониторами радиационными КСАР1У.
3. Прибор должен быть устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха в диапазоне от -35 до +500С и влажности до 95 % при 35 0С.

4. Прибор в составе стационарных систем радиационного контроля должен быть прочен к воздействию температуры в диапазоне от -50 до +50 0С.

5. Предельно допустимая скорость изменения температуры в условиях эксплуатации прибора не должна превышать 5 0С/час.

6. Прибор должен быть устойчив к воздействию синусоидальной вибрации  от 5 до 35 Гц с амплитудой ускорения 5g.

. Основные требования к техническим характеристикам прибора:
Чувствительность детектора к излучению изотопов, не менее, квант/имп·см2:

Номинальное значение

Измеренное значение, не менее

Am-241

500

510

Cs-137

700

720

Co-60

450

455


	1
	шт.

	3
	Блок детектирования гамма излучения АСРКБ1У.14-01
(или эквивалент)
	1. Прибор должен быть предназначен для преобразования потока гамма-излучения в диапазоне энергий от 0,05 до 3,0 МэВ в последовательность стандартных электрических импульсов при работе в составе автоматизированных систем радиационного контроля. Прибор должен иметь возможность использоваться при проведении непрерывного контроля радиационной обстановки внутри технологических зон предприятий ядерно-оружейного комплекса, пунктов хранения радиоактивных веществ и других помещений, где проводятся работы с источниками ионизирующего излучения, а также для радиационного мониторинга окружающей среды.

2. Прибор должен быть совместим с уже имеющимися на объекте мониторами радиационными КСАР1У.
3. Прибор должен быть устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха в диапазоне от -35 до +500С и влажности до 95 % при 35 0С.

4. Прибор в составе стационарных систем радиационного контроля должен быть прочен к воздействию температуры в диапазоне от -50 до +50 0С.

5. Предельно допустимая скорость изменения температуры в условиях эксплуатации прибора не должна превышать 5 0С/час.

6. Прибор должен быть устойчив к воздействию синусоидальной вибрации  от 5 до 35 Гц с амплитудой ускорения 5g.

. Основные требования к техническим характеристикам прибора:
Чувствительность детектора к излучению изотопов, не менее, квант/имп·см2:

Номинальное значение

Измеренное значение, не менее

Am-241

250

250

Cs-137

300

300

Co-60

200

200


	1
	шт.

	4
	Блок управления системы детектирования КСАР1У.031-02
(или эквивалент)

	1. Блок управления должен быть предназначен для управления работой стационарных систем радиационного контроля транспорта, грузов и почтовых отправлений для обнаружения ядерных материалов и радиоактивных веществ. 

2. Блок управления должен быть совместим с уже имеющимися на объекте мониторами радиационными КСАР1У, имеющими сертификаты соответствия ГОСТ Р 51635-2000.

3. Блок управления (БУ) в составе стационарных систем радиационного контроля должен быть прочен к воздействию температуры в диапазоне от -50 до +50 0С.

4. Предельно допустимая скорость изменения температуры в условиях эксплуатации БУ не должна превышать 5 0С/час.

5. БУ должен быть устойчив к воздействию синусоидальной вибрации от 5 до 35 Гц с амплитудой ускорения 5g.

6. БУ должен питаться от сети 220В, 50 Гц. БУ должен формировать вспомогательные напряжения +5В, +12В для питания контроллера, платы управления и периферийных блоков радиационного монитора. 

7. Настройка параметров работы БУ и связь с внешней ЭВМ должна иметь возможность осуществляться через разъем ETHERNET с помощью специальной программы.

БУ должен быть предназначен для работы с блоками детектирования и вспомогательными блоками соответствующими модификации БУ.
	1
	шт.

	5
	Датчик несанкционированного доступа (ДНД)


	1. ДНД должен быть совместим с уже имеющимися на объекте мониторами радиационными КСАР1У.
2. ДНД должен быть предназначен для формирования сигнала при несанкционированном вскрытии колонны монитора.

3. ДНД в составе стационарных систем радиационного контроля должен быть прочен к воздействию температуры в диапазоне от -50 до +50 0С.

4. ДНД должен быть устойчив к воздействию  синусоидальной вибрации от 5 до 35 Гц с амплитудой ускорения 5g.

      5.   ДНД должен состоять из магнитного датчика SC555 и разъема РС7ТВ
	1
	шт.

	6
	Выносной блок индикации (ВБИ)
	1. ВБИ должен быть совместим с уже имеющимися на объекте мониторами радиационными КСАР1У.
2. ВБИ должен быть предназначен для отображения режимов работы и состояния РПМ и его составных частей. ВБИ должен иметь светодиодные индикаторы и содержать звуковой излучатель. ВБИ должен иметь возможность устанавливаться на колонне монитора или в непосредственной близости от нее в соответствии с проектом.

3. ВБИ в составе стационарных систем радиационного контроля  должен быть прочен к воздействию температуры в диапазоне от -50 до +50 0С.

4. ВБИ должен быть устойчив к воздействию  синусоидальной вибрации от 5 до 35 Гц с амплитудой ускорения 5g.
	1
	шт.

	7
	Датчик присутствия (ДП)


	1. ДП должен быть совместим с уже имеющимися на объекте мониторами радиационными КСАР1У.
2. ДП должен быть предназначен для формирования сигнала при появлении объекта в зоне контроля доступа.

3. ДП в составе стационарных систем радиационного контроля должен быть прочен к воздействию температуры в диапазоне, не менее  от -50 до +50 0С.

4. ДП должен быть устойчив к воздействию  синусоидальной вибрации от 5 до 35 Гц с амплитудой ускорения 5g.

5. ДП должен состоять из инфракрасного датчика SICKWT24-2B210, металлического корпуса и выходного кабеля. Подключение к ПМ должно осуществляться через разъем РС7ТВ.

6. Дальность зоны контроля — от 0,1 до 2,5 метров (выставляется вручную при монтаже).

7. Потребляемый ток — 100 мА, рабочее напряжение от 10 до 30 В.

8. Класс защиты ДП не менее — IP67.
	1
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект  документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Сертификаты, паспорта и инструкции на каждую единицу оборудования.
        7. Место и порядок поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
       8. Срок поставки продукции:

Начало поставки – с момента заключения договора. 
Окончание поставки – не позднее 12 недель с момента заключения договора
Начальник отдела                                                                                                                                            Д. П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                                     Г. Б. Ручкина
