ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»






Разъяснение № 1 по запросу 

поступившему от участника процедуры закупки по извещению № 121-4994/672
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л.Духова»

	Наименование (полное, сокращенное):
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л.Духова» (ФГУП «ВНИИА»)

	Место нахождения:
	127055, г.Москва, ул. Сущевская д. 22


	Почтовый адрес:
	101000, г.Москва, Моспочтамт, а/я 918

	Адрес электронной почты:
	zakupki@vniia.ru

	Контактное лицо:
	Ермолов Иван Валерьевич тел./факс. (499) 972-84-27

	Время работы:
	в рабочие дни 9-00 до 17-00 (в пятницу с 9-00 до 14-00), по московскому времени


Вид процедуры закупки: открытый запрос цен в электронной форме.
Предмет договора:

Поставка измерительного оборудования и комплектующих элементов (Далее «Товар»). Количество и технические характеристики Товара приведены в Части 3 «Техническая часть» конкурсной документации.

Срок поставки: не позднее 30.06.2014 г.
	№

пп
	Вопрос, поступивший от Участника
	Ответ Заказчика:

	1
	В техническом задании на поставку указано п.1 указано:

Лазер одночастотный BoostiK E15 (NKT Photonics A/S) или эквивалент.

Ширина линии излучения – не более 15 кГц;

Прошу указать возможность замены на лвзер с аналогичными характеристиками, но ширина линии излучения – не более 50 кГц
	Ширина линии излучения равная 15 кГц является максимальной допустимой для использования в наших работах, поэтому замена на лазер с шириной линии излучения равной 50 кГц исключена.



	2
	В техническом задании на поставку указано п.2 указано:

Цифровой осциллограф LabMaster 10-20 Zi + опция 64 М (LM 10 Zi-M-64) или эквивалент 3 шт.
Данный осциллограф реализован в виде отдельного интерфейсного блока (наблюдение, синхронизация, ввод/вывод) и отдельных 4-х канальных измерительных блоков

Одна измерительная система LabMaster 10-20 Zi может содержать (поддерживать) до 80 измерительных каналов.

Прошу указать количество и обозначение измерительных блоков для каждой измерительной системы.

	Измерительные системы являются независимыми и каждая должна содержать по одному интерфейсному и  измерительному блоку. (При этом должна сохраняться возможность расширения каждой отдельной системы, поэтому выбран данный тип осциллографа)


	3
	В техническом задании на поставку указано п.5 указано:
Высокоскоростной фотодетектор 1414 (Newport) или эквивалент. Полоса пропускания – не менее 25 ГГц

Однако, полоса пропускания осциллографов LabMaster 10-20 Zi составкяет 20 ГГц

Прошу указать возможна ли замена фотодетектора с полосой пропускания 25 ГГц на фотодетектор с полосой пропускания не менее 20 ГГц
	Замена не возможна, так как использование фотодетектора с ПП 20 ГГц совместно с осциллографом с ПП 20 ГГц обеспечит результирующую ПП ниже необходимых 20 ГГц.



Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ





«ВСЕРОССИЙСКИЙ 


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ 


ИМ. Н.Л.ДУХОВА»





ВНИИА








_1069490136.unknown

