Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку стандарта частоты
Снежинск
2015
СОДЕРЖАНИЕ
	
	Стр.

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ                                                                                       
	3

	         Подраздел 1.1 Наименование                                                                                  
	3

	         Подраздел 1.2 Сведения о новизне                                                                         
	3

	         Подраздел 1.3 Код ОКП                                                                                           
	3

	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                                                                             
	3

	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ                                                                      
	3

	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ                                                                   
	3

	         Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры                                                    
	3

	         Подраздел 4.2. Требования по надежности                                                            
	3

	         Подраздел 4.3 Основные технические требования
	3

	         Подраздел 4.4 Требования к комплектности                                                         
	4

	         Подраздел 4.5. Требования к маркировке
	4

	         Подраздел 4.6. Требования к упаковке
	4

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ                            
	4

	         Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки                                                               
	4

	         Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных              
документов при поставке товаров                                                                                      
	5

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ                                             
	5

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИЙ                                                                                                                           
	6

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ                                                                                                                           
	6

	         Подраздел 8.1 Количество поставки
	6

	         Подраздел 8.2 Срок поставки                                                                                                    
	6


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	 Стандарт частоты  GPS-12RG (или аналог с такими же техническими характеристиками)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	        Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее года, не

	бывшим в употреблении, не восстановленным не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	42  2151  5


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	     Стандарт частот GPS-12RG (или аналог с такими же техническими характеристиками) предназначен для использования в качестве источника опорного сигнала в сфере радиоэлектроники и метрологии. Область применения – используется при поверке и калибров​ке средств измерений времени и частоты.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	 - Диапазон температур эксплуатации, °С                       от плюс 20 до плюс 26 
 - Диапазон рабочих температур, °С                                от 0 до плюс 50 

- Относительная влажность воздуха, % 
                      от 30 до 80.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Габаритные размеры, мм (не более)                                  210х108х395

	Масса, кг (не более)                                                             2,7 (без батарей)

	Подраздел 4.2. Требования по надежности

	Срок службы, лет (не менее)
                                    6

	Подраздел 4.3 Основные технические требования 

	Частоты выходных синусоидальных сигналов, МГц
	 5 и 10

	Пределы допускаемой относительной погрешности частоты прибора в режиме удержания частоты на интервале 1 год

	± 5x10-10

	Пределы допускаемой относительной погрешности частоты прибора в режиме синхронизации частоты сигналов космических навигационных систем (далее КНС) ГЛОНАСС и GPS на интервале 1 год

	± 5x10-11

	Предел допускаемой относительной погрешности воспроизведения частоты прибора от включения к включению в режиме удержания частоты - среднее квадратическое относительное отклонение частоты (СКО)

	2x10-11

	Пределы допускаемого относительного изменения частоты прибора в режиме удержания частоты на интервале 1 сутки

	±1,37x10-12

	Пределы допускаемой нестабильности частоты прибора - среднее квадратическое относительное двухвыборочное отклонение частоты (СКДО) [Вариация Аллана] на интервале:

1 с


10 с


100 с


1 сут

	3х10-11

1,4x10-11 

3х10-12

2x10-12

	Уровень выходного синусоидального сигнала на нагрузке 

50 Ом (СКЗ), В

	1 ± 0,2

	Время прогрева для обеспечения относительной погрешности

частоты прибора в режиме удержания, минут
	20

	Время синхрониза​ции по КНС для обеспечения относительной погрешности частоты прибора ± 1x10-10, часов (не более)

Время синхрониза​ции по КНС для обеспечения относительной погрешности частоты прибора ± 5x10-11 при начальной относительной погрешности по частоте
± 5x10-10, часов (не более)
	6

12

	Подраздел 4.4 Требования к комплектности

	В комплект поставки должны входить:

1. Стандарт частоты рубидиевый GPS-12RG (или аналог с такими же техническими характеристиками) с ГЛОНАСС/GPS 
приемником: IZR- разрешение MNP-M3,  16 каналов парал​лельного 
слежения Код несущей L1; С/А Антенный разъем типа N выходное 
напряжение питания + 5 В; 0,1 А на центральном проводнике, питающем 
активную антенну и линейные усилители                                                         1 шт.

2. Антенна (опция 01/90) активная, двухсистемная ГЛОНАСС/GPS,

диапазон частот  L1 для ГЛОНАСС, от 1598 до 1609,3  МГц

для GPS, 1575,42 МГц                                                                                          1 шт.
3. Антенный кабель (опция 02/50) 50 метров, коэффициент затухания 

на частоте 1,6 ГГц 0,4 дБ/м, задержка в кабеле 5,05 нс/м, со штекером 
TNC на одном конце и N на другом                                                                    1 шт.
4. Руководство по эксплуатации с методикой поверки                                     1 шт.  
5. Сетевой шнур питании                                                                                     1 шт.                                 
6. Коробка упаковочная                                                                                        1 шт.

7. Монтажный набор для крепления антенны на мачту (опция 01/50)            1 шт.

8. Свидетельство о первичной поверке в качестве эталона по 
ГОСТ 8.129-99 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств 
измерений времени и частоты».                                                                          1 шт.

	Подраздел 4.5 Требования к маркировке

	           Знак утверждения типа должен быть нанесен способом термопечати на  табличку и на титульный лист руководства по эксплуатации.

	Подраздел 4.6 Требования к упаковке

	        Оборудование должно поставляться в специальной упаковке завода производителя, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка должна осуществляться  сразу после транспортирования.

Транспортная тара должна быть осмотрена на наличие любых внешних повреждений и отсутствие признаков ее вскрытия.

Содержимое упаковки должно быть внимательно осмотрено на наличие любых механических повреждений и на соответствие комплектности.

В случае обнаружения несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям технического задания необходимо в письменной форме предъявить претензию Поставщику.

Поставщик в течение 10 дней после получения претензии обязан за свой счет заменить или доукомплектовать оборудование.

         В случае предъявления претензий по повреждению упаковки - материалы упаковки должны быть сохранены.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

	При поставке должны быть переданы следующие документы: 

-  Руководство по эксплуатации с методикой поверки                                   1 шт.

-  Свидетельство о первичной поверке в качестве эталона по 

ГОСТ 8.129-99 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств 

измерений времени и частоты».                                                                       1 шт.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	      Транспортирование должно осуществляться в закрепленной заводской упаковке крытым транспортом любого вида при тряске с ускорением не более 30 м/с2.

       Поставка в город Снежинск Челябинской области. 

       Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями). 

       Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института. 

       Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск. 

       Разрешение на  въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

       Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

	Срок гарантии оборудования – не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

	8.1 Количество поставки:

	Стандарт частоты GPS-12RG (или аналог с такими же техническими характеристиками) в указанной комплектации поставить в количестве – 1 шт.

	8.2 Срок поставки

	Срок поставки – не позднее  30 ноября 2015 года.


PAGE  
6

