Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гелиевый газоанализатор для модернизации КГУ 150/4,5 | Гелиевый газоанализатор WE34DM-3/SM38 или (эквивалент) Параметр; Значение. Блок измерения примесей N2,H2O, CxHy. Диапазон измерений; 1-30 vpm CxHy 1-100 vpm N2,H2O. Точность нуля (без рекалибровки) +/-; +/- 2 vpm. Индицируемый диапазон; 1-199 vpm. Разрешение; 0.1 vpm. Повторяемость; +/-0.1 vpm. Расход тестируемого газа; 30 л/час. Диапазон давления подаваемого газа; 1.5-20 bar g. Р бочий диапазон температуры; 0-400 С. Питание; 230В 50Гц. Энергопотребление; 200Вт. Габариты; 480 х 177 х 305 мм. Вес; 11 кг. Выходы; 4 токовых выхода 4-20 мА, 4 управляющих реле , три реле статуса. Блок измерения масляного аэрозоля. Диапазон измерений; 0-250 pp. Нижний предел измерений; 10 ppb mass. Верхний предел измерений; 250 ppb mass. Расход тестируемого газа; 0.08-0.2 г/сек. Диапазон давления подаваемого газа; 8-20 bar g. Рабочий диапазон температуры; 0-400 С. Питание; 230В 50Гц. Энергопотребление; 250Вт. Габариты; 480 х 177 х 305 мм. Вес; 14 кг. Выход; 4-20 мА – 0 – 250 ppb(mass). Комплект поставки: 1. Блок измерения примесей N2,H2O, CxHy – 1шт. 2. Блок измерения масляного аэрозоля -1шт. 3. Комплект криогенного байонетного соединения Ду25 для соединения вакуумноизолированных криогенных трубопроводов типа Johnston с комплектом запасных уплотнительных колец- 2 шт. 4. Комплект криогенного углового байонетного соединения Ду25. На одном конце элемента байонетного соединения типа Johnston «папа», на другом конце элемента байонетного соединения типа Johnston «мама» - 1 шт. | комплект | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – до 20 ноября 2012г.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт, сертификат испытаний, рабочий сертификат и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ: 4 512 619,33 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/