Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Страна изготовитель | Единица измерения | Коли - чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Манометр грузопоршневой Типа МП-6 (ООО «Альфапаскаль» г.Челябинск) или эквивалентный комплект | - Назначение средства измерений: Манометр грузопоршневой предназначен для поверки и калибровки средств измерения избыточного давления (датчиков), образцовых и технических манометров в диапазоне 0.4…6 кгс/см2. - Описание средства измерений: Устройство для создания давления имеет два посадочных места для установки поверяемых приборов и два насоса для создания давления – ручной насос предварительного заполнения системы (предварительного создания давления) без необходимости ручной отсечки (без отсечки ручного вентиля, с обратным клапаном) и винтовой ручной пресс для повышения производительности. Измерительная поршневая система из карбида вольфрама с грузоприемным устройством из нержавеющей стали. Комплект грузов из нержавеющей стали под номинальное значение давления в составе: Груз на давление 0,1 кгс/см2; 6 шт.. Груз на давление 0,5 кгс/см2; 10 шт.. Рабочая жидкость - трансформаторное масло. Метрологические и технические характеристики: Таблица 1 Диапазон, кгс/см2; 0.4…6. Предел основной допускаемой погрешности измерения в основном диапазоне измерения; ± 0.05 % от измеряемой величины. Скорость опускания поршня, не более; 0.6 мм/мин. Время свободного вращения поршня, не менее; 3 мин.. Порог реагирования, не более; 3 Па. Ускорение свободного падения,м/с2; 9.8191. Таблица 2: Дополнительные технические характеристики грузопоршневого манометра Параметр; Значение параметра. Масса (без грузов), не более; 25 кг. Номинальная площадь поршня; 1 см2. Габаритные размеры, мм; 400 × 500 × 300. Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, С - относительная влажность, %; 18…28 60. Таблица 3: Комплектность калибратора Наименование; Количество. Устройство для создания давления; 1. Измерительная поршневая система в футляре; 1. Набор грузов в выбранных единицах измерения, изготовленный для местного ускорения свободного падения, в ящике для хранения; 1. Комплект фитингов для присоединения поверяемых средств измерения с резьбами М20*1.5 (2 шт.); М12*1.5 (2 шт.); G1/2 (2 шт.); G1/4 (2 шт.); 1. Комплект уплотнений с затяжкой «от руки» (без использования ключей) лец; 1. Комплект ЗИП; 1. Уровень; 1. Свидетельство о первичной поверке; 1. Свидетельство об утверждении типа средства измерений; 1. Описание типа средств измерений; 1. Паспорт и техническое описание на русском языке; 1. Методика поверки; 1. Форма заказа: МП-6/0.05/кгс/см2/9.8191 – Манометр грузопоршневой серии МП, верхний предел измерения 6 кгс/см2, предел основной погрешности измерения 0.05, комплект грузов в «кгс/см2», ускорение свободного падения в районе эксплуатации 9.8191 м/с2. | Россия | Ком -плект | 1 |
|  | Манометр грузопоршневой Типа МП-60 (ООО «Альфапаскаль» г.Челябинск) или эквивалентный комплект | - Назначение средства измерений: Манометр грузопоршневой предназначен для поверки и калибровки средств измерения избыточного давления (датчиков), образцовых и технических манометров в диапазоне 0.2…60 кгс/см2. - Описание средства измерений: Устройство для создания давления имеет два посадочных места для установки поверяемых приборов и два насоса для создания давления – ручной насос предварительного заполнения системы (предварительного создания давления) без необходимости ручной отсечки (без отсечки ручного вентиля, с обратным клапаном) и винтовой ручной пресс для повышения производительности. Измерительная поршневая система из карбида вольфрама с грузоприемным устройством из нержавеющей стали. Комплект грузов из нержавеющей стали под номинальное значение давления в составе: Груз на давление 0,1 кгс/см2; 1 шт.. Груз на давление 0,2 кгс/см2; 2 шт.. Груз на давление 0,5 кгс/см2; 1 шт.. Груз на давление 1,0 кгс/см2; 4 шт.. Груз на давление 5,0 кгс/см2; 11 шт.. Рабочая жидкость - трансформаторное масло. Метрологические и технические характеристики: Таблица 1 Диапазон, кгс/см2; 0.2…60. Предел основной допускаемой погрешности измерения в основном диапазоне измерения; ± 0.05 % от измеряемой величины. Скорость опускания поршня, не более; 0.4 мм/мин. Время свободного вращения поршня, не менее; 4 мин.. Порог реагирования, не более; 30 Па. Ускорение свободного падения, м/с2; 9.8191. Таблица 2: Дополнительные технические характеристики грузопоршневого манометра Параметр; Значение параметра. Масса (без грузов), не более; 25 кг. Номинальная площадь поршня; 0.5 см2. Габаритные размеры, мм; 400 × 500 × 300. Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, С - относительная влажность, %; 18…28 60. Таблица 3 – комплектность калибратора Наименование; Количество. Устройство для создания давления; 1. Измерительная поршневая система в футляре; 1. Набор грузов в выбранных единицах измерения, изготовленный для местного ускорения свободного падения, в ящике для хранения; 1. Комплект фитингов для присоединения поверяемых средств измерения с резьбами М20*1.5 (2 шт.); М12*1.5 (2 шт.); G1/2 (2 шт.); G1/4 (2 шт.); 1. Комплект уплотнений с затяжкой «от руки» (без использования ключей) лец; 1. Комплект ЗИП; 1. Уровень; 1. Свидетельство о первичной поверке; 1. Свидетельство об утверждении типа средства измерений; 1. Описание типа средств измерений; 1. Паспорт и техническое описание на русском языке; 1. Методика поверки; 1. Форма заказа: МП-60/0.05/кгс/см2/9.8191 – Манометр грузопоршневой серии МП, верхний предел измерения 60 кгс/см2, предел основной погрешности измерения 0.05, комплект грузов в «кгс/см2», ускорение свободного падения в районе эксплуатации 9.8191 м/с2. | Россия | Ком -плект | 1 |
|  | Манометр грузопоршневой Типа МП-600 (ООО «Альфапаскаль» г.Челябинск) или эквивалентный комплект | - Назначение средства измерений: Манометр грузопоршневой предназначен для поверки и калибровки средств измерения избыточного давления (датчиков), образцовых и технических манометров в диапазоне 2…600 кгс/см2. - Описание средства измерений: Устройство для создания давления имеет два посадочных места для установки поверяемых приборов и два насоса для создания давления – ручной насос предварительного заполнения системы (предварительного создания давления) без необходимости ручной отсечки (без отсечки ручного вентиля, с обратным клапаном) и винтовой ручной пресс для повышения производительности. Измерительная поршневая система из карбида вольфрама с грузоприемным устройством из нержавеющей стали. Комплект грузов из нержавеющей стали под номинальное значение давления в составе: Груз на давление 0,1 кгс/см2; 6 шт.. Груз на давление 0,5 кгс/см2; 10 шт.. Рабочая жидкость - трансформаторное масло. Метрологические и технические характеристики: Таблица 1 Диапазон, кгс/см2; 2…600. Предел основной допускаемой погрешности измерения в основном диапазоне измерения; ± 0.05 % от измеряемой величины. Скорость опускания поршня, не более; 0.5 мм/мин. Время свободного вращения поршня, не менее; 8 мин.. Порог реагирования, не более; 300 Па. Ускорение свободного падения, м/с2; 9.8191. Таблица 2: Дополнительные технические характеристики грузопоршневого манометра Параметр; Значение параметра. Масса (без грузов), не более; 25 кг. Номинальная площадь поршня; 0.05 см2. Габаритные размеры, мм; 400 × 500 × 300. Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, С - относительная влажность, %; 18…28 60. Таблица 3: Комплектность калибратора Наименование; Количество. Устройство для создания давления; 1. Измерительная поршневая система в футляре; 1. Набор грузов в выбранных единицах измерения, изготовленный для местного ускорения свободного падения, в ящике для хранения; 1. Комплект фитингов для присоединения поверяемых средств измерения с резьбами М20*1.5 (2 шт.); М12*1.5 (2 шт.); G1/2 (2 шт.); G1/4 (2 шт.); 1. Комплект уплотнений с затяжкой «от руки» (без использования ключей) лец; 1. Комплект ЗИП; 1. Уровень; 1. Свидетельство о первичной поверке; 1. Свидетельство об утверждении типа средства измерений; 1. Описание типа средств измерений; 1. Паспорт и техническое описание на русском языке; 1. Методика поверки; 1. Форма заказа: МП-600/0.05/кгс/см2/9.8191 – Манометр грузопоршневой серии МП, верхний предел измерения 6 кгс/см2, предел основной погрешности измерения 0.05, комплект грузов в «кгс/см2», ускорение свободного падения в районе эксплуатации 9.8191 м/с2. | Россия | Ком -плект | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

обязательное наличие сопроводительной документации (сертификат соответствия, свидетельство о поверке, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет, счет-фактура, разрешение завода-изготовителя на распространение продукции с подтверждением сохранения заводских гарантий)

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2013 года;

- предлагаемое оборудование должно быть внесено в реестр средств измерений РФ, иметь первичную поверку;

- гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).