Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке  индивидуальных дозиметров ДКГ-АТ2503.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1.  Индивидуальные дозиметры ДКГ-АТ2503.

Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для АСФ ОВГСО.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

Индивидуальный дозиметр ДКГ-АТ2503 – 50 шт.

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
| Диапазоны измерения индивидуальной эквивалентной дозы (с шагом 0,1 мкЗв) | 1 мкЗв - 10 Зв |
| Мощности индивидуальной эквивалентной дозы | 0,1 мкЗв/ч - 0,5 Зв/ч |
| Диапазон энергий | 50 кэВ - 1,5 МэВ |
| Основная погрешность измерения дозы | ± 15 % |
| Погрешность калибровки по 137Cs | ± 5 % |
| Основная погрешность измерения мощности дозы |  |
| в диапазоне от 0,1 до 1 мкЗв/ч | ± 25 % |
| свыше 1 мкЗв/ч | ± 15 % |
| Энергетическая зависимость чувствительности в диапазоне 50 кэВ - 1,5 МэВ | ± 30 % |
| Пороги сигнализации(независимые) (могут быть изменены по желанию заказчика) |  |
| по дозе: | 30 мкЗв, 200 мкЗв, 1 мЗв, 4.2 мЗв, 12.5 мЗв, 50 мЗв, 100 мЗв, 1 Зв |
| по мощности дозы: | 0.6 мкЗв/ч, 3 мкЗв/ч, 30 мкЗв/ч, 300 мкЗв/ч, 3 мЗв/ч, 30 мЗв/ч, 300 мЗв/ч, 500 мЗв/ч |
| для 137Cs и 60Co | ± 20 % |
| для 241Am | ± 50% |
| Время отклика на изменение мощности дозы при мощности дозы > 10 мкЗв/ч | 5 с |
| Радиационная перегрузка (отсутствие обратного хода) | до 5 Зв/ч |
| Условия эксплуатации: |  |
| Диапазон рабочих температур | -10о - + 40о |
| Относительная влажность при температуре + 35о С | до 90 % |
| Устойчивость к падению с | 1,5 м |
| Время установления рабочего режима | 1 мин |
| Класс защиты дозиметра ДКГ-АТ2503 | IP54 |
| Питание - комплект батарей из 3-х элементов | СЦ-33 или SR-44, V357, LR44, A76 |
| Время непрерывной работы с одним комплектом батарей при мощности дозы < 1 мкЗв/ч | 1000 ч |
| Время непрерывной работы в экономичном режиме (с погашенным индикатором) | 5000 ч |
| Продолжение таблицы |  |
| Электромагнитная совместимость дозиметра ДКГ-АТ2503 | СТБ МЭК 61000-4-2-2006 |
|  | СТБ ГОСТ Р 51317.4.3-2001 |
| Габаритные размеры дозиметра ДКГ-АТ2503 | 85х46х16 мм |
| Масса дозиметра ДКГ-АТ2503 | 70 г |
| Комплектация: |  |
| Комплект поставки дозиметра ДКГ-АТ2503: • дозиметр индивидуальный, • элементы питания, • цепочка с зажимом, • пластиковые чехлы для облегчения дезактивации, • руководство по эксплуатации дозиметра, • упаковка. |  |
| Дополнительные требования: |  |
| • устройство считывания; • программное обеспечение для обмена информацией с ПЭВМ. |  |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее декабря 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. Международному стандарту МЭК 6152, а также стандартам EN 55022 B:1998, EN 55024 B:1998 согласно условиям директивы 89/33/ЕЕС.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

| Руководитель проекта/ Командир ОВГСО | И.Г. Мудрак |
| --- | --- |

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.