«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Предмет закупки: поставка дозиметра рентгеновского и гамма-излучения (Код 3319111)

Обнинск

2014 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123 или эквивалент Базовый комплект: дозиметр, колпачок «0,06 ÷ 10 МэВ», сетевой адаптер, ремень ручной, ручка, чехол, дипломат, штанга, руководство по эксплуатации. Количество закупаемого товара - 1 комплект

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, в упаковке изготовителя, выпуска не ранее 2014 года

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Контроль радиационной обстановки при эксплуатации ядерно-энергетических установок непрерывного, кратковременного и импульсного действия; обнаружение, локализация и дозиметрия источников рентгеновского и гамма-излучения службами контроля за перемещением ядерных и радиоактивных материалов; радиационный мониторинг окружающей среды, территорий и объектов.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- диапазон рабочих температур........................................................... от -30 до +50°C; - относительная влажность воздуха при температуре 35°C и более низких температурах без конденсации влаги ........................до 95 %; -атмосферное давление в диапазоне ....................................................от 66,0 до 106,7 кПа; -максимальная энергия фонового бета-излучения...............................до2,1 МэВ - напряженность постоянного магнитного поля................................до 40 А/м

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Детектор...........................................................................................Сцинтилляционная пластмасса Ø30x15 мм Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы: непрерывного излучения...................................................................50 нЗв/ч - 10 Зв/ч кратковременного излучения...........................................................5 мкЗв/ч - 10 Зв/ч Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы...................10 нЗв - 10 Зв Диапазон энергий...............................................................................15 кэВ - 10 МэВ Энергетическая зависимость чувствительности относительно 137Cs, в диапазоне: 15 кэВ - 60 кэВ...................................................................................± 35 % 60 кэВ - 3 МэВ....................................................................................± 25 % 3 МэВ - 10 МэВ..................................................................................± 50 % Минимальная длительность кратковременного излучения......... 30 мс Предел основной относительной погрешность измерения......... ± 15 % Чувствительность по 137Cs............................................................ 70 имп·с-1/мкЗв·ч-1 Время измерения мощности дозы гамма-излучения 137Cs со статистической погрешностью ± 15 % (Р=0,95) при мощности дозы: 50 нЗв/ч...............................................................................................не более 60 с 0,3 мкЗв/ч........................................................................................... не более 10 с 2 мкЗв/ч и более (до 10 Зв/ч) ........................................................... не более 2 с Габаритные размеры....................................................................... 233x85x67 мм Масса.................................................................................................. 0,9 кг

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Режимы нормальной эксплуатации.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Средняя наработка на отказ, должна быть не менее..........................................5000 ч Средний срок службы должен быть не менее...........................................................10 лет Средний ресурс должен быть не менее..................................................................10000ч Среднее время восстановления работоспособности должно быть не более....3 ч

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Время установления рабочего режима..........................................1 мин

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

-

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Пределы дополнительной погрешности измерений для всех измеряемых физических величин: -при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий......................................................................................................................±10% -при повышении влажности окружающего воздуха до 98 % при +35С..........±10% -при изменении атмосферного давления до 66 кПа относительно нормальных условий .....................................................................................................................±5% -при изменении напряженности постоянного магнитного поля до 400 А/м относительно нормальных условий......................................................................±20% -при изменении напряжения питания от номинального значения(220(+22;-33), 12(+2; -1,5), 6(+1,2; -0,4)В).....................................................................................±5% -при воздействии синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 10 до 55 Гц..........................................................................................................с5% -при ударных воздействиях с длительностью ударного импульса 5-6 мс, максимальным ускорением 49м/с2...........................................................................±5%

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Питание должно осуществляться от трех видов источников питания: -перезаряжаемый встроенный БА с номинальной емкостью 0,8 Ач -сети переменного тока напряжением 220(+22; -33)В, частотой (50 ± 1)Гц -внешнего источника постоянного тока с напряжением 12(+2,0; -1,5)В

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Базовый комплект: дозиметр, колпачок «0,06 ÷ 10 МэВ», сетевой адаптер, ремень ручной, ручка, чехол, дипломат, штанга, руководство по эксплуатации.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

На корпусе измерительного пульта должна быть закреплена табличка, на которой нанесены следующие обозначения: -товарный знак или обозначение предприятия -изготовителя; -условное обозначение дозиметра в соответствии с модификацией; -порядковый номера по системе нумерации предприятия-изготовителя; -год изготовления.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка товара должна производиться в закрытых вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от + 15 до + 40°С и относительной влажностью воздуха до 80% при +20°С с содержанием в воздухе коррозионно-активных агентов, не превышающим установленного значения для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара осуществляется на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Транспортировка товара на территорию Покупателя производится транспортом Поставщика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Свидетельство об утверждении типа средств измерений на дозиметр рентгеновского и гамма-излучения, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Свидетельство о поверке на дозиметр рентгеновского и гамма-излучения, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений»

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Покупателю.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Первичная поверка.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительных требований к оборудованию не имеется.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Разовая поставка до 31 декабря 2014г. Возможна досрочная постака.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

| №п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участников запроса цен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические требования: Основные параметры и размеры. Требования по надежности. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды. Требования к электропитанию. Требования к комплектности. | Согласно подразделам 4.1., 4.3, 4.6, 4.7, 4.9 раздела 4 технического задания |  |

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение персонала заказчика не предусмотрено.

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара согласно подразделам  4.1., 4.3, 4.6, 4.7, 4.9 раздела 4.

Контактное лицо: Камина Ирина Александровна, (48439) 9-48-96