Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку модулей оцифровщика (согласно ТЗ)
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку модулей оцифровщика DSP-Soft cRIO 4as/24
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1
	Модуль оцифровщика DSP-Soft cRIO 4as/24 ADC
	шт.
	5
	не более 30 дней с момента подписания договора.
	12 месяцев с даты поставки


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Неотапливаемое помещение. Температура (‑20…+50)(С. Влажность (20…70)%.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	· Модуль оцифровщика DSP-Soft cRIO 4as/24 ADC представляет из себя прибор для установки в шасси типа cRIO, предназначен для высокоточного 24‑разрядного преобразования амплитуды исходного аналогового сигнала в диапазоне ‑10…+10 В со скоростью преобразования до 50 кВыб∕с. 

· Модуль содержит 4 измерительных канала с дифференциальными входами. Каналы гальванически изолированы друг от друга и общей шины, прочность межканальной изоляции 500 В; прочность изоляции канала относительно земли (корпуса) 500 В.

Отдельный канал:

· Дифференциальный аналоговый вход

· Сигма-дельта АЦП 24 разряда, однократной выборки, без пропуска кодов

· Аналоговый входной диапазон: ±10 В

· Динамический диапазон (не менее): 
100 дБ

· Входной импеданс: 120 кОм

· Время преобразования: 20 мкс

· Частота дискретизации: 0…50 кГц

· Динамический шаг установки частоты дискретизации: 0…40 Мгц

· Момент запуска АЦ преобразования: произвольный, с шагом25 нс

· Входной шум (СКЗ): 40мкВ

· Изоляция межканальная: 500 В

· Изоляция канал-земля:
 500 В

Модуль:

· Питание: +5 В (от шины cRIO)

· Мощность потребления (не более): 1350 мВт

· Рабочий диапазон температур: -40…+70(C
· В комплект поставки входит модуль и входной 16ти контактный разъем с винтовыми зажимами
· Габаритные размеры: 88(71(23мм.

· Масса: 200г.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	· Программное обеспечение: пакет драйверов для интеграции с пользовательским программным обеспечением в формате LV FPGA

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Гарантийный срок 1 год с даты поставки

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	· Габаритные размеры: 88(71(23мм.

· Масса: 200г.

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	В комплект одного модуля входят:

· Модуль оцифровщика DSP-Soft cRIO 4as/24 ADC

· Входной 16ти контактный разъем с винтовыми зажимами

· Программное обеспечение

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	В условиях эксплуатации в закрытом неотапливаемом помещении: температура (‑20…+50)(С, влажность (50 – 70)% прибор должен обеспечивать обозначенные в п. 3.1 параметры.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Питание производится по шине cRIO от шасси, потребляемая мощность не более 1350мВт.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	· Модуль оцифровщика DSP-Soft cRIO 4as/24 ADC

· Входной 16ти контактный разъем с винтовыми зажимами

· Программное обеспечение.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Заводская маркировка с обозначением марки прибора, разъемов и наименования предприятия-изготовителя.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковку проводить в тару предприятия-изготовителя.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	· Паспорт изделия.

· Товарная накладная и счет-фактура.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	· Паспорт изделия

· Руководство пользователя (одно на всю поставку)

· Товарная накладная и счет-фактура.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Упаковка модуля должна обеспечивать транспортировку любым гражданским видом транспорта.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение при температуре (‑40…+85)(С. Влажность (10 – 95)%.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийное обслуживание и поддержка: 12 месяцев с даты поставки.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	· Модуль оцифровщика DSP-Soft cRIO 4as/24 ADC – 5шт.

Срок поставки – не более 30 дней с момента подписания договора.


Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.









