ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»


	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор по логистике ФГУП УЭМЗ

______________ К.В.Шкуревских

«___» __________ 2015 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку ультразвуковых ванн УЗВ 60/300 МК-Ф

с загрузочной сеткой и фильтровальной установкой -  4 штуки и шкафа сушильного  ШСП-0,25-100 – 1 штука.
.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Екатеринбург

2015

Том 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1.  Наименование лота
Поставка ультразвуковых ванн УЗВ 60/300 МК-Ф

с загрузочной сеткой и фильтровальной установкой -  4 штуки и шкафа сушильного  ШСП-0,25-100 – 1 штука
2. Назначение и условия работы
    Ультразвуковая ванна УЗВ 60/300 МК-Ф.

     Ультразвуковые ванны должны быть предназначены для очистки от жировых, органических и масляных загрязнений деталей различной конфигурации из стали, цветных металлов, сплавов алюминия, медных сплавов и т.д. 
Применение ультразвука должно позволять легко снимать плёнки загрязнений, удалять остатки полировочных составов и других жидкостей, применяемых для улучшения условий резания, в труднодоступных местах и скрытых полостях. 
    Ультразвуковые ванны должны быть выполнены в климатическом исполнении вида УХЛ 4 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации в следующих климатических условиях:
- закрытое помещение;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- температура окружающего воздуха от +1°С до +35°С;
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре до +25°С ,

- отсутствие в атмосфере помещения пыли, а также агрессивных  газов и примесей, разрушающих изоляцию проводов и металлические части конструкции;
- взрыво- и пожаробезопасное помещение.
   Сушильный шкаф ШСП- 0,25-100
   Сушильный шкаф должен быть предназначен для сушки материалов при заданной температуре с принудительным нагнетанием воздуха.

   Сушильный шкаф должен быть рассчитан для работы при температуре окружающего воздуха от 5°С до 40°С и относительной влажности до 80% при температуре 25°С.
3. Основные технические данные и характеристики поставляемого оборудования
 Ультразвуковая ванна УЗВ 60/300 МК-Ф.
- Ультразвуковая ванна должна иметь таймер с регулированием длительности рабочего цикла УЗ генератора в диапазоне выдержек времени от 1 минуты  до 24 часов с дискретностью установки до 1 минуты и с погрешностью установленной выдержки времени не более ±1 минуты.
- Ультразвуковая ванна должна иметь систему подогрева, обеспечивающую нагрев раствора к началу цикла ультразвуковой очистки до заданной в диапазоне от +40°С  до 

+ 70°С температуры с погрешностью не более ±10%, с дискретностью установки 1°С.
- Ультразвуковая ванна должна иметь регулятор мощности, позволяющий изменять мощность УЗ генератора в пределах от 0,1 до 1,0 от номинальной.

- Ультразвуковая ванна должна иметь систему управления на микроконтроллере, которая обеспечивает автоматическое функционирование ультразвукового генератора, таймера, систему подогрева раствора, модулятора ультразвукового сигнала, а также цифро-буквенного индикатора.
- Ультразвуковая ванна должна иметь фильтровальную установку со сменными картриджами,  предназначенную для очистки моющего раствора от масел и твёрдых частиц размерами до 10 мкм.

               Ультразвуковая ванна должна иметь:
- рабочую частоту генератора  в пределах 27±1 кГц,
- тип преобразователя – пьезокерамический,
- количество преобразователей не менее 12 штук,

- размеры моющей камеры в мм,     595±5 х 415±5 х 300±5,

- мощность нагревателя не более 1950 Вт,
- возможность отключения подогрева,

- систему слива моющего раствора,

- полезный объём рабочей камеры в пределах 60±1 литр,

- размеры моющей камеры в мм,     595±5 х 415±5 х 300±5,

- габаритные размеры в мм,           825±5 х 530±5 х 680±5,

- массу без технологической оснастки и моющего раствора не более 77 кг,

- максимальную потребляемую мощность 3,25 кВт.

Характеристики питающей сети  -       (220 ± 22) В , (50±5) Гц, однофазная.
Продолжительность непрерывной работы при поддержании температуры раствора не выше +70°С –  не менее 8 часов с последующим перерывом 1 час.
 Сушильный шкаф ШСП-0,25-100

  Сушильный шкаф должен иметь следующие технические данные:

- диапазон рабочих температур       -       50°С…250°С,

- аварийная защитная температура   -    270°С,

- размеры рабочего пространства ( ширина х высота х глубина) в мм

 не менее 380х590х450,
- атмосфера в рабочем пространстве – воздух,
- погрешность задания температуры ±2°С,
- амплитуда колебаний температуры ±2°С,
- нестабильность температуры ±2°С,

- преобразователь термоэлектрический ХА(К),

- нагреватель ТЭН с размерами 500мм х 120мм, сопротивлением 18 Ом, количество -6 штук,
- габаритные размеры (шир.х выс.х глуб.) в мм, 760х1600х635(с подставкой),

- габаритные размеры подставки   (шир.х выс.х глуб.) в мм, 750х620х580,

- масса  -  не более 130 кг.

Характеристики питающей сети:

- напряжение – 380В±38В,

- частота    -  50Гц±1Гц,

- потребляемая мощность шкафа – 4 кВт.
Сушильный шкаф должен быть оснащён усиленным по долговечности замком запирания двери. 

   Фильтровальная установка 
должна осуществлять очистку моющего раствора за счёт его рециркуляции по замкнутому кругу.  Производительность установки должна быть 1 …2 м³/час.

Питание однофазное -  220В

Потребляемая мощность 200…300Вт.
4. Требования к комплекту поставки
 -Ультразвуковая ванна УЗВ 60/300 МК-Ф в комплекте с фильтровальной установкой  и загрузочной сеткой – 4 штуки,
- шкаф сушильный ШСП-0,25-100-1 штука.
5.  Требования к документации
    Ультразвуковая ванна УЗВ 60/300 МК-Ф:
- руководство по эксплуатации –UR.04.041.00.00.000РЭ

- ванна  ультразвуковая  УЗВ-60/300-МК-Ф-РЭЛТЕК.  Схема  электрическая 
 принципиальная  UR.04.027.00.00.000.ЭЗ. Перечень  элементов  UR.04.027.00.00.000 ПЭЗ.
- узел  питания.  Схема  электрическая  принципиальная. UR.04.036.01.00.000 ЭЗ.

Перечень  элементов  UR.04.036.01.00.000 ПЭЗ. Сборочный  чертёж 

UR.04.036.01.00.000 СБ.
- устройство  управления  и  индикации.  Схема  электрическая  принципиальнаяUR.04.027.04.00.000 ЭЗ. Перечень  элементов  UR.04.027.04.00.000 ПЭЗ. Сборочный чертёж  UR.04.027.04.00.000 СБ.
- узел  инвертора.  Схема  электрическая  принципиальная.  UR.04.036.03.00.000 ЭЗ.

Перечень  элементов.  UR.04.036.03.00.000 ПЭЗ.  Плата  инвертора.  Сборочный

чертёж  UR.04.036.03.01.000 СБ.
- узел  трансформаторов. Схема  электрическая  принципиальная.

UR.04.036.04.00.000 ЭЗ.  Перечень  элементов  UR.04.036.04.00.000 ПЭЗ.  Сборочный

чертёж  UR.04.036.04.00.000 СБ.
- узел  коммутации  нагревателя. Схема  электрическая  принципиальная.

UR.04.027.03.01.000 ЭЗ. Перечень  элементов  UR.04.027.03.01.000 ПЭЗ.  Сборочный чертёж  UR.04.027.03.01.000 СБ.

 Сушильный шкаф ШСП-0,25-100

- паспорт;

- схема электрическая принципиальная с перечнем элементов  192.01.000.000 ПЭЗ.
6. Требования к упаковке оборудования
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. 
Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
7. Срок гарантии на поставляемое оборудование

Поставщик гарантирует нормальную работу поставляемых узлов и деталей в течение 12 месяцев со дня пуска установки в эксплуатацию при условии правильной эксплуатации согласно «Руководству по эксплуатации».

В пределах гарантийного срока Поставщик обязан устранять возникающие дефекты и сбои в работе оборудования.
8. Условия поставки оборудования

В общую стоимость  комплекта поставки должны входить стоимость оборудования, оснастки, НДС, расходы на страхование, упаковку, маркировку, экспедирование, доставку до склада заказчика, страхование оборудования на период доставки в местонахождение заказчика, полный комплект указанной выше технической документации.
9. Дополнительные условия

Поставщик должен обеспечить возможность послегарантийного обслуживания оборудования Поставщиком по дополнительному договору.
Поставщик должен иметь собственную ремонтную базу для обеспечения гарантийного  обслуживания и послегарантийного ремонта оборудования.
10.   Ограничительные условия

  В соответствии со статьей 12.2.2. б) Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке)  Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) предложение аналогов (эквивалентов) не допускается по следующим причинам:

· встраивание приобретаемого оборудования в имеющиеся технологические процессы, несовместимые с оборудованием других производителей.

· технологические процессы промывки деталей построены на базе ультразвуковых ванн УЗВ 60/300 МК, приобретёнными ранее в 2007 году и зарекомендовавшими себя,  как надёжное и эффективное оборудование.

