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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Системы радиационного мониторинга: 

1)ТСРМ82 (или эквивалент); 

2)ТСРМ61.200 (или эквивалент)– блок питания и управления

3)ТСРМ82-08(или эквивалент); 

4)Жгут ТСРМ61.290(или эквивалент);

5)Жгут ТСРМ61.290-01(или эквивалент).



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не является выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


Подраздел 1.3. Код ОКП

703257

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	 2.1 Пешеходный монитор для регистрации ЯМ и РВ по гамма - излучению;

 2.2 Контроль радиоактивного загрязнения персонала.
 2.3 Транспортный радиационный монитор для регистрации ЯМ и РВ по гамма - излучению


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	3.1 Температура окружающей среды:

1) для БД от - 40 до + 50 ºС;

2) для БПУ от - 10 до + 50 ºС 

3.2 относительная влажность окружающего воздуха:

1) для БД не более  95 % при температуре  35 ºС и при более низких температурах  

без конденсации влаги;

2) для БПУ не более 75 % при температуре  30 ºС и при более низких температурах без конденсации влаги. 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

4.1.1 СРМ должна быть работоспособна при питании от сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В при номинальном значении 220 В частотой (50 ± 3) Гц;

4.1.2 Частота ложных срабатываний СРМ должна составлять не более 1 срабатывания на 1000 проходов;

4.1.3 Потребляемая СРМ мощность не более 50 Вт (без учета ИБП);

4.1.4 Пп. 1,2: Порог обнаружения ЯМ и РВ при естественном фоне не более 25 мкР/ч (0,25 мкЗв/ч, 1,8 10-12А/кг) и при естественном нейтронном фоне не более 0,04 с-1 см-2 (для нейтронного канала) при скорости перемещения не менее 5 км/ч соответствует значениям,  г:

 239 Pu-0,3 235 U-10 (III Пγ); 
Пп. 3-5: Порог обнаружения ЯМ и РВ при естественном фоне не более 25 мкР/ч (0,25 мкЗв/ч, 1,8 10-12А/кг) и при естественном нейтронном фоне не более 0,04 с-1 см-2 (для нейтронного канала) при скорости перемещения не менее 5 км/ч соответствует значениям,  г:

 235 U-105 (IV Тγ)
4.1.5 Для пп. 1,2 габаритные размеры составных частей СРМ (длина х ширина х высота) должны составлять, мм, не более:
1) ТСРМ82 в составе: 4 БД (ТСРМ82.100) - 351,5х60х37,5; 1 БПУ (ТСРМ82.200) - 195х70х126;

2)  блок питания  ТСРМ61.200 - 1 БПУ (ТСРМ61.200) - 310х125х265;
Для пп. 3-5: Габаритные размеры составных частей СРМ (длина х ширина х высота) составляют, мм, не более:

1) ТСРМ82(или эквивалент) в составе: 8 БД (ТСРМ82.100) - 351,5х60х37,5; 1 БПУ (ТСРМ82.200) - 195х70х126;

4.1.6 СРМ должна быть аттестована, как средство измерения группы Б по ГОСТ Р 8.594 и выполнять функцию контроля радиоактивного загрязнения персонала.

4.1.7 Должна присутствовать встроенная стабилизация измерительного тракта.
4.1.8 БПУ ТСРМ61.200 (или эквивалент) должна быть совместима с БД ТСРМ61.100
4.1.9 ТСРМ61.290(или эквивалент):  две розетки с кожухом РС 10ТВ АВ0.364.047ТУ, кабель парной скрутки КСПЭВГ – 4х2х0,35 ТУ3581-001-39793330-2000, длина не менее 150 м;

4.1.10 ТСРМ61.290-01(или эквивалент): одна розетка с кожухом РС 10ТВ АВ0.364.047ТУ, одна розетка 09670094704 HARTING с корпусом 737426-2 TYCO,  кабель парной скрутки  КСПЭВГ – 4х2х0,35 ТУ3581-001-39793330-2000, длина не менее 150 м;

4.1.11 Жгуты ТСРМ61.290 и ТСРМ61.290-01 (или эквиваленты) должны быть совместимы с ТСРМ61


Подраздел 4.2. Требования к маркировке

Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе
Подраздел 4.3. Требование к упаковке

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Диапазон рабочих температур не ниже  +5 и не выше +60 ºС и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 ºС


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Не менее 12 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В соответствие с руководством по эксплуатации 


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется  


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	В соответствии с:  ПТЭ и ПОТ РМ-016-01; РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей;

Правилами противопожарного режима в Российской федерации.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Должны иметь:

1) Сертификат соответствия ГОСТ Р;

2) Сертификат соответствия ОИТ.


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуются


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1.ТСРМ82 (или эквивалент)– 12 компл..;

2.БПУ ТСРМ61.200(или эквивалент) - 1 шт
3.ТСРМ82-08 (или эквивалент)– 2 компл.:

4.Жгут ТСРМ61.290 (или эквивалент)- 4 шт.;

5.Жгут ТСРМ61.290-01(или эквивалент) - 4 шт.

П.1 в количестве 3 шт. – не позднее 5 дней; остальное - не позднее 30 дней со дня подписания договора.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	-


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	В соответствие с руководством по эксплуатации


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ЯМ – ядерные  материалы;

РВ – радиоактивное   вещество;

СРМ – система радиационного мониторинга;

ИБП – источник бесперебойного питания;

ТУ – технические условия;

РЭ – руководство по эксплуатации.

 БПУ - блок питания и управления

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится не позднее 30 дней со дня поставки каждой партии товара.


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                               

