                                                                                УТВЕРЖДАЮ
                                                                                Главный инженер

                                                                               ФГУП ПО «Север»

                                                                               ___________Н.Н.Вагин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ферритометра для контроля

ферритной фазы

г. Новосибирск

2014 г.

Технические требования

	Наименование оборудования (товара)
	Технические требования
	Кол-во,

шт.

	Ферритометр для измерения объемного содержания ФФ в сварных швах и изделиях из нержавеющих сталей аустенитного или аустенитно-ферромагнитного класса 
	Диапазон измерения ферритной фазы: 

для измерений объемным методом от 0 до 20%. 

Допускаемая основная приведенная погрешность ферритометра, не более: 

для объемного метода 3% от максимального значения. 

Дополнительная погрешность ферритометра, вызванная влиянием температуры, не более:
± 0,1% в диапазоне от + 5 до + 45оС.

Размер образцов для объемных измерений 

Ø 7 х 60 и Ø 5 х 60 мм.

Габаритные размеры ферритометра, не более:

электронного блока – 189 х 104,5 х 33,2/59мм,

электромагнитного преобразователя объемного типа – 50 х 50 х 120 мм.

Масса ферритометра не более 0,4 кг

Нормальные условия применения ферритометра – по ГОСТ 22261.

Питание ферритометра осуществляется от сети переменного тока частотой (50 ± 0,4) Гц и напряжением (220 ± 22) В через адаптер 6В.

Время установления рабочего режима ферритометра – не более 1 мин.

Продолжительность непрерывной безотказной работы ферритометра – не менее 8 часов при питании от сети.

Электрическая прочность и сопротивление изоляции цепей сетевого питания между корпусом ферритометра и изолированными от корпуса по постоянному току электрическими цепями в нормальных условиях применения – по ГОСТ  22261.

Средняя наработка на отказ для ферритометра – 25000 ч.

Требования безопасности ферритометра – по ГОСТ 22261. 
	1


Требования к поставке.
     Транспортировка ферритометра должна производиться транспортом, обеспечивающим его сохранность.

     Техническая документация по обслуживанию и эксплуатации ферритометра должна быть на русском языке. Ферритометр должен быть новым. Не допускается поставка выставочного образца, а также собранного из восстановленных узлов. Ферритометр должен быть поверен и иметь сертификат соответствия.

     В общую сумму контракта должны входить стоимость ферритометра в комплектации для контроля объемного содержания ферритной фазы с учетом НДС, поверка ферритометра, стоимость доставки на склад Заказчика.

     Заказчик – ФГУП ПО «Север», г. Новосибирск, 630075,  ул. Объеди-нения, 3, тел. (факс) (383) 274-45-62, e-mal info@posever.ru.
     Срок поставки – 30 дней от срока оплаты аванса.

Начальник отдела                                                        М.П.Лоскутов

                                                                        УТВЕРЖДАЮ

                                                                                Главный инженер

                                                                               ФГУП ПО «Север»

                                                                               ___________Н.Н.Вагин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку переносного рентгеновского

аппарата

г. Новосибирск

2014 г.

Технические требования

	Наименование оборудования (товара)
	Технические требования
	Кол-во,

шт.

	Переносной рентгеновский аппарат постоянного потенциала
	Анодное напряжение, кв           50 – 150

Анодный ток, мА                        0,1 – 5,0

Фокусное пятно                           0,8 х 0,8

Диаграмма излучения                 60о х 80о

Диапазон рабочих температур   -10о - +40о

Управление ручное от БПУ

Размеры, мм/масса, кг – моно-

блок (без свинцовой защиты)     110х130х470/4,9

Блок питания и управления         414х345х180/7,0

ПДУ                                               210х100х26/0,3

Дополнительные устройства:

Штатив с резиновыми наконечниками

Защитный кожух     
	1


Требования к поставке.

     Транспортировка оборудования должна производиться транспортом, обеспечивающим его сохранность.

     Оборудование поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки.

     Техническая документация по обслуживанию и эксплуатации оборудования должна быть на русском языке. 
     Поставляемое оборудование должно быть новым. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. 

     Оборудование должно иметь санитарно-эпидемиологическое заключение,  сертификат соответствия, диаграмму экспозиции.
     В общую сумму контракта должны входить стоимость рентгеновского аппарата в стандартной  комплектации, штатив с резиновыми наконечниками, защитный кожух,  с учетом НДС, стоимость доставки на склад Заказчика.

     Заказчик – ФГУП ПО «Север», г. Новосибирск, 630075,  ул. Объеди-нения, 3, тел. (факс) (383) 274-45-62, e-mal info@posever.ru.
     Гарантия на оборудование – 12 месяцев.

     Срок поставки – 30 дней от срока оплаты аванса.

Начальник НТО-86                                                           М.П.Лоскутов

