ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Техническое задание

на поставку течеискателя масс-спектрометрического гелиевого ТИ1-50

ОКВЭД: 33.20.5  ОКДП: 3313010

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

Подраздел 4.5. Требования к комплектности

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Течеискатель гелиевый масс-спектрометрический ТИ1-50

«или аналог» («или эквивалент»).

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцам, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	443460 Приборы и аппаратура для спектрального анализа прочие


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	· Проверка любых промышленных объектов (вакуумные камеры, баки, трубопроводы, запорная арматура и т.п.), в том числе с высоким и нестабильным уровнем фона.

· Высокопроизводительная поточная проверка герметизированных изделий (уплотнения, запорная арматура, корпуса электронных приборов, изделия микроэлектроники).

· Встраивание в автоматические линии с центральным управлением.

· Решение научно-исследовательских задач, требующих нестандартных алгоритмов при работе с вакуумом.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	· Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ категории 4.2;

· Диапазон рабочих температур, ºС: (+10) ÷ (+35);

· Допустимые механические воздействия по ГОСТ 30631: группа М23;

· Время непрерывной работы в сутки, не менее, ч: 24.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Масса течеискателя с транспортной тележкой, не более, кг: 90;

Габаритные размеры с транспортной тележкой, не более, мм: 510 х 670 х 1230.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Автоматический гелиевый течеискатель настольного исполнения обеспечивает все методы контроля герметичности, высокочувствительное обнаружение течей в объектах методами обдува, щупа, вакуумной камеры в режимах противотока и прямого потока.

Пробный газ – гелий.

Минимальный достоверно регистрируемый поток гелия (пороговая чувствительность), не более, м3*Па/сек: 5*10-13;

Минимально регистрируемый поток гелия при работе способом щупа, не более, м3*Па/ сек: 1*10-9;

Время отклика, сек, не более: на входе: 1,0; со щупом 10 метров: 10+1;

Производительность форвакуумного спирального насоса, л/мин: 90;

Скорость высоковакуумной откачки турбомолекулярного насоса по гелию, не менее 57 л/сек;

Скорость вращения ротора турбомолекулярного насоса, не менее - 90 000 об/мин;
Дополнительный вход для подключения клапана автоматического напуска газа при остановке турбомолекулярного насоса
Наличие у турбомолекулярного насоса промежуточный вход со скоростью откачки по азоту не менее 10 л/сек;
Время выхода в режим готовности (первично/повторно) не более, мин: 5/1;

Наличие режима БАЙПАС.

Наличие режима ПРОТИВОТОК.

Наличие режима ПРЯМОТОК.

Предельное рабочее давление по входу, Па: 

· с дроссельной диафрагмой – 100000;

· без дроссельной диафрагмы в противотоке – 1000;

· в прямотоке – 20;

Режимы работы: 

· «Автоматический режим «Щуп»: автоматический;

· «Автоматический режим «Универсальный»: автоматический;

· «Ручной»: ручной;

Наличие анализатора с 180º поворотом в однородном магнитном поле.

Наличие диагностики работоспособности системы (ТЕСТ).

Наличие звуковой сигнализации при регистрации уровня выходного сигнала выше установленного порога.

Наличие цветной графической и цифровой индикации на дисплее при регистрации уровня выходного сигнала выше установленного порога.
Наличие автонастройки по внутренней гелиевой течи.

Наличие автоматической калибровки по внешней гелиевой течи.

Наличие внешнего выхода для подключения выхлопной магистрали.

Наличие внешней магистрали с фильтрующим элементом для напуска чистого газа на вход течеискателя.

Интерфейс оператора: 
· цветной графический дисплей: разрешение не менее 800х480 точек на дюйм; диагональ не менее 7 дюймов; количество цветов - не менее 262 000; -яркость не менее 320 Кд/м2; коэффициент контраста не менее 400:1;
· мнемосхема, управляющая вакуумной системой.
Ввод параметров и команд управления течеискателем одной ручкой - 2-х позиционным энкодером;
Обеспечение возможности изменения программы течеискателя и обработки результатов измерений в соответствии с требованиями заказчика.

Обеспечение возможности сохранения в течеискателе и обработки результатов испытаний без подключения внешнего компьютера, не менее 4000 штук.

Время отображения графика одного испытания, не менее 8 часов.
Обеспечение связи с внешним ПК с возможностью управления течеискателем от ПК по интерфейсу управления RS232C и RS485.

Возможность выбора единиц измерения, не менее 5 шт.: м3 · Па/сек, мбар · л/ сек, мВ, л · мкм.рт.ст./сек, атм.·см3 /сек;

Наличие следящей компенсации фона.

Наличие в системе управления течеискателя датчиков Thyracont VSP842 с температурной компенсацией и прямым соединением: точность в диапазоне 10-0.01 мм.рт.ст. не хуже 15%.
Наличие встроенного термокомпенсационного датчика непосредственно в измерительной полости.

Постоянная времени отклика, не более 200 мс.

Сборка внешней гелиевой течи – наличие.

Расположение входного фланца – боковое, правое.

	Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Течеискатель должен быть «моноблочным» - со встроенным дисплеем, турбомолекулярным насосом, гелиевой течью и смонтирован на транспортировочной тележке. 

Форвакуумный насос устанавливается на транспортировочной тележке.

	Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

	Напряжение питания, В; частота, Гц: 220 + 22; 50; 

Потребляемая мощность, не более, Вт: 800.

	Подраздел 4.5 Требования к комплектности

	Течеискатель масс-спектрометрический гелиевый ТИ1-50

1 шт.

Тележка транспортировочная к ТИ1-50

1 шт.

Насос турбомолекулярный Edwards EXT75DX (встроен в течеискатель)

1 шт.

Форвакуумный спиральный насос ISP-90 (устанавливается на тележке)

1 шт.

Течь гелиевая контрольная «Гелит-1» (встроена в течеискатель)

1 шт.

Комплект ЗИП (базовый к ТИ1-50)

1 шт.

Руководство по эксплуатации. 

1 шт.

Формуляр. 

1 шт.

Свидетельство о поверке Течь гелиевая «Гелит-1».

1 шт.



	Подраздел 4.6 Требования к маркировке 

	На течеискатель должна быть нанесена следующая маркировка:

- условное обозначение прибора;

- товарный знак или наименование предприятия - изготовителя; 

- заводской номер по системе нумерации предприятия-изготовителя.

	Подраздел 4.7 Требования к упаковке

	Товар должен быть упакован с учетом специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности в пути следования до места доставки при условии погрузки/разгрузки и транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом и процессе срока хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	· Приемка Товара (Оборудования) осуществляется Заказчиком на предприятии - изготовителе - не позднее, чем за 15 календарных дней до отгрузки товара.

· Упаковка и отгрузка течеискателя осуществляется в присутствии Заказчика, либо без него (в случае письменного согласования).

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	а) документы о сертификации Товара (оборудования), свидетельства (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д,);

б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;

г) счет-фактуру, выставленную Покупателю и оформленную в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г., и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;

д) товарную накладную товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр Покупателя и один экземпляр Поставщика), оформленной в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. №132 в действующей редакции, с подлинными подписями и печатью;

е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика)


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	· Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: г. Челябинске, ул. Игуменка, д.37, экспедиция ФГУП «ПО «Маяк»

· Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	· Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. 

· Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации не менее 18 месяцев с момента приемки Товара (Оборудования) 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Товар (Оборудование должен быть ремонтопригодным с возможностью замены составных частей и элементов силами Заказчика по истечении гарантийного срока.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Гарантийное обслуживание/техническое обслуживание по месту постоянной эксплуатации прибора: г. Озерск, ФГУП «ПО «Маяк». Возможность послегарантийного сервисного обслуживания с обеспечением запасными частями и расходными материалами по отдельным договорам.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Товар должен соответствовать его основным техническим характеристикам и комплектности, приведенными в разделе 4. 
Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

	Полный комплект эксплуатационной документации.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	· В случае предложения оборудования-эквивалента, Поставщик обязан приложить к заявке техническую документацию, подтверждающую факт того, что предлагаемое к поставке оборудование обладает соответствующими характеристиками.

· Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара.

· Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, расходы на транспортировку до места поставки и т.д.

· Форма оплаты – безналичный расчёт.

· Оплата: 100% - по факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней со дня получения товара и документов на него, подписания Акта приема-передачи.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Количество поставляемого Товара – 1 шт.

Поставка Товара в течение 90 рабочих дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Полный комплект документации на бумажном и/или жестком CD носителе.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКП
	 Общероссийский классификатор продукции.



