ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»


	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор по логистике

ФГУП УЭМЗ
_________  Шкуревских К.В.
                  «___» __________ 2015года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку микроскопа инструментального ИМЦЛ 150x75(1),А (круглый стол, без наклона колонки).
Заместитель начальника службы качества 

по механообрабатывающему производству                  
____________  Малетин А.А.
Заместитель начальника цеха по технической части
____________  Сердюков В.Ф.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Екатеринбург

2015
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на поставку микроскопа ИМЦЛ 150х75(1)А (круглый стол, без наклона колонки) или эквивалент в количестве 2-х шт.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование

Микроскоп инструментальный, с круглым столом, без наклона колонки.

1.2. Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Микроскоп предназначен для измерения в проходящем и отраженном свете:

– наружных линейных размеров и диаметров валов до 150 мм или 200 мм в продольном направлении и до 75 мм в поперечном направлении;

– углов изделий до 360° по угломерной головке и круглому столу;

– резцов, фрез, кулачков и другого инструмента, а также шаблонов любой формы и конфигурации, габариты которых позволяют установить их на измерительном столе микроскопа;

– резьбы метчиков по диаметру, шагу и углу профиля;

– резьбовых калибров по шагу, углу профиля, прямолинейности профиля и внутреннему диаметру;

– конусных калибров, цилиндрических и конусных втулок, радиусных профилей;

– расстояний между центрами отверстий.

Измерения можно проводить в прямоугольных и полярных координатах.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Климатическое исполнение оборудования (по ГОСТ 15150-69)     УХЛ.

Микроскоп рассчитан на работу при следующих условиях:

– температура окружающего воздуха от плюс 17 до плюс 23 °С;

– скорость изменения температуры в рабочем пространстве в процессе измерений не более 0,5 °С в течение 1 ч;

– относительная влажность окружающего воздуха 80 %.
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры и размеры

Диапазон измерения длин координатным столом, мм,

в направлениях:

в продольном направлении – 0-150, 0-200;
в поперечном направлении – 0-75.
Видимое увеличение окуляра визирного микроскопа, крат – не менее 10.
Видимое увеличение отсчетного устройства окулярной угломерной головки, крат – не менее 45.
Диапазон измерений плоских углов окулярной угломерной головкой –         0-360°.
Угол поворота лимба круглого координатного стола – 0-360°.
Угол поворота предметной плиты координатного стола  ±5 °.
Диапазон показаний шкалы радиусов дуг, мм – 0,1-60,0.
Диапазон измерений радиусов дуг, мм:

с объективом 1х – 5,5-30,0;
с объективом 3х – 0,1-5,0.
Максимальный угол наклона линии центров бабки относи-

тельно горизонтальной плоскости, ...

±12°

Максимальное расстояние между центрами, мм:

бабки с горизонтальным положением линии центров при

измерениях изделий диаметром:

до 39 мм – 315;
до 85 мм – 235;
бабки с наклоняемой линией центров – 200;
центровой бабки с высокими центрами при измерении

изделий диаметром:

до 160 мм – 180;
до 180 мм – 160.
Максимальный диаметр изделия, мм, устанавливаемого в

центрах:

бабки с горизонтальным положением линии центров – 85;
бабки с наклоняемой линией центров – 70;
центровой бабки с высокими центрами – 180.
Максимальный диаметр изделия, устанавливаемого в призматических опорах, мм – 130.
Расстояние между объективом и предметным стеклом координатного стола, не менее, мм – 200.
Расстояние от колонки до оси тубуса микроскопа (вылет), не менее, мм – 185.
Цена деления, не более:

шкалы окулярной угломерной головки – 1’;
нониуса шкалы поворота лимба координатного стола – 3’;
нониуса наклона линии центров бабки – 15’;
Дискретность цифрового отсчета при линейных измерениях, мм – не более 0,0001.
Максимальная масса измеряемого изделия, кг:

устанавливаемого на координатном столе – не менее 20;
устанавливаемого в центрах бабки – не менее 5.
Габаритные размеры микроскопа с наибольшим диапазоном стола, мм, не более:

микроскопа с окулярной угломерной головкой 540×570×620;
транспортной тары:

ящика с основным комплектом микроскопа 1500×11 00×1000;
ящика с дополнительным комплектом 960×880×420.
Масса, кг, не более:

микроскопа с окулярной угломерной головкой – 80;
основного комплекта микроскопа в транспортной таре – 200.
4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Пределы допускаемой абсолютной погрешности микроскопа при проверке по образцовой штриховой мере (исключая вариацию показаний) на высоте 25 мм от предметной плоскости координатного стола, не более, мм:

на длине перемещения 0-150 мм ±0,003;
на длине перемещения 0-200 мм ±0,005.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности микроскопа, не более:

при измерениях плоских углов с помощью круговой шкалы (лимба) окулярной угломерной головки  ±1’;
при измерениях плоских углов с помощью шкалы (лимба) координатного стола  ±3’.
Допуск прямолинейности движения координатного стола в горизонтальной плоскости в пределах всего хода в продольном и поперечном направлениях, мм –не более 0,003.
Допуск перпендикулярности направлений продольного и поперечного перемещений координатного стола, не более 30”

Допуск прямолинейности движения тубуса микроскопа и перпендикулярности его перемещения относительно поверхности предметного стекла координатного стола при перемещении механизма фокусировки ненаклоняемой колонки и при “нулевом” положении наклоняемой колонки, не более 1’.
Допуск соосности внутренних и наружных центров в горизонтальной плоскости, не более, мм:

для бабки с центрами (горизонтальное положение линии центров):

при расстоянии между центрами 20 мм – R 0,01;
при расстоянии между центрами 300 мм (на длине 150 мм) – R 0,02;
для бабки с наклоняемой линией центров при расстоянии между центрами 20 и 150 мм (на длине 75 мм) – R 0,01;
наружных центров для бабки с высокими центрами:

при расстоянии между центрами 20 мм – R 0,01;
при расстоянии между центрами 150 мм – R 0,02.
Допуск параллельности линии центров бабки с горизонтальным положением линии центров и центровой бабки с высокими центрами относительно плоскости движения координатного стола, не более 1’.
Допуск параллельности плоскости движения координатного стола в продольном и поперечном направлениях, не более, мм:

рабочей поверхности плиты или лимба координатного стола на всей длине хода стола – 0,02;
поверхности предметного стекла координатного стола на длине 90 мм – 0,04.
Допуск перпендикулярности биссектрис профилей резьб окулярной головки к направлению продольного движения координатного стола при нулевом показании градусной шкалы, не более  ±3’.
Допуск параллельности горизонтальной линии перекрестия штриховой сетки окулярной угломерной головки продольному перемещению координатного стола при нулевом показании угломерной шкалы, не более 1’.
Смещение центра перекрестия штриховой сетки окулярной угломерной головки относительно оси вращения, мм, не более 0,003.
Погрешность измерения радиусов дуг окружностей при применении окулярной головки с дугами разной кривизны, мм, не более, в диапазоне размеров:

от 0,1 до 2 мм ±0,050;
св. 2 до 5 мм ±0,125;
св. 5 до 20 мм ±0,250;
св. 20 до 30 мм ±0,400.
Погрешность установки угла наклона линии центров бабки с

наклоняемой линией центров, не более 15’.
Допуск параллельности линии, соединяющей вершины углов правой и левой подставок, относительно плоскости движения координатного стола при расстоянии между подставками 150 мм, не более 0,04.
Примечание – Погрешность микроскопа нормируется на высоте 25 мм от предметной плоскости координатного стола.

4.3. Требования по надежности

Изготовитель гарантирует соответствие микроскопа требованиям технических условий АЛ2.787.140 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Установленный срок службы – не менее 6 лет.
4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Принцип действия микроскопа должен быть основан на применении фотоэлектрических преобразователей перемещений с линейными шкалами, которые позволяют производить отсчет перемещений координатного стола с выводом результата на устройство цифровое отсчетное.
Микроскоп должен состоять из основания, на котором смонтированы координатный стол и колонка.

По колонке перемещается тубус с окулярной угломерной головкой или другой головкой из дополнительного комплекта принадлежностей и одним из сменных объективов. Перемещение тубуса осуществляется маховичками грубой и точной наводки.

На верхней части тубуса должны иметься ТВ канал, закрытый крышкой, и посадочное место для установки угломерной головки. Головка должна фиксироваться на тубусе винтом.

Объектив вводится в оправу и фиксируется поворотом оправы слева направо.

Внутри основания должны быть закреплены осветитель проходящего света с оправой для установки световода и механизм регулировки диафрагмы. Установка необходимого размера диафрагмы должна осуществляться путем вращения трубы диафрагмы, на которой нанесены значения диаметров диафрагмы в миллиметрах.

4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты качества, свидетельства о первичной аттестации, соответствующую выписку из Госреестра, паспорта на данный вид продукции, руководство по эксплуатации.

4.6. Требования к электропитанию

Номинальная потребляемая мощность, не более, В·А – 120.
Напряжение питающей сети, В –  220[image: image2.png]+22
_33



.
Частота тока, Гц – 50±1.
4.7. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Микроскоп должен быть включен в Государственный реестр средств измерений.

Микроскоп подлежит ведомственной, первичной и периодической поверкам. Межповерочный интервал – два года.

Поверку проводят подразделения метрологической службы предприятия-потребителя. В обоснованных случаях допускается осуществление ведомственной поверки другими подразделениями предприятия (2.3, 2.4 ГОСТ 8.513-84).

Если поверка не может быть обеспечена предприятием-потребителем, то микроскоп должен быть предоставлен на поверку в органы государственной метрологической службы или на другие предприятия той же или иной ведомственной принадлежности, которым предоставлено право поверки органами государственной метрологической службы. При этом предприятие или вышестоящая организация должны предъявить органам государственной метрологической службы по их требованию план мероприятий по организации ведомственной поверки средств измерений, не обеспеченных поверкой, или обоснование нецелесообразности ее организации.

Первичная поверка осуществляется по ГОСТ 8.003 на предприятии-изготовителе ФГУП СНИИМ.
4.8. Требования к комплектности

Оборудование, оснастка и т.д. должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

4.9 Требования к маркировке

Упаковка оборудования должна содержать маркировку (наименование и количество единиц оборудования, вес брутто и нетто, габарит и т.д.).

4.10 Требования к упаковке

Оборудование должно быть поставлено в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его морем и смешанным транспортом, с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения в условиях жаркого лета и холодной зимы. 

Упаковка должна быть приспособлена как к крановым перегрузкам, так и перегрузкам ручным способом, на тележках и автокарах.

В каждое отдельное место упаковки должен быть помещён упаковочный лист с полным перечнем упакованного оборудования, инструмента, оснастки, ЗиП и документации.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1. Порядок сдачи и приемки

Микроскоп инструментальный должен быть изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Первичная поверка должна быть проведена.

5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик должен выслать в адрес заказчика следующую документацию на русском языке:
руководство по эксплуатации микроскопа с подробным описанием приемов работы;

свидетельство о приемке и первичной поверке;

рекомендации по проведению техобслуживания;

паспорта на каждый оптический инструмент;

руководство по эксплуатации устройства цифрового отсчетного.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка оборудования осуществляется на условиях поставки DDP г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 9 (Инкотермс 2010).

Оборудование должно быть поставлено в виде, удовлетворяющем требованиям по его перевозке автомобильным транспортом по дорогам общего пользования.

Оборудование должно быть поставлено в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его морем и смешанным транспортом, с учетом нескольких перегрузок в пути.

Микроскоп может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при температуре от плюс 50 до минус 50 °С.

Расстояние при транспортировании не ограничивается, кроме транспортирования автомашиной по грунтовым дорогам или дорогам с булыжным покрытием на расстояние не более 300 км при скорости 30–40 км/ч.

При транспортировании и хранении микроскоп необходимо защищать от ударов и сотрясений, проникновения влаги и нагревания прямыми солнечными лучами, не ставить ящик на снег или влажную поверхность.

Погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться в соответствии с маркировкой, нанесенной на упаковочном ящике.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В помещении, где хранится упакованный микроскоп, допускаются колебания температуры от плюс 5 до плюс 40 °С. Относительная влажность воздуха должна быть не более 80 %, которая не должна вызывать конденсата на металлических деталях упаковки. В помещении не должно быть паров кислот, щелочей и других веществ, вызывающих повреждение микроскопа.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Изготовитель гарантирует соответствие микроскопа требованиям технических условий АЛ2.787.140 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 24 месяца и исчисляется со дня ввода микроскопа в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня поступления к потребителю.

Установленный срок службы – не менее 6 лет.

Гарантийный, послегарантийный ремонт и техническое обслуживание должны обеспечиваться поставщиком.

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Оборудование должно иметь конструкцию, обеспечивающую возможность замены составных частей или элементов оборудования для проведения ремонта.

Оборудование должно иметь конструкцию, обеспечивающую удобство осмотра, ремонта, проверки, замены, и т.п., а так же обеспечивающую соблюдение требований охраны труда при проведении этих работ.

Спецификация запасных частей и расходных материалов, применяемых в конструкции оборудования должна обеспечивать возможность их закупки на свободном рынке или у изготовителя оборудования в течение 10 лет с момента завершения гарантийного срока эксплуатации.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В послегарантийный период оборудование должно обслуживаться персоналом. Содержание работ по текущему обслуживанию и методика их проведения должны быть представлены в руководстве по эксплуатации на микроскоп.
11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Микроскоп по способу защиты от поражения электрическим током должен соответствовать классу 1 (провод питания имеет заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом) по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Для защиты осветителя от перегрузок в сети питания должна устанавливаться вставка плавкая. Номинальное значение токов вставки плавкой должно соответствовать надписи около держателя вставки плавкой.

До включения в сеть осветитель должен иметь возможность заземления. Заземление должно выполняться в соответствии с требованиями “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” раздела Э11 -Э13 (“Заземление электроустановок”).

Все электрические элементы микроскопа должны соответствовать нормам “Правил устройств электроустановок” для электроустановок напряжением до 1000 В.

12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ
Микроскоп должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений и иметь свидетельство о приемке и первичной поверке.

Поставщик обязан обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с действующими на момент подписания договора нормами.
14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик должен декларировать возможность оказания на соответствующей договорной основе технической помощи в вопросах эксплуатации и ремонта оборудования в течение 10 лет с момента окончания гарантийных обязательств.

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В общую сумму договора должны входить НДС, расходы на проведение исполнение всех требований настоящего технического задания, доставка на склад заказчика, расходы на перевозку, упаковку, комплект технической документации, уплата налогов и других обязательных платежей.
16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка должна быть комплектна.
Состав поставки должен соответствовать следующей комплектации:
Микроскоп 1 шт.

Устройство цифровое отсчитывающее 1 шт.

Головка окулярная угломерная 1 шт.

Осветитель 1 шт.

Объектив 3х 1 шт.

Стол круглый 1 шт.

Принадлежности:

Бабка с центрами 1 шт.
Оправа (центрировочная) 1 шт.
Осветитель 1 шт.
Валик контрольный 1 шт.

Комплект ЗИП:

Стекло предметное 1 шт.
Стекло предметное 1 шт.
Ручка 4 шт.
Чехол 1 шт.
Лампа КГМ 9-70   2 шт.
Лампа МН 6,3-0,3   2 шт.
Вставка плавкая ВП1-1-2,0 А    3 шт.

Дополнительные опции:

Объектив 1х  1 шт.

Объектив 5х  1 шт.

Головка окулярная с дугами разной кривизны 1 шт.

Головка окулярная с набором профилей резьб 1 шт.

Поставка оборудования должна осуществляться в срок не позднее 5 месяцев с момента заключения договора. 

17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Техническая и иная информация относительно поставляемого оборудования должна быть представлена на русском языке. Предоставление информации на языке, отличном от русского не допускается.

18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Поставщик оборудования должен обеспечить инструктаж специалистов заказчика с передачей им необходимых знаний по правильной эксплуатации оборудования, его обслуживанию и ремонту.
