Техническое задание

на поставку: универсального вольтметра электрометрического

для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Предмет закупки:  универсальный  электрометрический вольтметр.

Обнинск

2014
Техническое задание

поставку  универсального  электрометрического вольтметра

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

универсальный электрометрический вольтметр В7-57/1 или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, в упаковке изготовителя.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Закупаемый товар предназначен для измерения сверхмалых токов, зарядов, больших сопротивлений.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Закупаемое оборудование поставляется исполнением УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150. Диапазон рабочих температур (+5)÷(+40)°С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

 Габаритные размеры требуемого к закупке товара не более: Блока регистрирующего 240 × 100 × 350 мм Блока выносного измерительного 153 × 122 × 160 мм  Масса не более Блока регистрирующего 3.8 кг Блока выносного измерительного 2.5 кг

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Требуемый к закупке товар должен позволять проводить измерения сверхмалых токов, зарядов, больших сопротивлений Технические характеристики Диапазон измерения:. Тока, А; 10-15-10-2. Напряжения, В; 5 х 10-5 -200. Заряда, Q; 10-14-10-1. Сопротивления, Ом; 1 - 1014. Погрешность измерения:. Тока, %; 0,15 - 4. Напряжения, %; 0,05. Заряда, %; 0,25 - 0,5. Сопротивления, %; 0,15 - 1. Паразитный ток, А; 5х10-15. Нестабильность нулевого уровня, А/сутки; 3х10-15. Входное сопротивление, Ом; 1015. Входная емкость, пФ; 10. Цикл измерения, с; 0,2. Диапазон рабочих температур; 5 - 40°С. Питание; 220 / 110 В ; 50 / 60 Гц. Потребляемая мощность, ВА; 30. Габаритные размеры, мм:. Блока регистрирующего; 240х340х100. Блока выносного измерительного; 153х160х122. Масса, кг:. Блока регистрирующего; 3,8. Блока выносного измерительн.; 2,5. Программы математической обработки; Память 100 результатов, выдача из памяти сигнала в аналоговый выход, масштабирование, вычисление обратного значения, допусковый контроль, поиск экстремумов, калибровка..

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Поставщик должен гарантировать работоспособность товара при соблюдении условий транспортирования, монтажа, хранения и эксплуатации оборудования на срок не менее 14 месяцев со дня поставки.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предусмотрено

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предусмотрено

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Рабочими условиями эксплуатации вольтметра являются: -температура окружающего воздуха от 5 до 40 °С;- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С;- атмосферное давление 84-106,7 кПа (630-800 мм.рт.ст.);

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Питание вольтметра должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220 ±22 В с частотой 50±0,5 Гц.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрено

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Комплект поставки: 1. Вольтметр универсальный электрометрический В7~57/1 или эквивалент; 2. Запасные части; 3. Принадлежности; 4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации; 5. Формуляр.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Не предусмотрено.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Закупаемый товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую сохранение его работоспособности в течение гарантийных сроков при условии погрузки/разгрузки кранами, автопогрузчиками и транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка осуществляется до 31 марта 2014 г. по адресу пл. Бондаренко 1.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Свидетельство об утверждении типа средств измерений на универсальный электрометрический вольтметр, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Свидетельство о поверке на универсальный электрометрический вольтметр, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений»

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщик несёт ответственность за сохранность товара при надлежащей погрузке/разгрузке и транспортировке.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик должен гарантировать работоспособность вольтметра при соблюдении условий транспортирования, монтажа, хранения и эксплуатации оборудования на срок не менее 14 месяцев со дня поставки покупателю.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемого прибора должно соответствовать требованиям, изложенным в документации изготовителя.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Не предусмотрено

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна, 9-48-16.