Приложение N 2 

 к Извещению о проведении 

 запроса ценовых котировок 

 N47Б от «09»декабря 2010 г.
Техническое задание на поставку секций резонатора 
Требуется поставить 8 (восемь) ячеек резонатора согласно прилагаемым чертежам (комплект чертежей дан в приложении 1). Все патрубки каждой из ячеек должны закрываться фланцами, согласно прилагаемым чертежам. Допускается изготовление 4 (четырех) торцевых фланцев вместо 16. В этом случае при поставке, две ячейки поступают в полной комплекции, согласно чертежам, а остальные шесть с фальш заглушками на торцевых фланцах, гарантирующих механическую сохранность поверхностей торцевых фланцев. К поставляемому комплекту должны быть приложены 15 комплектов медных уплотняющих колец.
На внутреннюю поверхность вакуумного бака каждой ячейки (на чертеже, прилагаемом ниже, данная поверхность показана красной пунктирной линией) должен быть нанесен медный слой из бескислородной меди. Толщина медного слоя должна составлять не менее 50 мкм. Допускается нанесение медного слоя на все поверхности каждой из ячеек.
Каждая ячейка должна быть проверена на наличие вакуумных течей при давлении внутри ячейки не менее 2*10-5 Па.

Поставляемые электроды (по два на каждую ячейку резонатора) должны быть выполнены из бескислородной меди МО. 

Работа должна быть выполнена в два этапа – поставка опытного образца ячейки для проверки ее соответствия предъявляемым требованиям, и, в случае успешного окончания первого этапа,  поставка полного комплекта ячеек. 

Приложение 1

[image: image8.wmf]

[image: image2]

[image: image3]

[image: image4]
[image: image1][image: image5.wmf][image: image6.wmf][image: image7.wmf]