«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: поставка датчика уровня Vegapuls 62 или эквивалент

Обнинск

2014

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования для ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Радарный датчик уровня VEGAPULS 62 или эквивалент с блоком питания VEGASTAB 690 или эквивалент.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, выпуска не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, выпуск не ранее 2013 года.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКДП 3313139

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Датчик уровня будет применяться для непрерывного бесконтактного измерения уровня жидкого свинца в баке насоса исследовательского стенда.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Датчик уровня будет эксплуатироваться в сухом помещении при температуре +10…+50°С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Не предусмотрено

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Использование бесконтактного радарного принципа измерения уровня жидкости. Технические характеристики: - измеряемая среда – жидкий свинец; - газ над средой – аргон; - рабочее давление аргона до 0,6 МПа; - рабочая температура аргона до 450°С. Исполнение – PS62.XXDFDHHWMAX, где XX – взрывозащита отсутствует; D – исполнение с рупорной антенной диаметром 75 мм (длина – 216 мм) из стали 316L; FD – тип присоединения фланец DN80 PN40 форма С по DIN2501, материал – сталь 316L; H – уплотнение графит, температура процесса -60…+400°С; H – 2-х проводное подсоединение, 4…20mA HART; V – корпус из стали 316L (точное литье), степень защиты IP66/IP68 (0,2 бар); M – кабельный ввод М20х1,5; A – установлен модуль индикации и настройки; X – дополнительное оснащение отсутствует. Частота электромагнитного излучения – диапазон К (26ГГц). Погрешность измерения ±2 мм. Блок питания: - напряжение питания 20-253 VAC, 50/60Hz; - выходное напряжение 24 V DC. Датчик должен быть изготовлен из нержавеющей стали, выдерживающей рабочее давление и температуру.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Степень защиты с закрытым корпусом: IP66, NEMA4X. Электромагнитная совместимость – в соответствии с IEC/EN 61326 и NAMUR NE21. Самоконтроль и диагностика промышленных устройств NAMUR NE 107.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предусмотрено

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предусмотрено

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предусмотрено

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Не предусмотрено

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрено

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Не предусмотрено

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Датчик уровня должен иметь маркировку – шильдик предприятия-изготовителя.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка должна защищать поставляемое оборудование от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности), а также защищать от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе транспортировки.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Товар не принимается без представителя Поставщика. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с товаром Покупателю передаются: - паспорт; - техническое описание и инструкция по эксплуатации; - свидетельство о поверке; - свидетельство об утверждении типа средств измерений; - гарантийный талон. Текст документов на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранить в сухом закрытом помещении при отсутствии пыли. Температура хранения -40…+80°С Относительная влажность 20…85%

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

EN 60529 Степень защиты корпуса (IP-код) EN 61010-1 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования» IEC/EN 61326-X «Стандарт по ЭМС для приборов, для измерительного электрооборудования, оборудования, предназначенного для контрольного и лабораторного применения».

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество – 1 шт. Срок поставки – 15.09.2014 года. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация на изделие предоставляется на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и на электронном носителе на компакт-диске.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна (48439) 9-48-16