«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка и пуско-наладочные работы установки спектрометрической

с комплектующими

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Установка спектрометрическая МКГ-01Д «Садовник» или эквивалент – 1 шт. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара, указанным в Разделе 4.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКДП 3319113

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Не предусмотрено

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

1. Установка должна обеспечивать прием, накопление и обработку спектрометрической информации с параметрами: 1.1. Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения – от не более 40 до не менее 3000 кэВ. 1.2. Число каналов спектрометра – до 8192. 1.3. Ёмкость канала спектрометра – не менее 216 имп. 2. Тип детектора – ОЧГ. 3. Энергетическое разрешение спектрометра: на линии 122 кэВ (57Со) – от не более 0,825 до не менее 1,5 кэВ, на линии 1332 кэВ (60Со) – от не более 1,75 до не менее 2,4 кэВ; 4. Относительная эффективность регистрации гамма-квантов с энергией 1332,5 кэВ (60Co) в пике полного поглощения – не менее 20%. 5. Диапазон измеряемых активностей точечных источников гамма-излучения с энергиями от не более 0,1 МэВ до не менее 3,0 МэВ – от не более 104 до не менее 1011 Бк. 6. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений активности точечного источника гамма-излучения, не более – ±7 %. 7. Максимальная входная статистическая загрузка канала спектрометра при облучении гамма- квантами с энергией близкой к 1 МэВ – не более 1·105 имп/с. 8. Установка должна обеспечивать наведение детектора спектрометра на объект и определение расстояния от детектора до объекта измерения: 9. Диапазон измерения расстояния от детектора до объекта – от не более 0,3 до не менее 15 м. 10. Пределы допускаемой относительной погрешности определения расстояния, не более – ±1 %. 11. Наведение детектора спектрометра на объект должно осуществляться с помощью лазерного прицела. 12.Установка должна обеспечивать измерение МАЭД гамма-излучения в месте расположения оператора: 12.1 Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения – от не более 50 до не менее 3000 кэВ. 12.2 Диапазон измерений МАЭД гамма-излучения: - чувствительный поддиапазон – от не более 0,1 мкЗв·ч-1 до не менее 103 мкЗв·ч-1; - грубый поддиапазон – от не более 1 мЗв·ч-1 до не менее 104 мЗв·ч-1. 13. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МАЭД гамма-излучения, не хуже – ±(15 +3/Н) %, (где Н – безразмерная величина, численно равная измеренному значению МАЭД в мкЗв·ч-1 для чувствительного поддиапазона и в мЗв·ч-1 для грубого поддиапазона.) 14. Время установления рабочего режима установки без учета времени охлаждения детектора спектрометра – не более 30 мин. 15. Установка должна обеспечивать приём на встроенный панельный промышленный компьютер информации, получаемой от комплектующих её средств измерений и обслуживания, в том числе состояние комплектующих устройств, по каналам связи, организованным на базе интерфейсов USB, RS-232, Bluetooth, RS-422, Ethernet, обработку, хранение и выдачу оператору полученной информации. 16. Установка должна предусматривать возможность подключения к внешним средствам вычислительной техники средствами интерфейсов Ethernet и Wi-Fi. Электропитание установки должно осуществляться: - от однофазной сети переменного тока – напряжением 220В, частотой 50 Гц; - от блока автономного питания с аккумуляторными батареями напряжением – 12 В. 17. Мощность, потребляемая установкой в полной комплектации от сети переменного тока, не должна превышать – 300 ВА. 18. Установка должна обеспечивать непрерывную работу: - от однофазной сети переменного тока – не менее 24 ч; - от блока автономного питания – не менее 8 ч. 19. Рабочие условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур – от не более +5 до не менее + 40 °С; - предельное значение относительной влажности – до не менее 95 % при 35°С; - атмосферное давление в диапазоне – от не более 84,0 до не менее 106,7 кПа; - содержание в атмосфере на открытом воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типам атмосферы, не хуже – I, II. 20. Степень защиты, обеспечиваемая оболочками установки от проникновения твердых предметов и воды, по ГОСТ 14254-96 не ниже – IP42. 21. По влиянию на безопасность установка должна относиться к элементам нормальной эксплуатации класса безопасности не хуже 4Н в соответствии с ОПБ-88/97. 22. Установка должна быть устойчива к воздействию электромагнитных помех в соответствии с ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения не хуже I, критерий качества функционирования С. 23. По степени защиты от поражения электрическим током установка должна относиться к классу не хуже I по ГОСТ 12.2.007.0-75. 24. По противопожарным свойствам установка должна соответствовать ГОСТ 12.1.004-91 с вероятностью возникновения пожара не более 10-6 в год. 25. Габаритные размеры установки не более – 680×925×1400 мм. 26. Размеры сменного коллиматора, не более – 108×220×25 мм. 27. Масса установки при заполненном сосуде Дьюара, не более – 200 кг. 28. Масса сменного коллиматора, не более – 3,5 кг. 29. Наработка на отказ – не менее 10 000 ч.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Средний срок службы должен быть – не менее 6 лет.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Пуско-наладочные работы проводятся Поставщиком на территории Покупателя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Товара и вызова специалистов. Работы заканчиваются подписанием Акта сдачи-приемки оборудования. Поставщик обязан выполнять все предусмотренные настоящим Договором работы по пуско-наладочным работам лично и не вправе привлекать для их выполнения третьих лиц.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

- Не предусмотрено

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предусмотрены

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Не предусмотрено

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрено

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Установка спектрометрическая – 1 шт. Комплект коллиматоров: - коллиматор Щель 60×40 – 1 шт. - коллиматор Щель 60×20 – 1 шт. - коллиматор Щель 60×5 – 1 шт. - заглушка – 1 шт. Держатель КИ 1 Термоэтикетка к принтеру 500 – 2 упаковки Кабель питания – 1 шт. Паспорт – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. Методика выполнения контроля активности и радионуклидного состава долгоживущих радионуклидов в твердых и жидких радиоактивных отходах, поступающих на хранение в контейнерах различных форм и геометрий. Источник радионуклидный фотонного излучения метрологического назначения закрытый ИМН-Г-1 - Am-241 Активность – 1,00·105 – 1 шт. - Eu-152 Активность – 1,38·105 – 1 шт. - Co-60 Активность – 1,06·105 – 1 шт.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Не предусмотрены

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка должна исключать воздействие атмосферных осадков и механических повреждений при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Комплект поставки товара должен включать в себя: - Руководство по эксплуатации. - Паспорт. - Свидетельство об утверждении типа средств измерений на установку спектрометрическую МКГ-01Д «Садовник» или эквивалент выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии - Свидетельство о поверке на установку спектрометрическую МКГ-01Д «Садовник» или эквивалент выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 15 декабря 2014 года. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация должна быть предоставлена в форме технического задания в электронном виде.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Павлова Юлия Викторовна, (48439) 9-47-50.