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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123 или эквивалент 
Базовый комплект: 
дозиметр, колпачок «0,06 ÷ 10 МэВ», сетевой адаптер, ремень ручной, ручка, чехол, дипломат, штанга, руководство по эксплуатации.
Количество закупаемого товара - 1 комплект.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Контроль радиационной обстановки при эксплуатации ядерно-энергетических установок непрерывного, кратковременного и импульсного действия; обнаружение, локализация и дозиметрия источников рентгеновского и гамма-излучения службами контроля за перемещением ядерных и радиоактивных материалов; радиационный мониторинг окружающей среды, территорий и объектов.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	-диапазон рабочих температур...........................................................…от -30 до +50°C; 
-относительная влажность воздуха при температуре 35°C
 и более низких температурах без конденсации влаги ........................до 95 %;
-атмосферное давление в диапазоне .....................................................от 66,0 до 106,7 кПа;
-максимальная энергия фонового бета-излучения...............................до2,1 МэВ;
-напряженность постоянного магнитного поля....................................до 40 А/м.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Детектор..............................................................Сцинтилляционная пластмасса Ø30x15 мм
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы:
непрерывного излучения...................................................................50 нЗв/ч - 10 Зв/ч
кратковременного излучения............................................................5 мкЗв/ч - 10 Зв/ч
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы....................10 нЗв - 10 Зв
Диапазон энергий...............................................................................15 кэВ - 10 МэВ
Энергетическая зависимость чувствительности относительно 137Cs, в диапазоне:
15 кэВ - 60 кэВ.....................................................................................± 35 %
60 кэВ - 3 МэВ......................................................................................± 25 %
3 МэВ - 10 МэВ....................................................................................± 50 %
Минимальная длительность кратковременного излучения............30 мс
Предел основной относительной погрешность измерения.............± 15 %
Чувствительность по 137Cs.................................................................70 имп·с-1/мкЗв·ч-1
Время измерения мощности дозы гамма-излучения 137Cs со статистической погрешностью ± 15 % (Р=0,95) при мощности дозы:
50 нЗв/ч.................................................................................................не более 60 с
0,3 мкЗв/ч..............................................................................................не более 10 с
2 мкЗв/ч и более (до 10 Зв/ч) ........................................................... не более 2 с
Габаритные размеры..........................................................................233x85x67 мм Масса.................................................................................................. 0,9 кг

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Режимы нормальной эксплуатации.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Средняя наработка на отказ, не менее..............................................5000 ч
Средний срок службы не менее........................................................10 лет
Средний ресурс не менее...................................................................10000ч
Среднее время восстановления работоспособности не более........3 ч

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Время установления рабочего режима.............................................1 мин

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	-

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Пределы дополнительной погрешности измерений для всех измеряемых физических величин:
-при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий......................................................................................................................±10%
-при повышении влажности окружающего воздуха до 98 % при +35С...........±10%
-при изменении атмосферного давления до 66 кПа относительно нормальных условий .....................................................................................................................±5%
-при изменении напряженности постоянного магнитного поля до 400 А/м относительно нормальных условий.......................................................................±20%
 -при изменении напряжения питания от номинального значения(220(+22;-33), 12(+2; -1,5), 6(+1,2; -0,4)В)......................................................................................±5%
-при воздействии синусоидальных вибраций в диапазоне частот
 от 10 до 55 Гц...........................................................................................................с5%
-при ударных воздействиях с длительностью ударного импульса 5-6 мс, максимальным ускорением 49м/с2..........................................................................±5%

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Питание осуществляется от трех видов источников питания:
-перезаряжаемый встроенный БА с номинальной емкостью 0,8 Ач
-сети переменного тока напряжением 220(+22; -33)В, частотой (50 ± 1)Гц
          -внешнего источника постоянного тока с напряжением 12(+2,0; -1,5)В

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрено.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Не предусмотрено.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	На корпусе измерительного пульта закреплена табличка, на которой нанесены следующие обозначения:
-товарный знак или обозначение предприятия - изготовителя;
-условное обозначение дозиметра в соответствии с модификацией;
-порядковый номера по системе нумерации предприятия-изготовителя;
-год изготовления.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковку производить в закрытых вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от + 15 до + 40°С и относительной влажностью воздуха до 80% при +20°С с содержанием в воздухе коррозионно-активных агентов, не превышающим установленного значения для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара осуществляется на территории Покупателя в Калужской области, г.   Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Транспортировка товара на территорию Покупателя производится транспортом Поставщика.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Свидетельство об утверждении типа средств измерений на дозиметр рентгеновского и гамма-излучения, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
Свидетельство о поверке на дозиметр рентгеновского и гамма-излучения, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений».



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предусмотрено.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Покупателю.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предусмотрено.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Первичная поверка.



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрено.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено.



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Дополнительных требований к оборудованию не имеется.



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	15 августа 2014 г.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, паспорт в печатной форме, читаемая.



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Обучение персонала заказчика не предусмотрено.



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна (48439) 9-48-16
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