«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка дозиметра рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123 или эквивалент

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123 или эквивалент Базовый комплект: дозиметр, колпачок «0,06 ÷ 10 МэВ», сетевой адаптер, ремень ручной, ручка, чехол, дипломат, штанга, руководство по эксплуатации. Количество закупаемого товара - 1 комплект.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Контроль радиационной обстановки при эксплуатации ядерно-энергетических установок непрерывного, кратковременного и импульсного действия; обнаружение, локализация и дозиметрия источников рентгеновского и гамма-излучения службами контроля за перемещением ядерных и радиоактивных материалов; радиационный мониторинг окружающей среды, территорий и объектов.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

-диапазон рабочих температур...........................................................…от -30 до +50°C; -относительная влажность воздуха при температуре 35°C и более низких температурах без конденсации влаги ........................до 95 %; -атмосферное давление в диапазоне .....................................................от 66,0 до 106,7 кПа; -максимальная энергия фонового бета-излучения...............................до2,1 МэВ; -напряженность постоянного магнитного поля....................................до 40 А/м.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Детектор..............................................................Сцинтилляционная пластмасса Ø30x15 мм Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы: непрерывного излучения...................................................................50 нЗв/ч - 10 Зв/ч кратковременного излучения............................................................5 мкЗв/ч - 10 Зв/ч Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы....................10 нЗв - 10 Зв Диапазон энергий...............................................................................15 кэВ - 10 МэВ Энергетическая зависимость чувствительности относительно 137Cs, в диапазоне: 15 кэВ - 60 кэВ.....................................................................................± 35 % 60 кэВ - 3 МэВ......................................................................................± 25 % 3 МэВ - 10 МэВ....................................................................................± 50 % Минимальная длительность кратковременного излучения............30 мс Предел основной относительной погрешность измерения.............± 15 % Чувствительность по 137Cs.................................................................70 имп·с-1/мкЗв·ч-1 Время измерения мощности дозы гамма-излучения 137Cs со статистической погрешностью ± 15 % (Р=0,95) при мощности дозы: 50 нЗв/ч.................................................................................................не более 60 с 0,3 мкЗв/ч..............................................................................................не более 10 с 2 мкЗв/ч и более (до 10 Зв/ч) ........................................................... не более 2 с Габаритные размеры..........................................................................233x85x67 мм Масса.................................................................................................. 0,9 кг

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Режимы нормальной эксплуатации.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Средняя наработка на отказ, не менее..............................................5000 ч Средний срок службы не менее........................................................10 лет Средний ресурс не менее...................................................................10000ч Среднее время восстановления работоспособности не более........3 ч

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Время установления рабочего режима.............................................1 мин

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

-

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Пределы дополнительной погрешности измерений для всех измеряемых физических величин: -при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий......................................................................................................................±10% -при повышении влажности окружающего воздуха до 98 % при +35С...........±10% -при изменении атмосферного давления до 66 кПа относительно нормальных условий .....................................................................................................................±5% -при изменении напряженности постоянного магнитного поля до 400 А/м относительно нормальных условий.......................................................................±20% -при изменении напряжения питания от номинального значения(220(+22;-33), 12(+2; -1,5), 6(+1,2; -0,4)В)......................................................................................±5% -при воздействии синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 10 до 55 Гц...........................................................................................................с5% -при ударных воздействиях с длительностью ударного импульса 5-6 мс, максимальным ускорением 49м/с2..........................................................................±5%

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Питание осуществляется от трех видов источников питания: -перезаряжаемый встроенный БА с номинальной емкостью 0,8 Ач -сети переменного тока напряжением 220(+22; -33)В, частотой (50 ± 1)Гц -внешнего источника постоянного тока с напряжением 12(+2,0; -1,5)В

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрено.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Не предусмотрено.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

На корпусе измерительного пульта закреплена табличка, на которой нанесены следующие обозначения: -товарный знак или обозначение предприятия - изготовителя; -условное обозначение дозиметра в соответствии с модификацией; -порядковый номера по системе нумерации предприятия-изготовителя; -год изготовления.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковку производить в закрытых вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от + 15 до + 40°С и относительной влажностью воздуха до 80% при +20°С с содержанием в воздухе коррозионно-активных агентов, не превышающим установленного значения для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара осуществляется на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Транспортировка товара на территорию Покупателя производится транспортом Поставщика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Свидетельство об утверждении типа средств измерений на дозиметр рентгеновского и гамма-излучения, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Свидетельство о поверке на дозиметр рентгеновского и гамма-излучения, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Покупателю.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Первичная поверка.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительных требований к оборудованию не имеется.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

15 августа 2014 г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Инструкция по эксплуатации, паспорт в печатной форме, читаемая.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение персонала заказчика не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна (48439) 9-48-16