ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»


	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор по логистике ФГУП УЭМЗ

______________ К.В.Шкуревских

«___» __________ 2015 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

на поставку Лазерного дифракционного анализатора размера частиц.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Екатеринбург

2015
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование лота: 
Лазерный дифракционный анализатор размера частиц.
2. Технические характеристики оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики 
(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а также начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	Количество

	1
	Лазерный дифракционный анализатор размера частиц SALD-2300 Shimadzu или эквивалент
	Автоматизированная, ПК-управляемая система для измерения размера частиц металлических порошков на основе редкоземельных металлов по методу сухого диспергирования порошка, с предоставлением данных распределения частиц по размерам, с возможностью сохранения данных на жесткий диск, карту памяти и выводом на печатающее устройство.

Все предлагаемые товары должны функционировать при следующих условиях:

- параметры электропитания (220 V +/- 30 V, 50 Hz +/- 1 Hz);

- температура окружающей среды: от +10 C до +32 C;

- относительная влажность от 10% до 80%;

- запыленность не более 0.4 г/м3.

Все оборудование и программное обеспечение должно быть совместимо и работать как один единый комплекс.

Лазерный анализатор размера частиц должен включать: 

1. основной измерительный блок прибора SALD-2300 Shimadzu или эквивалент.

2. блок «сухого» диспергирования образца.

3. программное обеспечение.

4. безмасляный компрессор;
5. устройство вакуумной очистки с набором соединительных устройств.
6. весы электронные прецизионные.
7. управляющая станция в комплекте на базе моноблока;

8. набор аттестованных ГСО для проведения первичной метрологической поверки;
1. Измерительный блок должен иметь:

- метод измерений: Дифракция / рассеяние лазерного излучения.

-  диапазон измерений анализатора: от не более 0,017 мкм – до не менее 2500 мкм.
- не более одного источника света: красный полупроводниковый лазер (длины волны 680 нм), выход не менее 3 мВт.

- фотодетектор: модифицированный кольцевой фотодатчик, состоящий из не менее чем 78 элементов, не менее 1 дополнительного бокового датчика и не менее 5-ти обратных датчиков, общее число элементов датчика – не менее 84 элементов.

- размеры, (Д х Ш х В) см: не более 68 х 28 х 43.
- вес, кг: не более 31.
2. Блок «сухого» диспергирования должен иметь:
- диапазон измерений при использовании блока «сухого» диспергирования: от не более 0,3 мкм до не менее 2500 мкм;
- объем вводимого образца (сухого порошка): от не менее 1 мл до не более 10 мл;
-  системы подачи образца: должна быть обеспечена возможность применения не менее 3-х систем подачи образца:

1. система подачи образца для экспресс-анализа с загрузкой пробы в выносную воронку;
2. система подачи образца с погружным пробоотборником типа «пистолет». Должна быть обеспечена возможность выбора сопла переменного профиля - не менее 3-х вариантов;
3. система загрузки типа «циклон» с поворотным столом с возможностью регулирования скорости вращения. Встроенный электромагнитный воздушный клапан. Давление - регулируемое.
- размеры (Д х Ш х В), см: не более 37 х 29 х 20;
 -  вес, кг: не более 18,5.
Пробоотборник типа «циклон», должен иметь: 
- управление от ПК должно осуществляться через USB интерфейс; 
- габаритные размеры (ШxГxВ) не более: 240x310x210 мм. Масса не более 10 кг.

Регулятор давления с фильтром должен обеспечивать характеристики: 
- вторичное давление от не более 0.05 – до не менее 0.5 МПа;  
- основное давление от не более 0.6 – до не менее 0.8 МПа; 
- подключение к компрессору: трубка с наружным диаметром не более 6 мм; 
- габаритные размеры (ШxГxВ), мм не более 130x223x233;
- масса не более 3 кг. 
3. Программное обеспечение Wing SALD II или эквивалент для среды Windows, должно обладать характеристиками:

Программное обеспечение для среды Windows должно позволять: 

-
полностью управлять работой прибора и наблюдать распределение частиц по размерам и распределение интенсивности излучения в режиме реального времени;
-
сравнивать, путем наложения, результаты нескольких определений распределения частиц по размерам и распределения интенсивности излучения (максимальное количество обрабатываемых результатов не менее 200);
-
проводить статистическую обработку данных и анализ результатов во времени и вызвать на экран трехмерную диаграмму не менее 200 результатов анализа проб одновременно. А также сравнить, путем наложения, результаты не менее 200 определений распределения частиц по размерам;
-
осуществлять вывод данных в протоколе назначаемого формата, обмениваться данными с другими приложениями Windows;
-
работать в ручном и автоматическом режимах (режиме с подсказкой);
-
осуществлять автоматический выбор показателя преломления;
-
осуществлять имитацию данных смешанного образца;
-
управление настройками прибора, установкой образцов, выполнением измерений;

-
выполнять оценку воспроизводимости и тенденций изменения характеристик распределений;
-
проводить статистическую обработку данных, трехмерное представление данных;
- осуществлять имитацию результатов измерения, получаемых на других моделях или приборах, использующих другой принцип измерения;
- математическая модель обработки полученных результатов должна быть основана на комбинации теорий Ми и Фраунгофера.

4. Компрессор безмасляный OF302-25B производства Jun-Air или эквивалент с набором соединительных устройств, должны иметь следующие характеристики:
Рабочее давление, бар – не менее 8 бар;

Производительность, л/мин – не менее 108;

Объём ресивера, л – не менее 25;

Потребляемая мощность, кВт – не более 0,44;

Уровень шума, дБ – не более 65;

Размеры (ДхШхВ), мм – не более 380x380X590.
5. Устройство вакуумной очистки с набором соединительных устройств, должны иметь следующие характеристики:
- максимальная скорость откачки: не менее 74 л/сек;

- емкость бака: не менее 65 л; 
- мощность двигателя: не менее 2760 W;
 - номин. диаметр принадлежностей: 40 мм; - Напряжение: 220 В; 
- частота: 50 Гц;

 - длина кабеля: не менее 10 м;
- уровень шума: не более 73 дБ(A);
- вес: не более 22 кг;
- габариты (ДхШхВ): не более 600 x 460 x 890 мм;

- материал бака: металл.
6. Весы электронные прецизионные должны иметь характеристики не хуже:

- класс точности по ГОСТ 24104-2001 - II – Высокий;

- наибольший предел взвешивания не менее 620 г;

- наименьший предел взвешивания не более 0,5 г;

- дискретность – не более 0,01 г;

- Размер платформы – не менее 160х124 мм;

- линейность измерений- не хуже ±0,02 г;

- весы должны иметь возможность измерения плотности твердых и жидких образцов с использованием специального устройства;

- RS-232C интерфейс – наличие;

- ЖК дисплей-гистограмма с подсветкой – наличие;

- коэффициент термочувствительности (в диапазоне от 10° С до 30°С) – не хуже ±10 ppm/°C;

- весы должны иметь цельнометаллический корпус;

- весы должны иметь Свидетельство о первичной метрологической поверке;

- весы должны иметь следующие функции - режим взвешивания жидкостей, высокостабильный режим взвешивания, функция счета количества предметов, выбор различных единиц измерения, процентное взвешивание, выборка массы тары во всем диапазоне, распечатка данных на термопринтере.
7. Управляющая станция в комплекте на базе моноблока, должна иметь характеристики не хуже:
- процессор с тактовой частотой не менее 3,1 ГГц не менее 3 Мб кэш; 
- лицензионная операционная система Windows 7;

- оперативная память не менее 4 ГБ;

- жесткий диск не менее 500 ГБ;

- DVD+/-RW;

- клавиатура, мышь оптическая; 

- монитор жидкокристаллический: диагональ не менее 23”; 

- сетевой фильтр на 5 розеток;

- лазерный принтер.

8. Наличие аттестованных государственных стандартных образцов для проведения метрологической поверки:
ГСО 9359-2009 (КМК 005) – 1 шт.;

ГСО 9363-2009 (КМК 024) – 1 шт.;

ГСО 9369-2009 (КМК 180) – 1 шт.;

ГСО 10207-2013 (СМС-650) (40±3 г.).
9. Наличие первичной метрологической поверки с выдачей свидетельства
10. Сервисный центр по гарантийному и постгарантийному обслуживанию оборудования: 

Наличие авторизованной сервисной службы в г.Екатеринбурге.
11. Окончательная приемка оборудования производится на площадях заказчика.
	12 мес.
	1 шт.


3. Комплект поставки: базовый
4. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»): DDP, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.
         Цена договора включает в себя: стоимость продукции, НДС, стоимость упаковки, маркировки, расходы по доставке, стоимость пуско-наладочных работ, техдокументации на русском языке, свидетельство о поверке, методику поверки.
5. Требования к упаковке оборудования 

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации
Поставщик обязуется предоставить полный комплект документации на русском языке:
1) Руководство пользователя на русском и английском языках;
2) Свидетельство об утверждении типа средств измерений;
3) Свидетельство первичной метрологической поверки; 
4) Методика поверки.
7. Прочие условия
Поставляемое оборудование должно иметь торговую марку, быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
Все товары должны соответствовать или превышать требования настоящего технического задания по функциональности и эргономическим показателям.

8. Место поставки и условия допуска:

Поставка осуществляется по адресу: 620137, г. Екатеринбург, ул. Шоферов, 17.

9. Срок поставки товара

Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 3 (три) месяца с момента подписания договора.
